# 免疫荧光仪及配套试剂

一、设备

1、设备1套。

2、检测原理	干式荧光免疫法

3、样本类型	血清、血浆、全血

4、检测速度	单次检测耗时耗＜10s

5、检测方式	支持一卡多项检测

6、重复性	CV≤1%，CV≤2%（标准卡，低值）

7、线性相关性	r≥0.99

8、支持LIS，LIS连接费用厂家承担

二、配套试剂

*1、方法学：免疫荧光法。

- 所需试剂：

- 胎盘生长因子

- 可溶性fms样酪氨酸激酶-1

3、试剂性能参数

1）线性：胎盘生长因子的线性范围为 20 pg/mL～3500 pg/mL，线性相关系数 r≥0.99；

*2）可溶性fms样酪氨酸激酶-1线性范围为40pg/mL~25000pg/mL，线性相关系数r≥0.99。

3）准确度：回收率应在85%~115%之间

4）批内精密度：变异系数（CV）≤15%

5）批间精密度：变异系数（CV）≤20%

*6）最低检测限：胎盘生长因子≤8pg/mL；可溶性fms样酪氨酸激酶-1≤12pg/mL

*7）一次检测出具PIGF，sFlt-1两个指标,同时系统自动计算出sFlt-1/PIGF比值。

4.预计年用量：3600人份。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |