低温等离子体手术系统技术参数

一、设备技术要求

（一）、设备概述：

设备用途：主要用于鼻甲、扁桃体、腺样体、舌根部分切除和打孔减容、微创治疗阻塞性睡眠呼吸暂停及低通气综合征；用于耳鼻咽喉肿瘤切除和声带息肉切除等。

（二）、技术参数要求：

★1、工作原理：等离子技术是通过100KHz的电场在双极刀头的前端形成特殊的低温等离子体薄层，在40～70℃内完成切割、消融和止血。

2、工作温度：40～70℃；

3、工作介质：生理盐水；

4、止血能量可调；

5、自带流量控制器，实现刀头工作时盐水控制自动化；

6、主机前面板的两个LED显示屏分别可以显示切割和凝血的能量等级，且切割和凝血的能量可以分别调控

7、输出功率要求:

★(1)工作频率：100k赫兹；

(2)电压范围：100k赫兹时，0-320伏特（均方根）；

(3)最大输出功率：阻抗250欧姆时，≥350瓦；

(4)可分别调节切割和凝固功率：

11、脚踏开关:电缆长度≥4.5m，配有切割（黄色）和凝固(蓝色)踏板，国际通用黄和蓝色分开，以及输出功率调节踏板（黑色）。

12、刀头：

(1)双极，一体化（刀头、电缆、生理盐水输注管路合为一体）；

(2)具有实时消融功能；

(3)具有实时切割和止血功能；

(4)在同一把刀头上具有边切割边止血功能；

(5)手术时无需更换刀头。

13、用途和工作长度：

★(1)鼻甲消融刀头:增强型平片工作电极，楔形刃面设计，同时具有生理盐水灌注功能，利于穿刺并建立鼻甲囊袋。长度≥105mm，直径≤2.9mm；

(2)扁桃体全部切除刀头：长度≥140mm，远端呈135度弯曲，远端部分可自由弯曲，配有靶向生理盐水冲洗和吸引孔道,前端直径≤4.5mm

(3)鼻颅底及鼻部肿瘤专用手术刀头：增强型平片工作电极，长度≥137mm，远端呈135度弯曲，远端部分可自由弯曲，配有靶向生理盐水冲洗和吸引孔道,前端直径≤5.0mm

★(4)喉部病变精细切割刀头：单根丝状电极，精确定位，适用于精细解剖结构和较小的病变类型，刀头有效工作长度≥190mm, 前端直径≤2.8mm，近端呈50°角弯曲，远端呈30°角弯曲；

（5）喉部肿瘤切割刀头：片状电极，消融切割速度快，适用于喉部大面积病变，刀头有效工作长度≥165mm，前端直径≤3.8mm，近端呈45°角弯曲，远端呈15°角弯曲

（三）．配置要求：

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 等离子体手术系统主机 | 台 | 1 |
| 多功能脚踏开关 | 台 | 1 |
| 生理盐水控制器 | 台 | 1 |
| 鼻甲消融刀头（带灌注功能） | 把 | 1 |
| 扁桃体全部切除刀头（带有靶向注水） | 把 | 1 |
| 鼻部肿瘤及鼻颅底手术专用刀头 | 把 | 1 |
| 喉部病变精细切割刀头 | 把 | 1 |
| 喉部肿瘤切割刀头 | 把 | 1 |
| 刀头折弯器 | 把 | 1 |

二、配套耗材技术要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性射频等离子手术电极 | 手柄长度165mm 直径4.3mm | 扁桃体腺样体切割、消融、凝血、成形 |
| 2 | 一次性射频等离子手术电极 | 手柄长度109m直径0.8mm | 鼻甲消融、凝血 |
| 3 | 一次性射频等离子手术电极 | 手柄长度112mm 直径0.8mm | 舌根消融、凝血 |
| 4 | 一次性射频等离子手术电极 | 手柄长度105mm 直径0.8mm | 儿童耳鼻喉消融凝血 |
| 5 | 一次性射频等离子手术电极 | 手柄长度230mm 直径3.4mm | 喉部肿瘤切割、凝血 |