组合式软硬镜技术参数

一、组合式硬镜

1.材质：高分子医用不锈钢

2.分辨率：≥4.68Lp/mm（物距5mm处）

3.放大倍率：≥1X（物距5mm处）

4.视向角：0 度

*5.标准镜：工作长度：435±2 mm；外径：9.8/10.8Fr；工作通道：≥5.1Fr；

*6.碎石镜：工作长度：460±2 mm；外径：6.0/8.2Fr；工作通道：≥3.9 Fr

7.通过鞘上的锁定装置与内窥镜组合为一体

8.头端为钝性生物材料，防止误伤组织和保护软性输尿管镜

9.镜鞘外径：≥12.5Fr

10.镜鞘内径：≥11.1Fr

11.镜鞘工作长度：≥400mm

12.固定器为镜体与内镜的桥接器

13.可与负压吸引装置连接构成负压吸引系统

14.术中术者可手动无极调节负压

15.术中自动清石，收集结石样本，过滤收集0.074mm以上的结石粉末

16.智能灌注冲吸同步，按手术进程或方式5档位可供选择

17.灌注模式：包含连续灌注、脉冲灌注，手动切换

18.最大灌注流量：≥610 ml/min

19.负压范围：4kPa-25kPa

*20.负压吸引范围：8-23L/min

21.负压步进精度 ：0.5 kpa

*22.以上产品需为同一品牌

二、组合式软镜

*1.白平衡：通过调节按钮达到画面手动白平衡

2.亮度调节：16万像素，双LED，色温6500K。可使用按键对 LED亮度进行调节，共有 20%,40%,60%,80%,100%五个档

3.图像冻结：具有图像冻结功能

4.拍照、摄像：具有拍照、摄像功能，可以存储和回放

5.视框切换：可切换圆形框、八角框和全景框等

6.血管加强显示：可通过按键选择血管加强显示

7.画面放大缩小：可使用按键对画面放大和缩小，缩放范围为 1X~4X

*8.可支持HDMI/DVI/USB3.0等输出方式

9.存储：随机带 ≥32G容量 SD存储卡，SD存储卡可更换

*10.图像传感器: 采用高清电子成像技术，摄像头采用 CMOS 芯片，≥16万像素

*11.光源: 头端双LED

*12.金属蛇管结构: 整段激光雕刻金属蛇管

13.摄像头分辨率: ≥400（H）X400（V）像素

14.景深: 3mm-100mm

15.插入部直径: ≥8.7Fr

16.插入部工作长度: ≥650mm

17.器械通道孔径: ≥1.2mm

18.可控弯角: 向上 ≥ 275° 向下 ≥ 275°

三、设备配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜镜体（标准镜） | 条 | 1 |
| 2 | 内镜镜体（碎石镜） | 条 | 1 |
| 3 | 镜鞘 | 根 | 1 |
| 4 | 固定器 | 个 | 1 |
| 5 | 医用灌注泵 | 台 | 1 |
| 6 | 医用内窥镜图像系统 | 套 | 1 |