内镜用高频电刀技术参数

1. 国际知名品牌

2. 智能调节方式：具备功率峰值系统及切割控制系统,电压稳定调节、电弧调节、输出调节等功能。

3. 操作/显示方式：触摸按键式、液晶屏中文显示

*4.启动方式：具备脚踏启动方式

5. 存储程序：≥9组

6.基准频率：≤390KHZ

7.单极

*7-1.最大单级切割功率：≥300W

*7-2.最大单级电凝功率：≥200 W

7-3.单级切割模式≥3种。

7-4.单级电凝模式≥4种。

*7-5具备内镜专用切割模式：具备十二指肠乳头切开和内镜治疗切除专用程序

8.双极

8-1双极电凝最大功率 ≥120W

9.安全特性

（1）要求具有开机自检功能，

（2）NESSY（等电位环）系统回路监测功能；

（3）具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统

（4）具有程序存储和程序控制功能

（5）具备硬件和软件升级功能

（6）具有高频泄漏和时间限制检测系统

（7）具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息

*（8）电器安全标准: CF类

11.配置清单

高频电外科主机（内含内镜电切功能）  1台

双脚踏开关      1副

负极板连线      1根

单极连接线      1根

一次性负极板    20片

专用台车        1辆

五、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |