CRRT技术参数

技术参数：

- 窗口显示：全彩色≥10英寸液晶触摸显示屏。

- 中文引导式操作界面，版面提供操作步骤，具有治疗参数值及曲线图显示功能。

- 治疗方式：支持连续静-静脉血液滤过（CVVH）、 连续静-静脉血液透析（CVVHD、连续静-静脉血液滤过透析（CVVHDF）、缓慢持续超滤（SCUF） 、血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）治疗模式，并具备有效拓展治疗空间和效率。

- 驱动泵系统包含血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、肝素泵等，可开展前稀释和后稀释同时进行的CVVH、CVVHDF。

- 可进行全自动泵输入枸盐酸，实现枸盐酸抗凝，可匹配自动化补钙。

六、称重系统包含废液秤、前置换液秤、透析液秤、后置换液秤等，单个称负载量≥11kg。

七、流速：

1 血液流速及增速10--450mL／h增速：10mL／h

2 置换液流速及增速0--8000mL／h增速：50mL／h

3 透析液流速及增速0--8000mL／h增速：50mL／h

4 脱水0--2000mL／h

5 废液0--10000mL／h

八、压力监测功能≥4个压力传感器：

1 动脉压检测范围－250mmHg--+330(300)mmHg

2 静脉压检测范围－50mmHg--+350mmHg

3 滤过前管路压检测范围－50mmHg--+500（450）mmHg

4废液线路压力检测范围－350mmHg--+400mmHg

九、肝素泵：

1 注射器容量规格10--50ml，

2 精确度±0.5mL／h。

十、抗静电装置，避免ＥＣＧ干扰

十一、报警功能：有临时中断循环程序，连续对比监测，自动判断，分级提示和报警滤器的血凝状况，并提供解决建议。

十二、具有超声波空气探测器，探测气泡≥20ul

十三、漏血检测：双重漏血监测可探测血液流失 ≤0.5ml/min。

十四、有换袋、换肝素提示及程序。

十五、直接静脉血液加温33℃--43℃。

十六、允许临时中断循环程序

十七、后备电源能保证机器运行至少≥10min。

十八、计算机网络接口，远程访问自动存档，可用于中央数据联网；可通过存储卡转移资料，存储资料 90小时以上，自动存档5000个以上报警及治疗参数变更信息。

十九、自动阀设计，透析液置换液夹管阀，无须手动断开管路进行前后或者混合稀释的切换。

二十、一套耗材可以完成所有治疗模式，所有管路预连接避免污染，颜色标示易于安装，内置条码识别器，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检。

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |

耗材：