血液透析机技术参数

一、基本要求：

常规血液透析，同时具备：

①单纯超滤治疗

②单针、双针透析

③碳酸盐、醋酸盐血液透析，干粉透析

④配备中央供液系统，A/B透析液吸取或CDDS供液系统两种模式。

⑤标配细菌过滤器，为治疗提供超纯透析液。

⑥联机软件：能采集治疗数据（使透析治疗管理数字化）

⑦配备血压计、KT/v监测

⑧有可调钠及超滤程序选择，可单独或配合使用

⑨选配可扩充模块功能：BVS自动监控血容量等

二、技术要求：

- 电源：防触电保护类型：１级、Ｂ型、OPS后置电源支持15分钟

- 供水条件： 进水压力：0.12—0.6MPa

进水温度：5—30℃

水质：必须符合当前的国家或国际标准

- 透析液流量：300—700ml/min,标准为500ml/min

透析液浓度范围：12.5—15.5ms/cm2

透析液温度：34—40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置

透析液配方：可与多种机型通用

- 血流量：40—600ml/min，精度≤±10%

- 压力监测：动脉压力：-300 mmHg — +250mmHg

静脉压力：-500mmHg — +500mmHg

跨膜压：－500mmHg — +500mmHg

精度：±10%

- 超滤控制：超滤量：0—4L/h

精度：±30ml/h

- 气泡监测器：超声波式

- 漏血监测器：光电式（红外线控测），≤0.5ml/min

- 肝素控制：控制范围：0―10ml/h

注射器尺寸：包含10ml、20ml、30ml等

肝素预停时间可设定

- 消毒方式：热消毒

化学消毒：次氯酸钠，或机器专用消毒液

消毒时间：具备快速消毒功能（35分钟左右完成）

- 全自动自检；自动回血功能。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |