平衡诊断训练系统技术参数

一、产品性能要求：

全面的人体平衡能力评估系统，针对本体感觉及运动控制能力进行评估与训练。主要适用于神经损伤、运动损伤和骨损伤患者，针对影响人体平衡的5种感觉因素：视觉、前庭觉、运动感觉、位置感觉及负重感觉进行筛查式评估及针对性训练，进而提高患者坐位及站位的平衡能力。

二、技术要求

（一）功能要求

1.★人体静态站立时平衡能力评估，重心移动轨迹捕捉及分析，提供重心投影位置、移动速度、偏移标准差、稳定性等平衡参数；

2.维持平衡的感觉信息中视觉参与度评估，针对弱光环境中易跌倒的情况进行预防性训练；

3.★前庭感受器的空间位置感知功能评估，针对由前庭系统不协调所致眩晕进行改善训练；

4.评估站立时各方向稳定极限，分析日常生活跌倒风险并进行预防性训练，提高患者活动安全性；

5.痛阈测试，组织损伤后负重极限的评估，保证训练安全性，提高步行周期中单腿支撑能力，改善步态；

6.站立位动态模式下，人体维持稳定功能评估，外界干扰下的平衡稳态训练；

7.下肢髋、膝、踝关节运动控制功能分析，运动感觉、位置感觉及负重感觉评估及针对性改善训练；

8.★坐位躯干及骨盆控制功能分析，坐位平衡功能评估，并给予相应运动康复处方实现渐进性训练；

9.镜相及对称性训练模块，提高患者重心转移能力，逐步改善患侧负重功能，帮助重新建立正常步态；

10.≥200种动静态平衡轨迹训练处方，帮助患者循序渐进康复，同时可自定义设置，为不同患者制定个性化方案；

11.★配备胸位传感器，实时反馈患者测试及训练时上身躯干运动情况，帮助尽可能减少代偿活动，保持正确姿势；

12.动力装置提供前后、左右4个方位0-50级的一键自动阻力调节，动静态自由切换，变化电子倾斜板灵敏度；

13.具有游戏及虚拟场景功能。

14.患者资料无限制储存，提供训练前后不同时间段的结果对比。

（二）软件技术要求

1.站立静态评估：静态站立平衡能力、视觉参与度、前庭功能；

2.稳定极限评估：跌倒风险测评及预防训练；

3.最大负荷：肢体负重极限评估；

4.站立动态评估、均衡、技巧：下肢单轴及多轴向运动的本体感觉评定与训练；

5.坐位平衡功能评估及训练；

6.康复描迹：单轴向及多轴向位置觉及负重觉训练；

7.康复描迹管理：自定义康复训练轨迹，包括位置觉及运动觉；

8.指南：髋、膝、踝关节康复指南；

9.虚拟情景游戏；

（三）规格

1.平衡板大小：直径≥55cm，厚大于等于2.5cm；

2.平衡板活动范围：提供±15°的倾斜角度，角度精确度  0.1°

前－后向倾斜  ＋15°至 －15°        左－右向倾斜  ＋15°至 －15°

3.平衡板阻力调整维度：前后向及左右向，阻力值等级范围：0-50级

4.载荷范围：0-120公斤（分辨精度100克）

5.人体工程学把手设计。