脑电分析仪系统技术参数

一、硬件参数：

★1.通道配置：≥34通道脑电放大器，可采集脑电及生理信号；

★2.放大器支持包含Wifi、 USB、网线等三种传输方式；

3.噪声： <0.3μV RMS；

4.共模抑制比： ＞100dB；

5.输入阻抗： 180MΩ；

6.A/D转换： 24 位；

7.★采样率：最高≥32000Hz；

8.带宽：DC-8000Hz，所有通道可设为DC通道

9.★内置≥16GB存储卡及可充电锂电池，可保证断电情况下≥8小时不间断采集脑电图；

10.闪光刺激器使用≥96矩阵的超亮度LED；

11.★放大器内置彩色液晶屏，可以显示放大器传输方式、连接状态、阻抗测试、放大器定标、存储空间、电池电量、预览每一导波形；

12.具有支持选配脉搏血氧饱和度仪获得血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）、脉搏容积（PLETH）信号的接口；

13.放大器支持采集血氧、体位、心率、胸腹压、口鼻流速、肢动、PTT脉搏传递时间等多导睡眠参数，可做PSG多导睡眠监测；

二、软件技术要求：

- 采集分析软件：

- 病例数据库管理软件，支持数据分类；兼容数据库可快速设置跟医院HIS系统的连接；

- ★采集灵敏度、高低通滤波参数可以自定义

- ★采样率可自定义128、256、512、1024、2048、4096、8192、16000、32000Hz

- 拉普拉斯源定位导联方式；

- 数据回放工作站可远程监测正在采集数据并打标；

- ★波幅与时限的精确测量，并可放大任何一部分的波形；

- 数据可定期上传至脑电网络中的数据服务器；

- 断电数据保护功能；

- 中文操作界面；

- 左右大脑半球对应导联分屏显示，对比分析；

- 中文事件标记功能，快速查找跳转定位；

- 回顾时可随时更改导联， 改变不同导联波形的颜色；

- 屏幕拷贝功能，将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内；

- 可同时设置多个文件夹类别，如不同医生的文件夹和不同病种的文件夹，病人资料信息可同时从属于多个不同的文件夹类别；

- 输入新病人资料后，无需退出病人管理系统直接进入EEG 采集及回顾软件；

- 资料管理系统中自带刻录DVD工具，刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目脑标识存储光盘及光盘编号；

- 具有EEG REV功能，可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有安装任何脑电图回顾软件的普通电脑上回顾再分析测量等；

- 中文报告生成系统，支持 WORD及超文本两种报告格式；可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出；

- 中文报告可自动存储在病人资料管理系统内的该病人的文件夹下，与病人其他脑电图原始资料同时存储在同一文件夹下，保证原始资料与报告的归属一致性；

- 数据支持EDF / EDF +，ASCII导出

- 数据采集分析软件

  - *中文操作界面；

  - *左右大脑半球对应导联分屏显示，对比分析；

  - 中文事件标记功能，快速查找跳转定位；

  - 防断电数据保护功能；

  - 波幅与时限的精确测量,并可放大任何一部分的波形；

  - 回顾时可随时更改导联, 改变不同导联波形的颜色；

  - 屏幕拷贝功能,将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内；

  - 脑电图数据格式为DVD格式,存储介质为DVD；

  - 专业的EEGREV功能，可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有安装任何脑电图回顾软件的普通电脑上回顾再分析测量等；

  - *中文报告生成系统,有超文本及WORD两种报告格式；

  - 可任意剪辑波形且可粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出；

  - *中文报告可自动存储在被试资料管理系统内的该被试的文件夹下,与被试其他脑电图原始资料同时存储在同一文件夹下，保证原始资料与报告的归属不会出错；

  - 数据可以EDF / EDF +，ASCII，本机格式导出；

  - 可与Eprime或Besa等软件结合开展专题研究或临床应用；

  - *用户访问控制带密码保护和用户权限管理，确保数据安全；

  - HL7协议，与医院电子信息管理系统兼容，数据共享。

  - 通用的脑电/事件相关电位/脑磁图数据回顾和分析软件

  - 支持PCA( 主成分) 和ICA( 独立成分的分析), 提取主要的影响因素和变化趋势

  - 采用源导联方式显示脑电图， 以 3维方式呈现全脑区地形图

  - 支持Spine 地形图

  - ERP 事件相关电位的提取和分析

  - 对标记的特殊片断脑电图进行搜索、平均 ， 以对特殊事件进行分析数据；

  - *可配套开源采集软件，提供RDA开发包，支持matlab、python、c、cpp环境下的开发工具。

  - 具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等功能。

  - *分析软件提供三维脑地形图，支持修正核磁干扰、修正TMS干扰功能。

  - 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式

  - 分析软件直接集成Loreta源定位算法，并可实时与Matlab相互转换

  - 采用“History trees”记录方式，可自动记录数据处理的每个操作，并可基于这些操作生产操作模版，能自动此模版进行数据批处理，树状结构软件界面提供产品截图。

  - *可选择脑电报告管理软件，可对脑电系统的报告方式进行规范管理，形成统一的脑电报告，除了给医生及病人外，还将报告上传到服务器形成数据库，方便查阅，需提供软件著作权证书。

  - 兼容世界多种厂家EEG/ERP数据分析（超过25种数据格式），便于学术交流。

  - *产品培训人员需要通过厂家培训，提供培训证书。

（三）、视听刺激编译软件

- *可视化实验设计环境，只需简单地拖拉图片、声音、视频等标准化模块并设置其属性即可方便地设计您的实验。

- *语法结构类似于Visual Basic的脚本语言，可实现某些E-Studio不易实现的非标准化操作。

- *可将E-Studio编译为E-Basic脚本语言并运行。

- 用于多任务数据融合。

- 数据管理器，用于数据的筛选、编辑和导出。

- 用于恢复程序非正常终止时的数据。

- 可视化编程图形界面

- *支持文本、图片和声音作为刺激呈现

- 可以播放视频（MPEG，AVI，WMV等格式）

- 可以在实验间拷贝与粘贴对象

- *数码录制实验对象的声音

- *支持功能性磁共振成像技术 fMRI

- 支持新外设（操纵杆，并口设备，网络接入端口）

三、设备配置清单

| 1 | 脑电图放大器 | 1套 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 放大器适配器 | 1个 |
| 3 | 配套软件 | 1套 |
| 4 | 采集及数据回放软件 | 1套 |
| 5 | 台车 | 1个 |
| 6 | 计算机 | 1台 |
| 7 | 打印机 | 1台 |
| 8 | 电极帽 | 1套 |
| 9 | 导电膏 | 1瓶 |
| 10 | 凝胶 | 1瓶 |