## 全自动免疫荧光分析仪及配套试剂招标要求

一、设备

1、设备1套，需为全自动检测设备，自带条码阅读功能。

2、检测原理: 干式荧光免疫法。

3、样本类型: 血清、血浆、全血及末梢血，预稀释血均可实现自动识别，全自动进样。

4、检测速度: 最高检测速度不低于100测试/小时。

5、检测方式: 原始管上样，不开盖，穿刺吸样，仪器内置密闭式废料仓，满足实验室生物安全需求。

二、配套试剂

★1、方法学：免疫荧光法。

- 所需试剂：肝素结合蛋白。

3、试剂性能参数

1）批内精密度：变异系数（CV）≤10%

2）批间精密度：变异系数（CV）≤20%

4.预计年用量：1000人份。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品和校准品（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |