Xγ辐射检测仪技术参数

- 一、设备技术要求：

- 1.检测体：塑料闪烁体(重金属混合物)：Ø30X15 mm；

2.环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv；

★3.连续辐射的剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h；

★4.短时辐射的剂量率当量 ：5 µSv/h - 10 Sv/h；

★5.脉冲辐射的环境剂量率当量：0.1μv/h - 10 Sv/h；

★6.最小脉冲时间(短时辐射)：≤30ms；

7.能量范围：15KeV –10MeV；

8.137Cs能量响应敏感度：

15 keV - 60 keV：±35%

60 keV - 3 MeV：±25%

3 MeV - 10 MeV：±50%

9.137Cs灵敏度：70 cps/μSv h-1；

10. 90Sr + 90Y的β辐射灵敏度：3·10-7µSv/h·Bq-1；

11.剂量和剂量率测量固有相对误差：≤±15%；

12.操作模式自动设置时间：1min；

13.连续操作时间

交流电或直流电：≥24h；

内置蓄电池：≥24h；

14.防护等级：IP54；

15.操作温度范围 ：-30 - +50℃；

16.相对湿度：≤95%；

数量：1台

二、配置清单：

1. 辐射检测仪主机1台

2. 过滤帽 1个

3. 手柄 1个

4. 充电器 1个

5. 便携箱1个