全自动血液凝固分析系统(流水线)技术参数要求（临检组）

- 检测方法学：凝固法、发色底物发、免疫比浊法三种检测方法。

- 测试速度：凝固法≥360test/h，免疫比浊法≥150test/h。

- 主要检测项目的准确度及精密度要求：在全国凝血实验室室间质评统计中的变异系数PT≤7.5%，APTT≤7.5%,Fbg≤10.0%。批内精密度PT≤3.0%，APTT≤4.0%,Fbg≤6.0%；日间精密度PT≤6.5%，APTT≤6.5%,Fbg≤9.0%。

- 可有效识别及避免黄疸、溶血、乳糜等异常标本对检测结果的干扰。得到NCCLS推荐的检测方法优先考虑。

- 仪器可自动识别试剂条形码及试剂量，试剂位≥40个，全部位置具备冷藏功能，温度≤15℃，且位置任选。

- 仪器自动识别样品Lis条形码，可实现双工功能。

- 样品位：可同时装载样本数≥90个。反应杯盒容量≥800个。

- 主要试剂可提供生产厂家出具的量值溯源文件，试剂开瓶有效期≥3天。

- 带反应曲线的数据储存量≥10000个，可实时显示样品检测剩余时间。

- 质控管理：能自动绘制和储存质控结果，随时查阅。

全自动血液凝固分析系统技术参数要求（门诊）

- 检测方法学：凝固法、发色底物法、免疫比浊法三种检测方法。

- 测试速度：凝固法≥100test/h，免疫比浊法≥90test/h。

- 主要检测项目的准确度及精密度要求：在全国凝血实验室室间质评统计中的变异系数PT≤7.5%，APTT≤7.5%,Fbg≤10.0%。批内精密度PT≤3.0%，APTT≤4.0%,Fbg≤6.0%；日间精密度PT≤6.5%，APTT≤6.5%,Fbg≤9.0%。

- 可有效识别及避免黄疸、溶血、乳糜等异常标本对检测结果的干扰。

- 仪器可自动识别试剂条形码及试剂量，试剂位≥20个，全部位置具备冷藏功能，温度≤15℃，且位置任选。

- 仪器自动识别样品Lis条形码，可实现双工功能。

- 样品位：可同时装载样本数≥40个。反应杯盒容量≥500个。

- 主要试剂可提供生产厂家出具的量值溯源文件，试剂开瓶有效期≥3天。

- 带反应曲线的数据储存量≥2000个，可实时显示样品检测剩余时间。

- 质控管理：能自动绘制和储存质控结果，随时查阅。

试剂技术参数

凝固法试剂种类：PT、APTT、Fbg、TT；

免疫比浊法试剂种类：FDP、D-D。

预计试剂年使用量

| 序号 | 试剂名称 | 参考规格 | 使用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血浆凝血酶原时间 | 4ml×10 | 240盒 |
| 2 | 活化部分凝血活酶时间 | 2ml×10 | 240盒 |
| 3 | 纤维蛋白原 | 1ml×10 | 450盒 |
| 4 | 凝血酶时间 | 5ml×10 | 180盒 |
| 5 | 纤维蛋白（原）降解产物 | 10ml×1 | 300盒 |
| 6 | D-二聚体 | 4ml×3 | 260盒 |

售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 5 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★6 | 合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品和校准品及所需耗材（提供承诺函）。 |
| 7 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★8 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |