全自动血培养仪参数

一、适用范围

用于临床实验室，通过体外培养检测人体血液或其他正常条件下无菌体液中的细菌和真菌。

二、设备要求

1. 可检测临床常见的需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、放线菌、真菌和分枝杆菌等。

2. 检测原理：利用培养周期内培养瓶中微生物的新陈代谢，通过连续检测培养瓶底部感应器的荧光信号水平变化，进行光电信号转换及系统运算分析，确认是否出现微生物的生长。

3. 设计容量：至少容纳200个瓶位，抽屉式设计，并可依照医院发展需要，模块化拓展至400个及以上瓶位。

5. 每个瓶位设有独立感应器，系统通过识别不同培养瓶，完成对细菌、真菌和分枝杆菌的不同培养监测。

6. 瓶底的感应器采用非侵入式监测，减少被检样本交叉污染，不需外接气体，减少工作程序。

7. 24小时连续监测培养瓶，仪器自动对阳性/阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息。

8. 运行过程中支持任意上瓶、实时卸瓶。

9. 支持48小时延迟上机、5小时培养瓶重新放入功能

10. 采用触摸屏操作和全图形操作界面，可随时查看细菌生长曲线。

11. 内置智能化质控和质检系统，仪器可自动执行校正和自检。

13. 拥有二期运算法则，可对进入生长曲线平缓期和衰减期的标本进行监测，防止漏检。

14. 根据需求可灵活设定不同的培养周期。

三、耗材要求

1. 依照临床实际需求，至少可提供以下类别的培养瓶：需氧瓶、厌氧瓶、儿童瓶、分枝杆菌/真菌瓶。

2. 使用树脂颗粒吸附中和抗生素，使用溶血素等特殊营养物质提高苛养菌检出率。

4. 培养瓶保存无特殊环境及温度要求，有效期≥6个月。

5. 多层聚合纤维瓶身，负压定量采血，防摔破，防污染。

6. 标准瓶口设计，支持标准持针器进行真空采血。

7. 针对儿科患者和少量无菌样本，培养瓶的推荐采血量可低至0.5ml。

8. 瓶身上的标签包含下列相关信息：培养基类型、培养瓶编号、有效日期、批号和厂商名称。

9. 培养瓶外贴条形码，是每一个瓶唯一的识别代码，瓶身具有标尺，方便医护人员采血规范与观察。

10.预计年用量：

成人血培养需氧瓶：2500个

成人血培养厌氧瓶：1900个

儿童血培养需氧瓶：200个

分枝杆菌/真菌培养瓶：50个

四、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 4 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 5 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★6 | 合作期内免费提供第三方国际知名品牌质控品和校准品（提供承诺函）。 |
| 7 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★8 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |