## 进口吻合器
第一包： | 开放手术吻合器
序号 | 名称 | 参考规格 | 预计年用量（把） | 技术要求
一、总体要求：*以下为进口产品。
1 | 弯型和直型腔内吻合器 | 直径：21mm、25mm、29mm、33mm，成钉高度可调（1.0-2.5mm)；钉退高度达到5.5mm。 | 60 | 1.用途：用于消化道重建时端端吻合、端侧吻合或侧侧吻合。 2.主要功能： *（1）有二级精确闭合机制：在组织接合时缓慢闭合，以精确控制压榨程度。 *（2）有组织止退环 ，减少吻合时吻合口张力以及褶皱产生的可能性，促进更精准的成钉，同时减少张力，防止吻合口狭窄。 （3）有可视的调节闭合高度指示针。 3.主要材质：钉仓需钛合金材质。 4.无菌
2 | 内窥镜弯型腔内吻合器 | 直径：21mm、25mm、29mm、33mm，成钉高度可调（1.0-2.5mm)；钉退高度达到5.5mm。 | 2 | 1.用途：用于消化道重建时端端吻合、端侧吻合或侧侧吻合。 2.主要功能： *（1）有二级精确闭合机制：在组织接合时缓慢闭合，以精确控制压榨程度。 *（2）有组织止退环 ，减少吻合时吻合口张力以及褶皱产生的可能性，促进更精准的成钉，同时减少张力，防止吻合口狭窄。 （3）有可视的调节闭合高度指示针。 （4）杆长≥28cm； (5) 零部件一体化，具有气密性，整个器身无空气流通。 3.主要材质：钉仓需钛合金材质。 4.无菌
3 | 直线型切割吻合器和可调节钉仓 | 枪规格：75mm | 30 | 1.用途：用于开放手术中组织横断，侧侧吻合，端端吻合、功能性端端吻合及造口关闭。 2.主要功能： （1）缝钉排数≥6排，3D成钉。（范围） *（2）具有近端预压装置，保护成钉高度一致，消除剪刀差。 （3）吻合器可双侧激发。 （4）钉仓成钉高度含1.5mm、1.8mm、2.0mm三挡调节。 3.主要材质：钉仓需钛合金材质 4.无菌
|  | 配套钉仓规格：75mm | 40
4 | 直线型吻合器和钉仓 | 规格：30mm | 5 | 1.用途：用于手术中组织横断前缝合或造口关闭。 2.主要材质：钉仓为钛合金材质. 3.主要结构： （1）缝钉是双排钛钉。 （2）器械具有组织定位针。 （3）成钉高度可在1.0mm-2.0mm之间调节。 4.无菌
|  | 规格：60mm | 5
5 | 弧形切割吻合器和钉仓 | 规格：40mm | 10 | 1.用途：低位结直肠组织横断。 2.主要功能： （1）四排弧形缝合钉。 （2）器械具有组织定位针，夹持待闭合的组织以防外溢。 （3）容易伸达盆低更深位置,在狭窄的盆低空间完成不低于40mm组织长度的缝合。 3.主要材质：钉仓为钛合金材质。 4.无菌
二、售后服务：
1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。
★2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。
3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。
★4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。
★5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。
第二包：腔镜手术吻合器
（进口）腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓
序号 | 名称 | 参考规格 | 预计年用量（把） | 参考参数
1 | 腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 | 手动枪（45mm） | 2 | 1.枪的杆身长度：≥340mm。 2.缝合长度：≥45mm。 3.枪要具有自适应关节头和双重加压系统，关节头可多角度调节。 4.能通过12mm穿刺器。 5.无菌
|  | 配套钉仓（45mm） | 10 | 1.钉仓缝钉排数≥6排。 2.钉仓成钉高度：支持1.0、1.5、1.8、2.0mm四种以上规格，适应各种手术要求。 3.无菌
2 | 电动腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 | 电动枪（45mm） | 10 | 1.枪的杆身长度：≥340mm。 2.缝合长度：≥45mm。 3.枪要具有自适应关节头和双重加压系统，关节头可多角度调节。 4.能通过12mm穿刺器。 5.电动击发，所用电池不含重金属，符合环保要求。 6.无菌
|  | 配套钉仓（45mm） | 20 | 1.钉仓缝钉排数≥6排。 2.钉仓成钉高度：支持1.0、1.5、1.8、2.0mm四种以上规格，适应各种手术要求。 *3.钉仓要具有抓持面技术并且具有非对称的弯曲钉腿，确保闭合时组织不滑脱。 4.无菌
3 | 腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 | 手动枪（60mm） | 40 | 1.枪的杆身长度：≥340mm。 2.缝合长度：≥60mm。 3.枪要具有自适应关节头和双重加压系统，关节头可多角度调节。 4.能通过12mm穿刺器。 5.无菌
|  | 配套钉仓（60mm） | 150 | 1.六排缝钉。 2.钉仓成钉高度：支持 0.75、1.0、1.5、1.8、2.0mm（允许各厂家因规格不同存在的成钉高度差异，但成钉高度需合理及满足各种手术的要求）五种以上规格，适应各种手术要求。 3.无菌
4 | 电动腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 | 电动枪（60mm） | 1 | 1.枪的杆身长度：≥340mm。 2.缝合长度：≥60mm。 3.枪要具有自适应关节头和双重加压系统，关节头可多角度调节。 4.能通过12mm穿刺器。 5.电动击发。所用电池不含重金属，符合环保要求。 6.无菌
|  | 配套钉仓（60mm） | 4 | 1.六排缝钉。 2.钉仓成钉高度为：支持1.0、1.5、1.8、2.0mm四种以上规格，适应各种手术要求。 *3.钉仓要具有抓持面技术并且具有非对称的弯曲钉腿，确保闭合时组织不滑。4.无菌
5 | 腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 | 电动枪（35mm） | 1 | 1.电动机发，所用电池不含重金属，符合环保要求。 2.杆身直径：≤9mm，杆身长度：≥320mm。 3.关节头转角：≥50度。 4.无菌
|  | 配套钉仓（35mm） | 5 | 1.钉仓成钉高度：0.7-1.2mm之间 2.钉砧：≥7mm。 3.钉砧厚度：≤3.5mm。 4.无菌
二、售后服务：
1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。
★2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。
3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。
★4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。
★5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。
第三包： | （进口）可吸收止血结扎钉夹
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 可吸收止血结扎钉夹 | 夹闭3,5-5.5mm血管 | 400枚 | 1.植入人体后21天左右内能提供安全的结扎，180-210天内夹子被完全吸收。 *2.夹子可被人体完全吸收。 3.适用于3.5-5.5mm血管结扎。 4.用于手术室，夹闭血管止血、胆管等。 5.无菌 6.赠送配套施夹钳。
二、售后服务：
1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。
★2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。
3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。
★4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。
★5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。

## 国产吻合器
第一包： | 开放手术吻合器
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 一次性使用直线切割吻合器及钉仓组件 | 55mm | 44 | １．用途：适用于消化道重建、脏器切除手术中吻合、离断和切除组织器官或切口的闭合。 2.主要材质：ABS、不锈钢、钛合金。 3.无菌
|  | 75mm | 122
|  | 100mm | 42
2 | 一次性使用直线吻合器及钉仓组件 | 闭合长度为：30mm | 10 | 1.用途：产品适用于消化道重建、脏器切除手术中缝合组织器官的残端和切口。 2.主要材质：ABS、不锈钢、钛合金。 3.无菌
|  | 闭合长度为：45mm | 10
|  | 闭合长度为：60mm | 10
|  | 闭合长度为：90mm。 | 10
3 | 一次性使用管型吻合器 | 21mm | 24 | 1.用途：适用于食管、胃、肠等消化道重建手术中消化道的端端、端侧和侧侧吻合。 2.主要材质：ABS、不锈钢、钛合金。 3.无菌
|  | 24mm | 26
|  | 26mm | 27
|  | 29mm | 15
|  | 32mm | 1
4 | 一次性使用弧型切割吻合器 | 吻合长度45mm，闭合厚度2.0mm | 10 | 1.用途，适用于术野显露困难的消化道重建及脏器切除手术中吻合口创建及残端或切口的闭合。 2.主要材质：ABS、不锈钢、钛合金。 3.无菌
二、售后服务：
1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。
★2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。
3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。
★4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。
★5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。
第二包： | 腔镜手术吻合器
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 枪：缝合长度45mm | 5 | 1.用途：适用于腹部外科、妇科、儿科和胸外科内窥镜手术中组织的切除、横断和吻合。 2.主要材质：ABS、不锈钢、钛合金 3.切割刀硬度≥377HV0.2 4.190mm≤杆身长度≤370mm 5.器身表面握持处理：包胶防滑处理 6.无菌
|  | 配套钉仓(钉仓缝合长度45mm） | 5 | 1.主要功能：组件头部或者枪身头部可旋转，关节头旋转角度≥30°,钉仓闭合厚度包含：0.7mm、1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm,五种及以上规格。 2.主要材质：ABS、不锈钢、钛合金 3.无菌
|  | 枪：缝合长度60mm | 5 | 1.用途：适用于腹部外科、妇科、儿科和胸外科内窥镜手术中组织的切除、横断和吻合。 2.主要材质：ABS、不锈钢、钛合金 3.切割刀硬度≥377HV0.2 4.190mm≤杆身长度≤370mm 5.器身表面握持处理：包胶防滑处理 6.无菌
|  | 配套钉仓(钉仓缝合长度60mm） | 5 | 1.主要功能：组件头部或者枪身头部可旋转，关节头旋转角度≥30°,钉仓闭合厚度包含：0.7mm、1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm,五种及以上规格。 2.主要材质：ABS、不锈钢、钛合金、TA2G 3.无菌
2 | 一次性电动腔镜用直线型切割吻合器钉仓组件 | 电动枪：缝合长度45mm | 5 | 1.用途：适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 2.钉砧设计为水滴状导向钉槽，成钉效果好。 3.可提供鹰嘴附件，方便手术操作 4.关节头旋转角度≥45° 5.切割刀片硬度≥377HV0.2 6.190mm≤杆身长度≤440mm 7.电动击发切割缝合 8.无菌
|  | 配套钉仓 | 20 | 1.用途：本产品与一次性电动腔镜用直线型切割吻合器配合使用，用于开放或微创的胃肠、肝胆和肺部手术中，对组织或血管断端进行吻合或缝合 2.主要材质：高分子材料。 3.产品为一次性使用，经辐射灭菌或环氧乙烷灭菌。 4.钉仓闭合厚度包含：0.7mm、1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm,五种及以上规格。 5.无菌
|  | 电动枪：缝合长度60mm | 5 | 1.用途：适用于腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 2.钉砧设计为水滴状导向钉槽，成钉效果好。 3.可提供鹰嘴附件，方便手术操作 4.关节头旋转角度≥45° 5.切割刀片硬度≥377HV0.2 6.190mm≤杆身长度≤440mm 7.电动击发切割缝合 8.无菌
|  | 配套钉仓 | 10 | 1.用途：本产品与一次性电动腔镜用直线型切割吻合器配合使用，用于开放或微创的胃肠、肝胆和肺部手术中，对组织或血管断端进行吻合或缝合 2.主要材质：高分子材料。 3.产品为一次性使用，经辐射灭菌或环氧乙烷灭菌。 4.钉仓闭合厚度包含：0.7mm、1.0mm、1.5mm、1.8mm、2.0mm,五种及以上规格。 5.无菌
二、售后服务：
1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。
★2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。
3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。
★4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。
★5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。
第三包： | 国产可吸收止血结扎夹
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 可吸收止血结扎夹 | 长度 | 600 | 1.植入人体后21天左右内能提供安全的结扎，180-210天内夹子被完全吸收。 2.最大可结扎直径8mm及以上血管和组织，有小号、中号、大号、特大号四种或以上规格，方便手术时选择适合的尺寸。小号尺寸可通过5mm直径穿刺器。 3、无菌 4.用于手术室，夹闭血管止血、胆管等。 5.赠送配套施夹钳。
二、售后服务：
1 | 所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。
★2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持（提供承诺函）。
3 | 供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。
★4 | 验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担（提供承诺函）。
★5 | 供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的交司法机关处置（提供承诺函）。