## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 柱状水（气）囊前列腺扩裂导管 | FHG-38B/FHG-39B/FHG-40B/FHG-41B/FHG-42B | 200个 | 1.用途：适用范围 该产品适用于由良性前列腺增生引起的明显梗阻症状的患者。
2.主要功能：目前是全球唯一，具有自主知识产权且保留原器官的一种治疗良性前列腺增生的方法，可保留前列腺的生殖功能、性功能、内分泌功能和排尿功能。 二个突破：1、突破了通过切除前列腺腺体，解除梗阻的手术方式。 2、突破了在前列腺包膜内治疗良性前列腺增生症的传统模式。 三大优势： 安全有效：利用柱状水囊前列腺扩裂导管对包膜进行钝性扩开，只损伤部分尿道粘膜，术后恢复快，近远期疗效不亚于其他外科干预手段。 操作便捷：手术过程只需15分钟，水囊扩张包膜和腺体从12点处钝性撕裂，基本无血操作；易掌握学习曲线短(5~10例手术后即可独立操作)。 创伤极微：只扩开前列腺包膜，对器官的损伤比较小，不损伤其他组织。
主要材质：1、本产品由导管、压力表(选配)、金属内芯（选配）组成。 2、导管主体为四腔，分为导尿腔、冲洗腔和内外两个高压水囊腔。导管主体采用符合GB15593标准的PVC材料制成，与人体接触的材料为医用硅橡胶和PVC。 3、纤维层的材质是544锦丝格子绸，符合FZ66201标准的要求，生产厂家提供检测报告。 4、压力表符合GB 1226-2001的要求，生产厂家提供检测报告。 5、导管在自然状态下，其主体直径为6mm，允差为±1mm；导管长度为400mm，允差为±50mm。高压水囊在闭缩状态下直径应≤9mm。 6、导管内囊长度：36mm-80mm；导管外囊长度：73mm-120mm；导管直径：26mm-42mm；使用压力:2.5mpa～3mpa。