## Sheet1
微电脑电动注药泵技术参数
产品名称 | 电子注药泵
机器型号 | ZZB-Ⅰ
容量： | 100ml、150ml、300ml
泵送方式： | 蠕动式给药
持续输注速度： | 0-50ml/h（精度高：可精确到0.1ml、调控范围广，能满足临床各种给药方案，参数优势尤为明显）
自控给药量（PCA） | 0-9.9ml/次；0-9.9ml/h（精度高：可精确到0.1ml调控范围广，可根据不同患者的疼痛差异制定不同的给药方案，给药及时，减轻医生、护士的工作量）
每小时极限输入量 | 1-100ml/h(设置间隔1ml/h)(最大程度保护患者安全，确保安全剂量内给药)
输液误差 | ≤±5%
提示功能： | 气泡、堵塞、装夹未到位、电量、输液结束等
保护功能 | 键盘锁、密码锁
给药途径 | 静脉给药和硬膜外给药
首次量：0-30ml (精确度为0.1ml)
脉冲间隔时间：5min-3h59min
给药速递：≥6ml/分钟
给药方式：首次量、持续给药、自控给药等方式可自由组合。
产品类型：驱动装置和药盒一体注册必须为三类医疗器
自动记忆功能：50组运行数据纪录保持，支持导出
通讯接口：可具有外置通讯接口，支持数据传输，可升级信息管理系统软件。