## 全自动生殖道分泌物工作站及配套试剂招标参数

一、设备

1、设备1台，需为全自动检测设备，采用国际通用N×10 排管进样方式。

2、全自动智能化镜检及理化学分析，镜检项目包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、杆菌、滴虫、霉菌等有形成分; 理化学分析包括PH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶等。分析过程无需人工干预，一次吸样即可完成有形成分及干化学项目检测；并可对清洁度进行判读，同时可进行念珠菌分类及分型。

3、生殖道分泌物标本自动吸样、加样、涂片、图像采集、采图层数≥20层，自动选取最清晰图像呈现；联检卡自动加载、点样、温育、结果自动分析判读。

4、一次性计数板及联检卡、或一次性集成芯片；计数板连续装载≥80块，联检卡一次性装载≥20 块，涂片均匀, 无堵孔及交叉污染，计数板及原始图片可保存溯源，形态学每种成份均可在工作站上单独和按种类显示其形态，并可任意选取可疑的成份进行人工复核。

★5、内置全自动数码显微系统，全自动实现：采集、聚焦、跟踪细胞等；可实现40倍显微镜光学发大，全视野扫描，无需高低倍镜切换；有形成分拍摄成像像素≥600万像素，每个标本的实际采图数量根据需要可进行设置。

6、检测模式：多模式可选（干化学、有形成分、全部模式），一次进样量≥30个样本，批量检测速度≥60个标本/小时。

二、配套试剂

1、试剂性能参数：重复性CV≤5%，携带污染率≤0.1%。

2、准确度：检测仪判读成分与人工判读结果相对偏差不超过10%，并提供检测报告。

3、预计年用量：

| 序号 | 试剂名称 | 估计年用量（人份） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白带常规（五联检） | 8000 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年，免费提供仪器操作所需的样本管等。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费质控品和校准品（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |