多参数监护仪招标参数

**一、技术要求**

1. ★一体式监护仪,≥10英寸彩色LED背光显示屏，主机带电池重量≤4.5kg。
2. 监测参数：可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏等。
3. ★具备ECG多导同步分析功能，支持同时分析≥4个心电导联。个别导联干扰情况下仍能准确监测；具备智能导联脱落监测功能；个别导联脱落的情况下仍能保持监护；支持心率变化统计分析功能。
4. 血氧监测可显示血氧灌注指数。
5. ★无创血压监测测量范围：

5.1成人:(10-250mmHg)

5.2小儿:（10-200mmHg）

5.3新生儿:（10-135mmHg）

1. 系统功能：支持中/英文字符和条码扫描枪输入。
2. 支持三级声光报警，参数报警级别可调。
3. 支持报警集中设置功能。
4. 支持血液动力学、药物计算功能。
5. 支持内置存储卡、外部USB存储设备，支持掉电存储和数据导入导出功能。
6. 支持护士呼叫报警功能。
7. 支持外接拓展显示屏功能。
8. 支持：

13.1≥1200小时趋势图表；

13.2≥1800个报警事件；

13.3≥1600组无创血压监测测量的数据存储和回顾；；

13.4≥48小时全息波形回顾。

1. 支持趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面及标准显示界面等。
2. 支持成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置。
3. 标配锂电池，工作时间≥4小时。
4. 整机无风扇设计。
5. 预计年用量：20台/年。

**二、售后服务**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展不少于4次巡检，并提供巡检报告。每年开展一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |