定向药透仪

技术参数

1．*输出频率：低频脉冲频率：1-440Hz，中频调制频率：1250-4000Hz;

2．工作电源：AC220V，50HZ;

3．*输入功率：2通道100VA,1通道50VA;

4．主机保险：T2AL250V;

5．输出电流：0-100MA;

6．输出速度调节：00-99 共100级步进调节

7．定时时间：任意预制00-60分钟，默认25分钟。

8．磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效

9．*热疗温度：可加热雾化电极，可以进行药物雾化并有热疗功能,小于50度, 0-5步进调节;

10．输出波形：直流叠加低频方波脉冲、直流叠加低频方波调制脉冲、低频方波脉宽调制式中频脉冲、方波、锯齿波、混合波；

11．双重隔离、开机保护、短路保护、声光提示多重保护功能；

12．输出通道：2通道，可同时治疗两人，多类别输出。每个通道输出可单独控制时间、部位和强度；

13.显示方式：数码显示输出时间、强度档位、热度档位等信息；

14.操作方法：按键

15．安全类型：二类BF型；

16.运行模式：连续运行；

17.输出在最大值，开路工作10min,短路工作5min后，其性能不减弱；

18.皮肤电极状态（负载500Ω）单个脉冲输出的最大能量不超过300mJ；

19.开路测试时，输出峰值电压不超过500V；

20.当电源电压在±10%内波动时，仪器的输出幅度，脉冲宽度，或脉冲重复频率不大于10%；

21.在范围内误差不超过10%的负载电阻进行测量时，仪器的脉冲宽度，脉冲重复频率，输出幅度，包括直流分量的偏差不得超过±30%；

22.智能化安全操作控制系统设计：当仪器错误操作或重新开启或者模式切换时，仪器自动将输出幅度控制调节至最小位置；

23.安全要求：符合GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求；

24.安全要求：符合YY 0607-2007 医用电气设备第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求；

25.电磁兼容性：YY 0505-2012的要求；

26.环境试验要求：符合GB/T 14710-2009中气候环境试验Ⅱ组，机械环境试验Ⅱ组的要求；

27. 配套用一次性理疗用电极片为肿瘤科专用（需提供资料佐证）；由无纺布垫片、甘油、酒精、植物精油及保湿剂构成，主要材质为竹碳纤维，具有消炎功能，防止皮肤接触部位感染；可以添加药物，便于医生辨证论治，进行药物的经皮渗透导入治疗； 尺寸为插针式： 6（宽）×9（长）cm ， 重量 25-30g两片；纽扣式：直径5cm 重量450g两片。