# 全自动荧光免疫定量分析仪及配套试剂技术要求

一、全自动荧光免疫分析仪技术要求

1、检测方法：荧光免疫层析法

2、检测时间：≤15min

★3、检测项目：N末端-B型钠尿肽原（NT-proBNP）、降钙素原（PCT）。

4、样本类型：全血，血清，血浆

5、样本最小用血量≤75ul

★6、检测通道≥20通道，各通道能同时开展项目检测。

★7、试剂仓位：≥4个。

★8、加样方式：原始采血管穿刺取样（无需拔帽，无需TIP头）。

9、检测通量≥100测试/小时。

10、检测参数的升级：可通过外部U盘或联网升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块

11、内置计算机：仪器自带彩色电容式液晶触摸屏

12、连接管理：支持USB接口、RS232、RJ45接口

13、结果存储：主机存储检测数据数量≥10000条

二、配套试剂

| 序号 | 试剂名称 | 预计年用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | N末端-B型钠尿肽原（NT-proBNP） | 300人份 |
| 2 | 降钙素原（PCT） | 2000人份 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |