## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 数量（年） | 参考参数
1 | 一次性使用静脉留置针 | IVC08-20G | 9000 | 1.用途：本产品适用于插入人体的外周血管静脉系统输液或输血。2.主要功能：用耐高压设计，可避免CT 时的爆管渗漏，产品满足造影剂输注时压力不低于300PSI 压力值，需提供具有资质的第三方检测报告。3.主要材质：留置导管以及延长管两个部份必须不含塑化剂（DEHP）的聚氨酯材质构成，避免DEHP 的析出和 PVC 的吸附（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）。4.采用密闭式设计，穿刺前即可以连接输液，撤出针芯时，隔离塞能自动密封，各规格可选。一般情况下留置时间不少于72小时。 5.导管生物相容性好，管壁光滑，减少穿刺和留置中对血管的损伤，采用熔头和退火工艺，保证硬度一致性和莱距离稳定，提高置管成功率。 6. 封管后延长管封管开关方便操作（配有单手夹，单一挤压点）、关闭严密。 7. 采用环氧乙烷灭菌，无菌独立包装。 8. *提供参与投标产品的彩页或照片。 9.符合IS013485认证，通过FDA或CE认证
2 | 一次性使用静脉留置针 | IVC08-22G | 9000 | 1.用途：本产品适用于插入人体的外周血管静脉系统输液或输血。2.主要功能：用耐高压设计，可避免CT 时的爆管渗漏，产品满足造影剂输注时压力不低于300PSI 压力值，需提供具有资质的第三方检测报告。3.主要材质：留置导管以及延长管两个部份必须不含塑化剂（DEHP）的聚氨酯材质构成，避免DEHP 的析出和 PVC 的吸附（提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告）。4.采用密闭式设计，穿刺前即可以连接输液，撤出针芯时，隔离塞能自动密封，各规格可选。一般情况下留置时间不少于72小时。 5.导管生物相容性好，管壁光滑，减少穿刺和留置中对血管的损伤，采用熔头和退火工艺，保证硬度一致性和莱距离稳定，提高置管成功率。 6. 封管后延长管封管开关方便操作（配有单手夹，单一挤压点）、关闭严密。 7. 采用环氧乙烷灭菌，无菌独立包装。 8. *提供参与投标产品的彩页或照片。 9.符合IS013485认证，通过FDA或CE认证