简易喷雾器

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易喷雾器 | 成人面罩 | - 1、药杯最大装药量≥15 ml ，三种及以上不同剂量型号的药杯，满足临床不同治疗方案的雾化需求。 - ★2、主要材质采用医用高分子材料，无异味，产品不含塑化剂。 - 3、雾化器需具备二类注册证，同一患者可重复使用，非一次性使用雾化器。 - ★4、雾化颗粒总体中位直径（MMD）≤2.9μm，保证雾化的药物颗粒可以进入患者下呼吸道包括毛细支气管以及肺泡组织。雾化输出率（TOR）≥400mg/min。 - ★5、0.5~5μm的颗粒浓度占输出率70 %以上，保证药物在上下呼吸道的有效沉积率。 |
| 2 | 简易喷雾器 | 成人口含 |  |
| 3 | 简易喷雾器 | 儿童面罩 | - 1、主要材质采用医用高分子材料，无异味，产品不含塑化剂。 - 2、雾化器需具备二类注册证，同一患者可重复使用，非一次性使用雾化器。 - ★3、雾化颗粒总体中位直径（MMD）≤2.9μm，保证雾化的药物颗粒可以进入患者下呼吸道包括毛细支气管以及肺泡组织。雾化输出率（TOR）≥400mg/min。 - ★4、0.5~5μm的颗粒浓度占输出率70 %以上，保证药物在上下呼吸道的有效沉积率。 |
| 4 | 简易喷雾器 | 气切型 |  |
| 5 | 简易喷雾器 | 呼吸机专用型 |  |
| 6 | 简易喷雾器 | 眼部面罩型 |  |