中耳分析仪技术参数

- 功能：

- ★1、快速测试：可以生成2个由用户编程的快速测试，测试时间≤60s。

- 2、探头手柄内置控制灯和开关，可直接进行测试、切换测试耳。

- 3、可以在计算机屏幕上看到正在进行的测试全景。

- 4、支持：鼓室图测试。

- 5、声反射潜伏期测试

- 6、声反射衰减测试。

- 7、镫骨肌反射测试。

- 8、完整/穿孔咽鼓管功能测试。

9、自定义快速测试模式

- 参数：

- 探测音：226Hz（85dB SPL）

- 可选：678Hz（85dB SPL）；

- 800Hz（75dB SPL）；

1000Hz（75dB SPL）。

★2、声导纳（声顺）测量容积范围：

2.1测量平面鼓室图为0.2cm3～5cm3；

2.2对于外耳鼓室补偿图，为0cm3 ～2cm3

3、鼓室图测试（自动、手动）：

★3.1、最大测压范围：-600 ～ +400 daPa；

3.2、蠕动泵加压速率：200daPa/s±50daPa/s；

- 3.3、测试模式：声导纳（Y）、声纳（B）、 声导（G）；

4、同侧/对侧镫骨肌反射测试（自动、手动），声衰减测试（自动、手动），声反射潜伏期测试；

5、咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）；

5.1、完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法；

5.2、穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法,测试时间和鼓室压范围可调。

- 6、刺激声频率和声强：

- 声强步进值：5dB。

6.1、同侧：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz，最大声强110dB HL；

6.2、 对侧: 500Hz，1000Hz，2000Hz， 4000Hz最大声强110dB HL（插入式耳机）。

三、配置清单

| 四、售后服务要求： 编号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中耳分析仪主机 | 1台 |
| 2 | 探头 | 1个 |
| 3 | 对侧耳机 | 1副 |
| 4 | 耦合腔 | 1副 |
| 5 | 耳塞套装 | 1个 |
| 6 | 电源 | 1个 |
| 7 | USB连接线 | 1根 |
| 8 | 操作手册 | 1本 |
| 9 | 软件 | 1套 |

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |