多功能清创仪技术参数

一、设备技术要求

适用范围：适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用。

1.主机输出频率范围：15-35kHz 。

★2.超声工作频率及超声清创刀头振动幅度：超声工作频率：25kHz±1kHz 。

- 振动幅度：≥80μm 。

- 3.有效超声输出功率范围：≤50W。

- ★4.超声自动扫频时间：≤2s。

- 5.超声刀头材料TC4钛合金且超声清创刀头具有可拆卸功能。

- 6.显示和设置超声输出功率：≥3档可调。

- 7.具有显示和设置清创液流量功能：≥5档可调且清创液最高温度≤35℃。

8.超声清创液流量范围：清创液范围：40-130mL/min,最大档≥110ml/min

★9.手柄输出口处清创液温升：≤0.5℃。

★10.显示和设置冲洗液流量功能：≥10档可调。

11.最大高压清创液流量：≥400mL/min。

12.高压冲洗最大压强：0.6±0.05MPa。

13.最大负压压力：≥0.08MPa。

14.配有调节负压吸引压力功能和抽气速率：≥20L/min。

15.储液瓶个数及容积：≥2个且容积≥4L。

16.正常使用中的噪声：≤65dB(A)。

17.操作面板：≥10寸彩色液晶触摸屏，定时器工作范围：0-99min。

18.脚踏开关具有启动或停止治疗功能且脚踏开关启动力：10N-50N

19.超声及高压冲洗管路要求：独立在机器外部，支持高温高压灭菌，可一次性使用或重复灭菌后使用。

20.产品安全：电气安全符合GB9706.1-2007，YY0636.1-2008等要求；电磁兼容性符合YY0505-2012的要求。

21.防尘防水等级要求：IP68。（提供检验报告）

22.主机具有显示和设置治疗时间功能和治疗结束时声音提示功能。

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |