碳素纤维电动骨科手术床参数

一、设备技术要求：

1、用途：碳素纤维骨科手术台，匹配骨科三维C臂、骨科G型臂、术中移动CT、O型臂、骨科机器人、导航系统等影像设备，开展骨科脊柱颈椎手术。

2.技术参数

2.1床面板尺寸≥ 2320㎜×510㎜；

2.2背板尺寸≥1160㎜×510㎜；

★2.3背板无金属长度≥1150㎜；

2.4床面距地高度（电动）  650～1010㎜；

2.5床面升降行程（电动）≥360㎜；

2.6床面纵向移动行程（电动）≥200㎜；

2.7床面头足倾角度（电动）  －22°～＋22°；

2.8床面左右侧倾角度（电动）－21°～＋21°；

2.9床面背板折角（电动）－18°～＋60°；

2.10床面分腿板折角（可拆卸）－90°～＋16°；

2.11床面分腿板摆角（可拆卸）  0°～90°；

★2.12头托安装孔尺寸≥30×50×25㎜；

2.13负重≥200㎏；

3.配置

3.1主机1台；

★3.2碳素纤维床面板1套；

3.3床垫1套；

3.4线控器1套；

3.5肩侧垫1对；

3.6身体绑带1套；

3.7手托1对；

3.8手固定带2套；

3.9输液支架1套；

3.10麻醉屏架1套；

3.11碳纤维头托1套；

3.12移动边轨2套；

3.13支撑架1套；

4.性能说明

★4.1配备进口电机，电动此轮啮合传动结构；

4.2手术台为偏心柱结构设计，床面下方空间全开放无阻挡；

4.3床面板为碳素纤维材质，透视成像清晰无伪影；

4.4配置长度在1.1m～1.5m的碳素纤维无金属手术床面，可360度透视拍片，成像无伪影；

4.5三节式升降立柱，床面最低≤650mm高度，升高行程≥360mm；

4.6脚踏刹车；

4.7配备医用中控万向脚轮，轮径≥100mm；

4.8可装配进口或国产各品牌神经外科手术台架。

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |