## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性使用医用雾化器 | 普通型，气切面罩 | 1.产品组成：由气切面罩、延长管、转换接头、雾化杯、吸管、雾化盖和输氧管组成。 2. 气切面罩为月牙形，中间应有一个圆形呼气孔。 3. 雾化盖帽的内出口尺寸应为符合YY/T 1040.1-2015的标准内22mm的圆锥接口，误差应在±0.2mm内。 4. 波纹管为长度131 mm ±10 mm的短管，应有一个尺寸符合YY/T 1040.1-2015规定的内22mm圆锥接头，误差应在±0.2mm内。 5. 转换接头应有一个尺寸符合YY/T 1040.1-2015规定的内22mm圆锥接头，误差应在±0.2mm内；另一端为6 mm外的圆柱形头，误差±1.0 mm。 6. 输氧管长度应为200 cm±10 cm、160 cm±10 cm或300cm±15 cm。 7. 雾化器喷出的雾粒应成均匀的雾状，无水滴。雾化率应大于0.25 ml/min 。雾化杯的残液量应小于0.5ml。 8. 小于φ5μm的雾粒所占比例应大于60%,雾粒的中位粒径为2.9μm,误差应不超过±25%。 9. 产品应无菌。采用环氧乙烷灭菌，出厂时环氧乙烷残留量应小于10µg/g。 | 神经内、外科/内科ICU室/重症监护室/耳鼻咽喉科等