关节镜系统技术参数

一、设备技术要求

| （一）医用液晶监视器 |  |
| --- | --- |
| 1 | ≥27英寸LED背光液晶显示器； |
| 2 | 分辨率≥1920*1080P，显示屏亮度≥700cd/㎡； |
| 3 | 可视角度≥178度，显示比例16：9； |
| 4 | 响应时间：14ms； |
| 5 | 可预设置画面的RGB Gamma亮度对比度等参数； |
| （二）超高清摄像系统（CFDA、CE认证） |  |
| 1★ | 采用 1/2.8英寸CMOS 图像传感器； 芯片像素≥314万，分辨率≥2048×1536； |
| 2 | CMOS感光光谱波段：400-900nm；白光信号：400nm—760nm； |
| 3 | 影像输出像素为≥1920×1080p 图像帧率≥60帧/秒； |
| 4 | 水平分辨率≥1200线； |
| 5 | 主机面板和显示屏幕带有白光工作模式指示标识，即时显示影像状态； |
| 6 | 可通过摄像主机和摄像头实现亮度增强与减弱控制； |
| 7 | 摄像头4个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、调节白平衡； |
| 8 | 连续运行恒温不发烫，无热衰减，使用寿命≥5000小时； |
| 9 | 视频输出接口可与市面上转播设备兼容并实现手术以及教学实时直播； |
| 10 | 多种客户定制模式，全面支持关节镜、宫腔镜等多种腔镜显示； |
| 11 | 光纤线可以高温消毒，摄像头可低温等离子消毒； |
| （三）图像管理系统：术中可进行截屏和录像，支持导出；. （四）医用内窥镜冷光源（CFDA、CE认证). 1; 光谱波长范围：380nm-810nm；. 2; 可由摄像主机实时控制光源亮度；. 3★; 具有待机功能，可单独关开光光源，光源寿命≥60000小时；. 4; 导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护；. 5; 导光束通光直径5mm，长度3000mm；. 6; 高透过率特种光纤，发散角度70°，出光端耐温400℃；. 7; 导光束可高温高压灭菌消毒；. |
| （五）刨削动力系统 |  |
| 1 | - LCD触控液晶显示屏； |
| 2 | 手控手柄，通过手柄按钮可调节刀头的正转、反转、往复转，吸引阀开关 |
| 3 | 转速：磨头100-5000r 磨削500-8500r 往复周期 0.3-1S； |
| 4 | 主机自动识别刀头类型、转速记忆功能； |
| 5 | - 具有刨刀头窗锁功能，可避免进入人体后损伤软组织； |
| 6 | 具有刨刀头切割窗锁定功能，适应不同的软组织结构并可预防手术创伤； |
| 7 | 具有故障自诊断功能，能根据故障情况给出对应代码； |
| 8 | 具有无极变速脚踏，可根据手术需要自由调节手柄转速； |
| 9 | 配备脚控刨削手柄，手柄设计符合人体工学和力学标准； |
| 10 | 常规关节刀头、小关节刀头等专业刀头型号≥100 个。 |
| （六）关节镜 |  |
| 1 | 蓝宝石镜片，耐磨，防腐蚀； |
| 2 | 柱镜技术，105°广角视野； |
| 3 | 图象清晰，不变形； |
| 4 | 多种光纤接口； |
| 5 | φ4mm30°视野角度； |
| （七）高频手术系统 |  |
| 1 | 适用范围：适用于骨科微创手术； |
| 2 | 安全标准：BF型，带防除颤保护应用部分，I类输出； |
| 3 | ★工作频率：单极4MHz±2% 双极1.84M±2%； |
| 4 | 负载：单极切凝负载≤500Ω，双极凝负载≤100Ω； |
| 5 | 单极：最大切割功率为≤30W，最大电凝功率为≤30W； |
| 6 | 双极：最大切割功率为≤30W，最大电凝功率为≤30W； |
| 7 | ★工作模式：具有单极（纯切、凝1）、双极（切、凝）四种工作模式； |
| 8 | 四个功能（单极切、单极凝、双极切、双极凝）独立的LED显示区域； |
| 9 | 功率输出两种控制方式：具有手控开关和脚控开关； |
| 10 | 具有断电记忆功能； |
| 11 | 启动时有10-50毫秒的缓启，防止功率的突然增大造成组织损伤； |
| 12 | 具备中性电极自动识别功能； |
| 13 | 中性电极＜60%声光自动报警； |
| 14 | 内设开机自动检测系统和自动报警提示功能； |
| 15 | 脚踏和机器为同一品牌，且脚踏有医疗使用注册证； |
| 关节镜手术基础器械 |  |
| 1 | 无销钉设计； |

| 配置要求 |  |
| --- | --- |
| 摄像系统 |  |
| 名称 | 数量 |
| 摄像主机 | 1 |
| 摄像头 | 1 |
| 27英寸显示器 | 1 |
| LED 光源系统 |  |
| 双光源主机 | 1 |
| 通光直径 5mm，长度 3000mm | 1 |
| 动力刨削系统 |  |
| 动力刨削系统主机 | 1 |
| 脚踏开关 | 1 |
| 动力手柄 | 1 |
| 刨刀 | 1 |
| 磨头 | 1 |
| 关节镜系统 |  |
| 关节镜4.0mm*30°，蓝宝石镜头 | 1 |
| 闭孔器 | 1 |
| 器械穿刺套管 | 1 |
| 膝，肩关节镜手术器械工具 |  |
| 鸭嘴篮钳,头翘半月板咬切 | 1 |
| 左弯剪切钳 | 1 |
| 右弯剪切钳 | 1 |
| 带锁扣直型游离体关节镜用抓取钳 | 1 |
| 缝合勾月牙 | 1 |
| 缝合勾左45度 | 1 |
| 缝合勾右45度 | 1 |
| 抓线钳 | 1 |
| 剪线器 | 1 |
| 推结器 | 1 |
| 探针5mm | 1 |
| 高频手术系统 |  |
| 射频主机 | 1 |
| 脚踏控制开关 | 1 |
| 等离子刀头 | 1 |
| 台车 | 1 |

二、耗材用量

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 刨刀 | 160个/年 |
| 等离子刀头 | 160个/年 |

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |