超高端MR技术参数

| 序号 | 技术性能名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 总体要求 |  |
| ★ | 技术平台先进性 | 技术平台先进性：为保证技术先进性和前沿技术平台，各家需要提供Premier 、VIDA 、Elition X平台高端磁共振。各厂家须提供基于此平台的最高梯度场强配置的机型，且此机型在NMPA/CFDA首次注册时间为2019年1月1日之后。 |
| 1 | 磁体 |  |
| ★1.1 | 磁场强度 | 3.0T |
| 1.2 | 中心共振频率 | ≥127.8MHz |
| 1.3 | 磁场类型 | 超导磁体 |
| 1.4 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |
| 1.5 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |
| 1.6 | 超导匀场或高级高序匀场 | 具备 |
| 1.7 | 病人个性化匀场 | 具备 |
| 1.8 | 匀场通道 （提供证明材料） | ≥8 |
| 1.9 | 自动匀场时间 | ≤30秒 |
| 1.10 | 磁体材料 | 3.0T专用磁体 |
| 1.11.1 | 磁体长度（不含外壳） | ≤170cm |
| 1.11.2 | 磁体长度（含外壳） | ≤210cm |
| 1.11.3 | 磁体宽度（不含外壳） | ≥200cm |
| ★1.12 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≥70cm |
| 1.13 | 磁体为两端开放式设计 | 具备 |
| 1.14 | 磁体重量（含液氦） | ≤5.5吨 |
| 1.15 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |
| 1.16 | 磁场均匀度（V－RMS测量法，采用24平面，每平面24点测量标准；在关闭线性及非先行匀场条件下测量）（typical） |  |
| 1.16.1 | 50cmDSV（Typical） | ≤1.73 ppm |
| 1.16.2 | 40cmDSV（Typical） | ≤0.25 ppm |
| 1.16.3 | 30cmDSV（Typical） | ≤0.1 ppm |
| 1.16.4 | 20cmDSV（Typical） | ≤0.016 ppm |
| 1.16.5 | 10cmDSV（Typical） | ≤0.002 ppm |
| 1.16.6 | 50cm DSV（guaranteed） | ≦3ppm |
| 1.16.7 | 40cmDSV（guaranteed） | ≤1.4 ppm |
| 1.16.8 | 30cmDSV（guaranteed） | ≤0.3ppm |
| 1.16.9 | 20cmDSV（guaranteed） | ≤0.05ppm |
| 1.17 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
| 1.18 | 5高斯线范围： | ≤5.2*2.8m2 |
| 1.19 | 1 高斯线范围： | ≤7*4㎡ |
| 2 | 梯度系统 |  |
| ★2.1 | 单梯度系统（非双梯度放大器） | 单梯度系统（非双梯度放大器） |
| ★2.2 | 最大梯度场强（非有效值） | ≥45mT/m |
| ★2.3 | 最大单轴梯度切换率（非有效值，需要Datasheet证明） | ≥200mT/m/ms |
| 2.4 | 单轴最大切换率有效值 | ≥346mT/m/ms |
| ★2.5 | 在同一梯度扫描模式下，最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率 | 在同一序列中可同时达到 |
| 2.6 | 工作周期 | 100% |
| 2.7 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |
| 2.8 | 梯度工作方式 | 非共振 |
| 2.9 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |
| 2.10 | 最短爬升时间 | ≤0.4ms |
| 3 | 检查环境 |  |
| 3.1 | 扫描床水平移位精度 | ≤±0.5mm |
| 3.2 | 运动时扫描床最大承受重量 | ≥200kg |
| 3.3 | 扫描床水平运动最大速度 | ≥200mm/sec |
| 3.4 | 扫描范围 | ≧205cm |
| 3.5 | 扫描床自动步进 | 具备 |
| 3.6 | 足先进扫描模式 | 具备 |
| 3.7 | 扫描床紧急制动功能 | 具备 |
| 3.8 | 病人通道环境 |  |
| 3.9.1 | 病人通道环境配置 | 照明、通风、对讲通话、背景音乐、专用防磁耳机、呼叫等 |
| 3.9.2 | 磁体液晶显示屏系统 | 提供 |
| 4 | 射频系统 |  |
| 4.1 | 实时数字化射频能量监控 | 具备 |
| ★4.2 | 多源射频发射技术平台 | TrueShap、MultiDrive或Multitransmit 4D提供或同类技术 |
| ★4.21 | 独立射频源个数 | ≥2 |
| 4.3 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |
| 4.4 | 所有线圈免调谐 | 具备 |
| 4.5 | 发射带宽 | ≥1200KHZ |
| 4.6 | 最大射频接收动态范围 | ≥165dB |
| 4.7 | 射频接收带宽 | ≥1MHZ |
| 4.8 | 射频幅度采样分辨率 | ≤25ns |
| 4.9 | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） | 具备 |
| ★4.10 | 单次扫描同时独立传输通道数 | ≥64通道或无限制通道 |
| ★4.11 | 射频线圈 | 射频线圈:各厂商须提供满足临床各部位使用下列配置线圈（提供datasheet） |
| 4.11.1 | GE公司提供 GEM Suite线圈， 包括但不限于右侧所列，且请提供各类线圈具体通道数，单独报价，并包含在投标总价中 | 头颈联合相控阵线圈，1套≥37单元；腹部相控阵线圈，1套≥36单元；魔毯线圈1套≥35单元；全脊柱相控阵线圈，1套≥40单元；双侧乳腺线圈，1套≥8单元；大、小柔性线圈，各1套≥16单元； 独立的头线圈，各1套；AIR线圈组件1套。 |
| 4.11.2 | 西门子公司须提供TIM4G线圈，包括但不限于右侧所列，且请提供各类线圈具体参数，单独报价，并包含在投标总价中 | 头颈联合矩阵线圈，1套≥64通道；腹部矩阵线圈，1套≥18通道；脊柱矩阵线圈，1套≥24通道；下肢血管矩阵线圈，非组合），1套≥36通道；全中枢神经系统线圈，1套≥52通道；双侧乳腺线圈，1套≥4通道；大、小通用柔性线圈，各1套≥4通道；独立的头线圈，各1套≥20通道 |
| 4.11.3 | 飞利浦公司提供采用一体化线圈设计dStream 线圈，包括但不限于 右侧所列，且请提供各类线圈 具体参数， 单独报价，并包含在投标总价中 | 无限通道：dS头颈联合线圈，1套≥32通道；dS全神经系统线圈，1套≥52通道；dS全脊柱线圈，1套≥44通道；dS体部线圈，1套≥32通道；第二个dS体部线圈，1套≥32通道；下肢血管线圈，1套；ds双侧乳腺线圈，1套≥7通道；大、小柔性线圈，各1套≥8通道；独立的头线圈，各1套 |
| 4.11.4 | 如果未提到的厂家，请提供相应最高通道数的线圈 |  |
| 4.11.5 | 膝关节线圈(非柔性专用线圈) | 提供 |
| 4.11.6 | 肩关节专用线圈（非柔性） | 提供 |
| 4.11.7 | 满足血管成像的线圈和母婴、母胎方面专用线圈 | 提供 |
| 4.11.8 | 颈动脉斑块线圈 | 提供 |
| 5 | 静音技术 |  |
| 5.1 | 梯度系统硬件静音技术 | 提供 |
| 5.2 | 梯度系统软件静音技术 | 提供 |
| 5.3 | 投标人自行描述静音技术可实现的扫描序列 | 提供 |
| 6 | 主控计算机系统 |  |
| 6.1 | 操作系统 | Linux或Windows系统 |
| 6.2 | 主CPU主频 | ≥3.2GHz |
| 6.3 | 主内存 | ≥16GB |
| 6.4 | 图像存储硬盘容量 | ≥500GB |
| 6.5 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 6.6 | 重建速度（请附Data Sheet证明） | ≥13000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |
| 6.7 | 阵列处理器内存 | ≥36GB |
| 6.8 | 系统软件硬盘容量 | ≥120GB |
| 6.9 | 同步扫描和创建功能 | 实时显示 |
| 6.10 | 彩色液晶显示器 | ≥23英寸，分辨率≥1920*1200 |
| 6.11 | 实时MIP | 提供 |
| 6.12 | 实时MPR | 提供 |
| 6.13 | 三维表面重建技术SSD | 提供 |
| 6.14 | 自由感兴趣区MIP重建 | 提供 |
| 6.15 | 图像减影，电影回放 | 提供 |
| 6.16 | 实时互动多平面重建 | 提供 |
| 6.17 | 动态定量分析软件：t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等 | 有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。 |
| 6.18 | 实时心电波形显示 | 提供 |
| 6.19 | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 提供 |
| 7 | 后处理接口 | 提供 |
| 7.1 | 软件控制照相技术 | 提供 |
| 7.2 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接(包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能) | 提供 |
| 7.3 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 提供 |
| 7.4 | 主机向PC机传输图像数据功能 | 提供 |
| 8 | 扫描参数 |  |
| 8.1.1 | 最大FOV X轴 | ≥550mm |
| 8.1.2 | 最大FOV Y轴 | ≥550mm |
| ★8.1.3 | 最大FOV Z轴 | ≥450mm |
| 8.2 | 最小FOV | ≤10mm |
| 8.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.1mm |
| 8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.1mm |
| 8.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 8.6 | 最大层面分辨率 | ≤12µm |
| 8.7 | 自旋回波最短TR时间（128矩阵） | ≤5ms |
| 8.8 | 自旋回波最短TE时间（128矩阵） | ≤1.5ms |
| 8.9 | EPI最短TR时间（64矩阵） | ≤10ms |
| 8.10 | EPI最短TE时间（64矩阵） | ≤2.1ms |
| 8.11 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≤10ms |
| 8.12 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≤2.4ms |
| 8.13 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≤10ms |
| 8.14 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≤2.7ms |
| 8.15 | 3D GRE最短TR时间（256×256矩阵） | ≤1.1ms |
| 8.16 | 3D GRE最短TE时间（256×256矩阵） | ≤0.5ms |
| 8.17 | 3D GRE最短TR时间（128×128矩阵） | ≤0.7ms |
| 8.18 | 3D GRE最短TE时间（128×128矩阵） | ≤0.3ms |
| 8.19 | 快速自旋回波最短TR（256×256矩阵） | ≤6ms |
| 8.20 | 快速自旋回波最短TE（256×256矩阵） | ≤1.8ms |
| 8.21 | 快速自旋回波最短TR（128×128矩阵） | ≤6ms |
| 8.22 | 快速自旋回波最短TE（128×128矩阵） | ≤1.5ms |
| 8.23 | EPI回波因子 | ≥256 |
| 8.24 | FSE最大回波链 | ≥256 |
| 8.25 | 采集弥散加权系数B值 | ≥10000s/mm2 |
| 8.26 | 提供多b值弥散成像技术，提供扫描界面证明 | 单序列同时最多采集b值≥12 |
| 8.27 | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数，单个序列一次采集 | ≧256 |
| 9 | 要求 | 各投标厂商应提供投标机型具备的所有技术及序列,包括但不限于以下,并请说明。以下所列软件，或具有有类似功能均可 |
| 9.1 | 自旋回波序列 |  |
| 9.1.1 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 提供 |
| 9.1.2 | 组织驰豫时间测量SE | 提供 |
| 9.1.3 | 单次激发快速自旋回波序列 | 提供 |
| 9.1.4 | 多次激发快速自旋回波序列 | 提供 |
| 9.1.5 | 快速恢复快速自旋回波 | 提供 |
| 9.2 | 可选择角度的SE | 提供 |
| 9.3 | 反转恢复序列 | 提供 |
| 9.4 | 脂肪抑制序列 | 提供 |
| 9.5 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 提供 |
| 9.6 | 快速自由水抑制序列， 包括 | 提供 |
| 9.6.1 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 提供 |
| 9.6.2 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 提供 |
| 9.7 | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） | 提供 |
| 9.8 | 单次激发快速反转恢复序列 | 提供 |
| 9.9 | 单独灰质或白质成像序列 | 提供 |
| 9.10 | 梯度回波序列（2D/3D） | 提供 |
| 9.10.1 | 亚秒T1加权技术 | 提供 |
| 9.10.2 | 亚秒T2加权技术 | 提供 |
| 9.10.3 | 流动补偿技术 | 提供 |
| 9.11 | 稳态快速扫描技术 | 提供 |
| 9.12 | 超快速场回波序列 | 提供 |
| 9.13 | 多层快速动态成像 | 提供 |
| 9.14 | 锁孔成像技术 | 提供 |
| 9.15 | 三维成像 | 提供 |
| 9.16 | 多块三维 | 提供 |
| 9.17 | 多叠三维 | 提供 |
| 9.18 | 智能化K空间快门成像 | 提供 |
| 9.19 | 磁化转移对比 | 提供 |
| 9.20 | 单次激发EPI技术 | 提供 |
| 9.21 | 多次激发EPI技术 | 提供 |
| 9.22 | 2D/3D流入法血管造影 | 提供 |
| 9.23 | 快速流入法血管造影 | 提供 |
| 9.24 | 快速3D增强MRA | 提供 |
| 9.25 | 倾角优化非饱和激发技术 | 提供 |
| 9.26 | 2D/3D相位对比血管造影 | 提供 |
| 9.27 | 快速相位对比血管造影 | 提供 |
| 9.28 | 伪影消除技术，包括 |  |
| 9.28.1 | 恒定信号技术 | 提供 |
| 9.28.2 | 流动校正梯度波形技术 | 提供 |
| 9.28.3 | 区域饱和技术 | 提供 |
| 9.28.4 | 卷积伪影去除技术 | 提供 |
| 9.28.5 | 周边脉动触发技术 | 提供 |
| 9.28.6 | 呼吸触发技术 | 提供 |
| 9.28.7 | 智能伪影消除技术 | 提供 |
| 9.28.8 | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 | 提供 |
| 9.28.9 | Manual-Start/stop | 提供 |
| 9.28.10 | 其它伪影消除技术 | 提供 |
| 9.29 | 节时技术, 包括: |  |
| 9.29.1 | 半扫描技术 | 提供 |
| 9.29.2 | 部分扫描采集技术 | 提供 |
| 9.29.3 | 矩形视野采集技术 | 提供 |
| 9.29.4 | 三维重叠连续采集技术 | 提供 |
| 9.29.5 | 预备相位极小化扫描技术 | 提供 |
| 9.30 | 神经系统成像技术 | 提供 |
| 9.30.1 | 高分辨解剖成像 | 提供 |
| 9.30.2 | 脊髓成像 | 提供 |
| 9.30.3 | 脑脊液抑制技术 | 提供 |
| 9.30.4 | 脂肪抑制 | 提供 |
| 9.30.5 | 灰、白质最佳成像 | 提供 |
| 9.31 | 普通弥散成像技术，包括： |  |
| 9.31.1 | 单次激发EPI | 提供 |
| 9.31.2 | 多次激发EPI | 提供 |
| 9.31.3 | 各向同性采集 | 提供 |
| 9.31.4 | 各向异性采集 | 提供 |
| 9.31.5 | 一次扫描完成三弥散方向采集 | 提供 |
| 9.31.6 | 自旋回波EPI | 提供 |
| 9.31.7 | 梯度回波EPI | 提供 |
| 9.31.8 | 反转EPI | 提供 |
| 9.32 | 特殊弥散成像技术，包括： |  |
| 9.32.1 | ADC成像 | 提供 |
| 9.32.2 | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP） | 提供 |
| 9.33 | 脑灌注成像技术,包括 |  |
| 9.33.1 | 计算血流图（rCBV图） | 提供 |
| 9.33.2 | 平均通过时间（MTT） | 提供 |
| 9.33.3 | 到达峰值时间（TTP） | 提供 |
| 9.33.4 | 负积分图（局部脑血容量） | 提供 |
| 9.33.5 | 检索图（局部脑血容量） | 提供 |
| 9.33.6 | 彩色灌注分析软件 | 提供 |
| 9.33.7 | 具备线上计算血流动态图 | 提供 |
| 9.33.8 | 全脑不打药灌注成像技术 | 提供 |
| 9.33.9 | CBF精准定量（ml/100g/min） | 提供 |
| 9.34 | 心血管成像技术，包括： |  |
| 9.34.1 | 2D/3D时飞法技术 | 提供 |
| 9.34.2 | 连续多层3D时飞法技术 | 提供 |
| 9.34.3 | 门控2D血管技术 | 提供 |
| 9.34.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 提供 |
| 9.34.5 | 相位对比MRA技术 | 提供 |
| 9.34.6 | 增强对比MRA技术 | 提供 |
| 9.34.7 | TONE+MTC | 提供 |
| 9.34.8 | 血管选择技术（动静脉分离） | 提供 |
| 9.34.9 | 超快速血管成像技术 | 提供 |
| 9.34.9.1 | 动态血管成像 | 提供 |
| 9.34.9.2 | 全身血管成像 | 提供 |
| 9.34.10 | 可变反转角射频技术 | 提供 |
| 9.34.11 | 最大强度投影技术 | 提供 |
| 9.34.12 | 多层面重建技术 | 提供 |
| 9.34.13 | 3D多层重叠成像技术 | 提供 |
| 9.34.14 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 提供 |
| 9.34.15 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 提供 |
| 9.34.16 | 实时交互式血管成像 | 提供 |
| 9.34.17 | 流量定量分析技术 | 提供 |
| 9.34.18 | 区域饱和技术 | 提供 |
| 9.34.19 | 心脏成像白血技术 | 提供 |
| 9.34.20 | 心脏成像黑血技术（双反转） | 提供 |
| 9.34.21 | 三反转法心肌黑血计算（心肌黑血+脂肪抑制技术） | 提供 |
| 9.34.22 | 心脏电影成像 | 提供 |
| 9.34.23 | 曲面重建技术 | 提供 |
| 9.34.24 | 提供全身血管成像技术及图像 | 提供 |
| 9.34.25 | 心电门控 | 提供 |
| 9.34.26 | 呼吸门控 | 提供 |
| 9.34.27 | 外周门控 | 提供 |
| 9.34.28 | 呼吸补偿 | 提供 |
| 9.34.29 | 流动补偿 | 提供 |
| 9.34.30 | 三维定位系统 | 提供 |
| 9.34.31 | 频率编码方向扩大采集 | 提供 |
| 9.34.32 | 相位编码方向扩大采集 | 提供 |
| 9.34.33 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 9.34.34 | 脂肪饱和技术 | 提供 |
| 9.34.35 | 水饱和技术 | 提供 |
| 9.34.36 | 水激发技术 | 提供 |
| 9.34.37 | 四维血管成像技术 | 提供 |
| 9.34.38 | 梯度/相位重组回放血管成像 | 提供 |
| 9.34.39 | 外周血管成像技术 | 提供 |
| 9.34.40 | 体部血管成像技术 | 提供 |
| 9.34.41 | 磁化对比血管成像技术 | 提供 |
| 9.34.42 | 3D黑血序列成像 | 提供 |
| 9.35 | 体部成像技术包括 |  |
| 9.35.1 | 腹部检查技术 | 提供 |
| 9.35.2 | 盆腔检查技术 | 提供 |
| 9.35.3 | MR结肠造影技术 | 提供 |
| 9.35.4 | MR胰胆管造影技术 | 提供 |
| 9.35.5 | 动态肾脏成像 | 提供 |
| 9.35.6 | MR尿路造影技术 | 提供 |
| 9.35.7 | 肝脏灌注成像 | 提供 |
| 9.35.8 | 肝脏弥散成像 | 提供 |
| 9.35.9 | 肾脏灌注成像 | 提供 |
| 9.35.10 | 肾脏弥散成像 | 提供 |
| 9.36 | 四肢及关节成像技术 | 提供 |
| 9.37 | 并行采集技术 | 提供 |
| 9.37.1 | 并行采集最短加速因子 | ≥4 |
| 9.37.2 | 并行采集技术成像可与所有快速扫描技术合并使用 | 提供 |
| 9.37.3 | 并行采集技术成像可与3D TOF血管成像技术结合使用 | 提供 |
| 9.37.4 | 并行采集技术成像可与实时动态匀场技术结合使用 | 提供 |
| 9.37.5 | 并行采集时重建技术 | 提供 |
| 9.37.6 | 并行采集技术成像可与PCA结合使用 | 提供 |
| 9.37.7 | 并行采集技术成像可与频谱结合使用 | 提供 |
| 9.38 | 其他成像技术，包括 |  |
| 9.38.1 | 三维定位系统 | 提供 |
| 9.38.2 | 扫描暂停 | 提供 |
| 9.38.3 | 可变带宽技术 | 提供 |
| 9.38.4 | 优化带宽技术 | 提供 |
| 9.38.5 | 腹部优化成像技术 | 提供 |
| 9.38.6 | 腹部3D容积多期动态增强脂肪抑制技术 | 提供 |
| 9.38.7 | 预饱和技术 | 提供 |
| 9.38.8 | 优化反转角度技术 | 提供 |
| 9.38.9 | 表面线圈密度校正成像技术 | 提供 |
| 9.38.10 | 智能化照相成像技术 | 提供 |
| 9.38.11 | 同相位/反相位成像 | 提供 |
| 9.38.12 | 快速射频干扰梯度回波 | 提供 |
| 9.38.13 | 3D屏气512矩阵高分辨率水成像 | 提供 |
| 9.38.14 | 自由呼吸的三维高分辨率MR水成像 | 提供 |
| 9.38.15 | 2D厚层水成像 | 提供 |
| 9.38.16 | 预扫描技术 | 提供 |
| 9.38.17 | 信噪比显示功能 | 提供 |
| 9.38.18 | 预饱和技术 | 提供 |
| 9.39 | 伪影校正技术 | 提供患者运动伪影,金属伪影,磁敏感伪影校正技术（请提供名称及技术说明） |
| 9.40 | 腹部多期动态增强技术 | 提供 |
| 9.41 | 3D容积T2/FLAIR成像技术，扫描一次可在任意平面重建各向同性技术（请提供名称及技术说明） | 提供（请提供名称及技术说明） |
| 9.42 | 重度T2*加权成像技术或者SWI（请提供名称及技术说明） | 提供（请提供名称及技术说明） |
| 9.43 | 增强型弥散成像技术 | 提供 |
| 9.44 | 神经成像组件 | 提供 |
| 9.45 | 血管成像组件 | 提供 |
| 9.46 | 心脏成像组件 | 提供 |
| 9.47 | 乳腺成像组件 | 提供 |
| 9.48 | 体部成像组件 | 提供 |
| 9.49 | 肿瘤成像组件 | 提供 |
| 9.50 | 骨关节成像组件 | 提供 |
| 9.51 | 儿童成像组件 | 提供 |
| 9.52 | 参量图成像软件包 | 提供 |
| 9.53 | 磁敏感加权成像 | 提供 |
| 9.54 | 高级心脏成像软件包 | 提供 |
| 9.55 | 全身压缩感知技术（压缩感知神经成像、压缩感知体部成像、压缩感知脊柱成像、压缩感知骨肌成像、压缩感知血管成像、压缩感知心脏成像、最大加速因子） | 提供 |
| 9.55.1 | 压缩感知技术应用于头部 | 提供 |
| 9.55.2 | 压缩感知技术应用于腹部 | 提供 |
| 9.55.3 | 压缩感知技术应用于关节 | 提供 |
| 9.56 | 多对比度定量图谱技术 | 提供FDA |
| 9.56.1 | 单序列扫描定量图谱种类 | ≧5种 |
| 9.56.2 | 单序列扫描同平面多对比度 | ≧10种 |
| 9.56.3 | 单序列扫描成像后可变TR/TE/TI参数动态调节技术 | 具备 |
| 10 | 图像处理工作站 |  |
| ★10.1 | 独立高级影像后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在主机及工作站上均能进行） | 提供原厂最新最高版本专用高级影像后处理工作站一套,单独报价，计入总价内 |
| 10.2 | 显示器 | ≥19英寸 |
| 10.3 | CPU | ≥3.0GHZ*2 |
| 10.4 | 内存 | ≥8GB |
| 10.5 | 硬盘容量 | ≥146GB |
| 10.6 | DVD-RW驱动器 | 提供 |
| 10.7 | 工作站上的处理软件必须按照11项标准要求提供 |  |
| 10.8 | DICOM图像转换成JPG格式 | 提供 |
| 10.9 | 图像融合 | 提供 |
| 10.10 | 病人数据库 | 提供 |
| 10.11 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.等 | 提供 |
| 10.11.1 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 提供 |
| 11 | 临床应用软件 |  |
| 11.1 | 3D后处理功能软件 | 具备 |
| 11.1.1 | MPR | 具备 |
| 11.1.2 | SSD | 具备 |
| 11.1.3 | MIP | 具备 |
| 11.1.4 | VR | 具备 |
| 11.2 | 交互成像技术 | 具备 |
| 11.3 | 弥散成像 |  |
| 11.3.1 | 弥散成像ADC图 | 具备 |
| 11.3.2 | 弥散张量成像 | 具备 |
| 11.3.3 | 白质纤维束追踪技术 | 具备 |
| 11.3.4 | 弥散张量方向数 | ≥256 |
| 11.3.5 | 全身DWI成像及其后处理和拼接、融合软件 | 具备 |
| 11.3.6 | 高清弥散成像（多次激发，分段读出）或具备类似功能 | 具备 |
| 11.4 | 灌注成像（包括有和无对比剂增强的灌注成像） | 具备 |
| 11.5 | 磁共振血管造影技术(MRA) |  |
| 11.5.1 | MOTSA | 具备 |
| 11.5.2 | TONE (Ramped excitation) | 具备 |
| 11.5.3 | MTC | 具备 |
| 11.5.4 | TOF 2D/3D | 具备 |
| 11.5.5 | PC 2D/3D | 具备 |
| 11.5.6 | PC Cine | 具备 |
| 11.5.7 | CE-MRA | 具备 |
| 11.5.8 | Whole body peripheral MRA | 具备 |
| 11.5.9 | Bolus tracking | 具备 |
| 11.5.9.1 | 自动步进血管造影技术 | 具备 |
| 11.5.9.2 | 无造影剂MRA技术：体部、外周无造影剂MRA技术 | 具备 |
| 11.5.9.3 | 高级血管分析软件包 | 具备 |
| 11.6 | 心脏成像软件包： |  |
| 11.6.1 | 心脏功能 | 具备 |
| 11.6.2 | 心电图 | 具备 |
| 11.6.3 | 常规形态学成像 | 具备 |
| 11.6.4 | 回波分享技术 | 具备 |
| 11.6.5 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |
| 11.7 | 氢质子频谱成像 |  |
| 11.7.1 | 高级频谱分析软件包 | 具备 |
| 11.7.2 | STEAM技术(激励回波采集法)和PRESS技术(自旋回波) | 具备 |
| 11.7.3 | 单体素频谱 | 具备 |
| 11.7.4 | 多体素频谱 | 具备 |
| 11.7.5 | 2D频谱成像（2DMRSI） | 具备 |
| 11.7.6 | 3D频谱成像(3DMRSI) | 具备 |
| 11.7.7 | 2D多层频谱成像 | 具备 |
| 11.7.8 | 乳腺频谱成像 | 具备 |
| 11.7.9 | 头频谱成像 | 具备 |
| 11.7.10 | 肝脏波谱成像 | 具备 |
| 11.7.11 | 频谱成像自动化高级高序匀场技术 | 具备 |
| 11.7.12 | 频谱图透明覆盖技术 | 具备 |
| 11.7.13 | 容积快速成像技术 | 具备 |
| 11.7.14 | 容积快速多期对比剂动态增强成像技术及后处理技术 | 具备 |
| 11.8 | BOLD成像及高级后处理分析 | 具备 |
| 11.9 | 磁敏感加权成像 | 具备 |
| 11.10 | 血管斑块成像分析 | 具备 |
| 11.11 | 瓣膜成像技术 | 具备 |
| 11.12 | 心肌标记技术 | 具备 |
| 11.13 | 首次通过法心肌灌注成像 | 具备 |
| 11.14 | 延迟法心肌灌注成像 | 具备 |
| 11.15 | 心脏电影成像 | 具备 |
| 11.16.1 | 肝脏脂肪精准定量分析 | 具备 |
| 11.16.2 | T2 mapping功能 | 具备 |
| 11.17 | 铁含量定量分析，并可实现T2* mapping 功能 | 具备 |
| 11.18 | 冠脉成像技术 | 具备 |
| 11.19 | 肿瘤新生毛细血管通透性分析包 | 具备 |
| 11.20 | 小视野高清弥散 | 具备FSE 小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴 三平面成像，提供FOCUS或Zoomit DWI或ZOOM DWI技术 |
| ★12 | 弹性成像设备及配套软件 | 具备 |
| ★13 | 永久提供所有扫描序列权限和软件权限 | 具备 |
| 14 | 波谱成像：单体素波谱、多体素波谱、3D波谱、头部波谱分析、乳腺波谱分析、前列腺波谱分析 | 具备 |
| 15 | 高级弥散功能（或同等技术） | 具备 |
| 16 | 心脏磁共振检查成像及其后处理和拼接、融合软件 |  |
| 16.1 | 心脏亮血2D电影成像、心脏亮血3D电影成像、心脏黑血成像、心脏小视野技术、心脏回顾性平面回波技术、心脏非选择性3D稳态序列、心肌2D首过灌注成像、心肌3D首过灌注成像 、心肌2D延迟增强成像（2D MDE）、心肌3D延迟增强成像（3D MDE）、心肌2D延迟增强幅值图、心肌3D延迟增强幅值图、心肌2D延迟增强相位图、心肌3D延迟增强相位图、2D 流速成像、3D 流速成像、4D 流速成像、基于GRASE的T2/R2 Map、基于mFFE的T2*/R2* Map、基于MOLLI 5s(3s)3s的T1/R1 Map、基于MOLLI 4s(1s)3s(1s)2s的T1/R1 Map、基于DIXON技术的心肌水脂分离成像技术、自由呼吸心肌2D/3D成像、自由呼吸冠脉2D/3D14.2成像、冠脉支架等金属植入物安全性评价技术、冠脉扫描实时运动矫正技术 | 具备 |
| 16.2 | 左心室定量分析（运动、厚度、功能）、右心室定量分析（运动、厚度、功能）、左心房定量分析（运动、厚度、功能）、右心房定量分析（运动、厚度、功能）、基于自动边缘检测的心肌及官腔标注技术、数据CSV标准格式导出、标准测值预设、异常值自动标注、冠脉曲面重建技术、冠脉VR重建技术、冠脉长度自动测量技术、冠脉管径自动测量技术、冠脉管径自动标记技术、心肌缺血分析自定义或标准AHA牛眼图技术 | 具备 |
| 16.3 | 磁共振心脏功能分析软件，分析任务引导短轴功能容量分析的左、右心室（LV -使，RV），以及LV长轴功能分析。实现快速和完全的自动左心室分割，产生所有相关的功能参数，包括壁运动，厚度和增厚。包括基于信号分布的空间增强的分析和识别 | 具备 |
| 16.4 | 磁共振全心分析软件，可以实现心脏分部的自动分割。编辑工具可调整分割结果。组织管理探讨不同的分割结果，并计算容积 | 具备 |
| 16.5 | 磁共振心脏强化分析软件自动对准的图像，以纠正病人呼吸运动的时间序列。用户自定义的，辐条车轮显示的解剖相关领域靶心意见和颜色叠加分割成17段AHA模型。结果来自在动态阶段的变化，包括所有相关的临床参数 | 具备 |
| 17 | 酰胺质子转移成像 | 具备 |
| 18 | GABA神经递质检测技术 | 具备FDA/NMPA/CE认证、具备波谱编辑技术 MEGA PRESS、具备定量检测J耦连代谢物、可实现γ-氨基丁酸（GABA）检测 |
| ★19 | 多层同时成像 | MultiBand SENSE 或者SMS 或者Hyperband |
| ▲20 | 附件 |  |
| 20.1 | 水冷机 | 具备 |
| 20.2 | 磁共振RF屏蔽 | 具备 |
| 20.3 | 机房专用中央精密空调 | 具备 |
| 20.4 | 进口高压注射器 | 单独报价，含总价内，可核减 |
| 20.5 | 脑刺激仪 | 具备 |
| 20.6 | 磁共振安全门 | 具备 |
| 20.7 | 小动物线圈（5cm，16通道） | 具备 |
| 20.8 | 磁共振机房磁兼容消毒机器 | 具备 |
| 20.9 | 磁共振专用磁兼容转运床 | 具备 |
| 21 | 保修及维修 |  |
| 21.1 | 整机免费保修期（含所有零部件，包括磁体、液氦、制冷系统、线圈和独立工作站等。） | 1年，并提供每年保修报价 |
| ★21.2 | 保修期外的整机年保修价格（单独以百分比形式报价，不包含在投标总价中） | 提供保修期后的整机年保修价格（分全保、人工保等类型），并注明保修详细内容。作为重要评标依据 |
| 21.3 | 保修期内的开机率（按365天/年计） | ≥95% |
| 21.4 | 投标厂家必须在安徽省设有维修站点及维修工程师 | 提供，并在售后服务承诺中体现 |
| 21.5 | 单次人工维修价格 | 出保修期后，单次人工费用≤2000元人民币，作为重要评标依据 |
| ★21.6 | 零部件更换及线圈价格 | 提供所投设备系统备品备件、线圈明细清单及价格 |
| 21.7 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择。 |
| ★21.8 | 维修要求 | 必须开放维修密码，要求提供完整的技术手册及线路图，并提供基本维修手册 |
| 21.9 | 维修说明 | 提供的维修、保修合同文本与本次招标文件相关条款不符之处，以本招标文件为准。 |
| 备注：上述技术要求厂家必须完整提供硬件和软件，必须列出配置说明及配置清单 |  |  |
| ▲表示所属小项全为星号 |  |  |