超高端CT技术参数

| 条款号 | 招标参数 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| ★总体要求 | 一、设备用途： | 用于全身扫描的临床应用和临床研究，投标产品必须是厂家在投标时全CT产品中的最新最高档机型及最新平台产品（GE须提供Revolution Apex机型，Philips须提供Spectral CT机型，SIEMENS须提供SOMATOM Force机型），其他品牌须提供同档次最先进机型。并且按照技术白皮书内容提供最全配置及选配件，最新最全软硬件，选配件单独报价，计入投标总价。通过中国医疗器械注册证（CFDA/NMPA）;随标书提供CFDA/NMPA认证材料。 |
|  | 二、投标各厂家必须提供管电流≥1000mA（非等效）机型 | 满足 |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 机架孔径 | ≥80 cm |
| 1.2 | 驱动方式 | 线性马达（电磁直接驱动） |
| 1.3 | 数据传输方式 | 射频信号传递 |
| 1.4 | 机架内部冷却方式 | 水冷或风冷 |
| 1.5 | 机架密闭，恒温恒湿 | 具备 |
| 1.6 | 激光定位系统 | 具备 |
| 1.7 | 机架激光定位灯精度 | ±1mm |
| 1.8 | 机架控制面板为液晶触控平板系统 | 具备 |
| 1.9 | 机架触控平板系统数量 | ≥4个 |
| ★1.10 | 影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器） | 为保证整机稳定性和兼容性,要求与CT主机为同一品牌 |
| 2 | X线球管及高压发生系统 |  |
| 2.1 | 高压发生器 |  |
| 2.1.1 | 高压发生器总功率（非等效） | ≥105 kW |
| 2.1.2 | 球管电压档位 | ≥4 |
| 2.1.3 | 最大输出管电压 | ≥140 kV |
| 2.1.4 | 最小输出管电压 | ≤80 kV |
| 2.2 | 球管 |  |
| 2.2.1 | 球管冷却原理 | 油冷或风冷 |
| 2.2.2 | 球管阳极热容量（非等效） | ≥7.5MHU |
| 2.2.3 | 球管连续曝光时间 | ≥100s |
| 2.2.4 | 球管阳极最大散热率 | ≥1600 KHU/min |
| ★2.2.5 | 最大球管电流 | ≥1000mA |
| 2.2.6 | 最小球管电流 | ≤10mA |
| 2.2.7 | 球管焦点调整方式： | 球管焦点调整方式：具备动态变焦，动态变焦范围由投标人自述。 |
| 3 | 探测器 |  |
| 3.1 | 探测器类型 | 提供最新型探测器技术 |
| 3.2 | 探测器排数 | ≥256排；2×96排；2×128排立体双层探测器 |
| 3.3 | 每排探测器物理宽度 | ≤0.625 mm |
| 3.4 | 数据最大采样率 | ≥4800次/360° |
| 3.5 | 探测器单元总数 | ≥170,000个 |
| 3.6 | 提供3D准直滤线栅 | 具备 |
| 3.7 | 每360°数据采集层数 | ≥512 |
| 3.8 | 每360°数据重建层数 | ≥512 |
| ★3.9 | 探测器Z轴物理宽度 | 单源≥16cm，或双源≥11cm；如提供全新立体双层光谱解析探测器，z轴覆盖范围≥8cm，提供技术白皮书证明 |
| 4 | 扫描床 |  |
| 4.1 | 扫描床水平移动范围 | ≥200 cm |
| 4.2 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥300 mm/s |
| 4.3 | 螺旋扫描单圈Z轴覆盖范围 | ≥80 mm |
| 4.4 | 最大垂直移床速度 | ≥48 mm/s |
| 4.5 | 最小垂直移床速度 | ≤15 mm/s |
| 4.6 | 床面垂直升降最高点 | ≥100 cm |
| 4.7 | 床面垂直升降可低至 | ≤60 cm |
| 4.8 | 床面最大承重 | ≥227 kg |
| 5 | 主控台 |  |
| 5.1 | 计算机内存 | ≥8 GB |
| 5.2 | 计算机主频 | ≥4x2.5GHz（或等效） |
| 5.3 | 硬盘数据容量 | ≥2 TB |
| 5.4 | 图像存储量 | ≥520,000幅（512X512不压缩） |
| 5.5 | 图像存档系统（CD-RW或DVD等） | 具备 |
| 5.6 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥19寸 |
| 5.7 | 医学专用液晶超薄平面显示器分辨率 | ≥1280X1024 |
| 5.8 | DICOM 3.0接口 | 具备 |
| 5.9 | 患者列表软件 | 具备 |
| 5.10 | USB外设接口 | 具备 |
| 5.11 | 同步并行处理功能 | 具备扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
| 5.12 | 并行重建功能 | 具备并行处理多种模式的图像的重建与重组，一次扫描中方案内可预置多个重建任务 |
| 6 | 扫描与重建参数 |  |
| 6.1 | 最快机架旋转速度 | ≤0.28s/rot |
| 6.2 | 定位像最大扫描长度 | ≥200 cm |
| 6.3 | 体部扫描最大螺距 | ≥1.53 |
| 6.4 | 单次连续螺旋扫描范围 | ≥185cm |
| 6.5 | 单次连续螺旋扫描时间 | ≥100s |
| 6.6 | 螺旋扫描模式，最薄图像扫描层厚 | ≤0.625 mm |
| 6.7 | 序列扫描模式，最薄图像扫描层厚 | ≤0.625 mm |
| 6.8 | 图像重建速度 | ≥60幅/秒 |
| 6.9 | 最大图像重建视野FOV | ≥50 cm |
| 6.10 | 图像重建矩阵 | ≥512X512 |
| 6.11 | 图像显示矩阵 | ≥1024X1024 |
| 6.12 | 最薄图像重建层厚 | ≤0.625 mm |
| 6.13 | 心脏图像重建时间 | ≤3s（提供临床扫描截图证明） |
| 6.14 | Z轴最快覆盖扫描速度 | ≥300mm/s |
| 6.15 | 球管电压具备多级可调 | ≥4档 |
| 6.16 | 肥胖病人高穿透力扫描高压发生器功率（非等效） | ≥120KW |
| 6.17 | 肥胖病人高穿透力扫描电压 | ≥140kv |
| 6.18 | 自动KV功能 | 具备，电压档位≥4档 |
| 6.19 | 最小CT值（非扩展CT值） | ≤-1024 HU |
| 6.20 | 最大CT值（非扩展CT值） | ≥+3071 HU |
| 6.21 | X/Y/Z轴空间分辨率MTF0% | ≥20lp/cm |
| 6.22 | 密度分辨率：使用≤2mm直径圆形物体测量，2mm@0.3% | ≤10.4 mGy |
| ★6.23 | 最新迭代重建算法 | 提供投标机型已注册的最新技术。要求GE须提供TrueFidelity，SIEMENS须提供达尔文平台，其他品牌须提供同档次最新技术。 |
| 6.24 | 迭代重建算法速度 | ≥40fps |
| 6.25 | 宽体容积支持轴扫最大Z轴探测器物理准直宽度 | ≥16cm，或双层探测器≥8cm。 |
| 6.26 | 全数字化集成探测器数据传输速度 | ≥40Gbps |
| 6.27 | 高清图像重建矩阵≥1024X1024 | 具备 |
| 6.28 | 单球管轴位扫描每圈采集层数≥512层 | 具备 |
| 6.29 | 单球管螺旋扫描每圈采集层数≥512层 | 具备 |
| 6.30 | 常规图像噪声值≤0.35% | 具备 |
| 7 | 高端临床应用技术 |  |
| 7.1 | 心脏扫描物理单扇区时间分辨率（非等效） | ≤140 ms/180° |
| 7.2 | 心脏冠脉最快扫描时间 | ≤0.28s/rot |
| 7.3 | 心脏特殊扫描方案，扫描最大螺距 | ≥1.53 |
| 7.4 | 心脏螺旋扫描最薄层厚 | ≤0.625mm |
| ★7.5 | 机架内置心电门控装置 | 具备机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪 |
| 7.6 | ECG实时监测 | 具备 |
| 7.7 | ECG坏信号提醒技术 | 具备，电极片未贴好时自动提醒功能 |
| 7.8 | ECG信号复制技术 | 具备，电极片脱落时复制之前的心电信号功能 |
| 7.9 | 模拟心电图技术 | 具备，提供模拟心电图 |
| 7.10 | 深度学习ECG算法 | 具备 |
| 7.11 | 不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列或轴扫技术 | 具备 |
| 7.12 | 不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋或轴扫技术 | 具备 |
| 7.13 | 不受心率限制自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术或轴扫技术 | 具备 |
| 7.14 | 不受心率和心律限制的心功能成像 | 具备 |
| 7.15 | 不受心率和心律限制的小儿先心前瞻性心电触发序列或轴扫技术 | 具备 |
| 7.16 | 自由呼吸无需镇静的小儿先心前瞻性心电触发大螺距或轴扫技术 | 具备 |
| 7.17 | 一站式胸痛三联检查扫描，最大螺距 | ≥1.53，要求说明实现方式 |
| 7.18 | 肥胖患者专用心脏扫描技术，最大管电流输出（非等效） | ≥1000mA |
| 7.19 | 心率自适应螺距调节或轴扫技术 | 具备依据病人心率不同自动选择螺距的功能 |
| 7.20 | 不规则心率避过技术 | 具备 |
| 7.21 | 相对时相采集技术 | 具备根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能 |
| 7.22 | 绝对时相采集技术 | 具备根据心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能 |
| 7.23 | 自动全剂量曝光范围技术 | 具备，前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能 |
| 7.24 | 前瞻性心电门控自动曝光范围技术 | 具备，前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能 |
| 7.25 | 心脏最佳时相自动重建技术 | 具备在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相 |
| 7.26 | 相对时相重建技术 | 具备根据心动周期的百分比选择重建数据的功能 |
| 7.27 | 绝对时相重建技术 | 具备根据心动周期特定ms选择重建数据的功能 |
| 7.28 | 图像预览功能 | 具备依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据 |
| 7.29 | 真实层面重建技术 | 具备 |
| 7.30 | 心肌线束硬化伪影校正技术 | 具备心肌线束硬化伪影校正的专用重建算法 |
| 7.31 | 房颤和心律不齐患者心电编辑功能 | 具备针对房颤、室早等心律不齐的心电编辑软件功能 |
| 7.32 | 四维动态成像技术 | 具备四维动态成像技术 |
| 7.33 | 双能量成像技术 | 具备双能量成像功能，采集主台或采集工作站具备双能量扫描专用序列库，包括头颈、心脏、胸部、腹部、CTA、骨肌、小儿等全身扫描序列 |
| ★7.34 | 双能量成像高kV | ≥140 kV |
| 7.35 | 双能量扫描结果0键直传PACS功能 | 具备 |
| 7.36 | 主台自动重建Lung PBV | 具备 |
|  | 肺灌注图像 |  |
| 7.37 | 主台自动重建最佳对比度图像 | 具备 |
| 7.38 | 主台自动重建不同keV图像 | 具备 |
| 7.40 | 主台自动重建碘图 | 具备 |
| 7.41 | 主台自动重建虚拟平扫图像 | 具备 |
| 7.42 | 主台自动重建双能原子序数 | 具备 |
| 7.43 | 专用儿童双能量扫描协议 | 具备 |
| 7.44 | 成人（非儿科）常规80kv超低剂量成像 | 具备 |
| 7.45 | 肺部80kv超低剂量超低剂量筛查，包括肺部血管CTA成像，最大管电流输出（非等效） | ≥1000mA |
| 7.46 | 肾保护模式，腹部80KV双低成像，包括肾动脉、腹主动脉成像，最大管电流输出（非等效） | ≥1200mA |
| 7.47 | 胸痛三联征快速扫描技术，最大螺距值 | ≥1.53 |
| 7.48 | 内耳高精度成像采样率 | ≥4800view/360° |
| 7.49 | 能重建的基物质图像的种类 | ≥10种，具体列出明细 |
| 7.50 | 小儿心血管10mA电流及80kV输出低剂量对比剂自动检测触发 | 提供 |
| 7.51 | 能量扫描视野 | FOV≥50cm |
| 8 | 高级图像后处理工作站 |  |
| 8.1 | 高级独立三维图像处理工作站 | 提供原厂原装最新版本最高端独立后处理工作站（单独报价，除随主机配套的工作站外，标配2套，软硬件相同，计入投标总价，可核减） |
| 8.2 | 内存 | ≥64GB |
| 8.3 | 主频 | ≥4X2.5 GHz |
| 8.4 | 硬盘容量 | ≥2 TB |
| 8.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器尺寸 | ≥19寸 |
| 8.6 | 医学专用液晶屏显示器分辨率 | ≥1280×1024 |
| 8.7 | 一体化图像光盘存储 | 具备 |
| 9 | 高级临床后处理应用软件 |  |
| 9.1 | 图像显示功能 | 具备 |
| 9.2 | 照相功能 | 具备 |
| 9.3 | 打印功能 | 具备 |
| 9.4 | 视频捕捉和编辑工具 | 具备 |
| 9.5 | 图像存档和网络系统 | 具备 |
| 9.6 | 实时多平面重建MPR | 具备 |
| 9.7 | 三维重建软件包 | 具备 |
| 9.8 | 容积成像软件 | 具备 |
| 9.9 | 最大及最小密度投影软件 | 具备 |
| 9.10 | 透明显示软件 | 具备 |
| 9.11 | 电影功能软件 | 具备 |
| 9.12 | 三维容积测量评估软件 | 具备 |
| 9.13 | 血管分析软件 | 具备 |
| 9.14 | 心脏分析软件 | 具备 |
| 9.15 | 心血管后处理软件包 | 具备 |
| 9.16 | 冠状动脉钙化分析 | 具备 |
| 9.17 | 质量评分软件 | 具备 |
| 9.18 | 冠状动脉钙化程度评估 | 具备 |
| 9.19 | 冠脉年龄评估 | 具备 |
| 9.20 | 冠状动脉血管分析软件 | 具备 |
| 9.21 | 心脏分离功能 | 具备 |
| 9.22 | 心脏血池自动去除功能 | 具备 |
| 9.23 | 冠脉束一键自动提取功能 | 具备 |
| 9.24 | 智能识别心脏长轴位功能 | 具备 |
| 9.25 | 智能识别心脏短轴位功能 | 具备 |
| 9.26 | 心脏平面智能用户自定义功能 | 具备 |
| 9.27 | 实时心脏投照角度显示 | 具备 |
| 9.28 | 冠脉最佳平面自动显示功能 | 具备 |
| 9.29 | 血管导航功能 | 具备 |
| 9.30 | 解剖结构显示器功能 | 具备 |
| 9.31 | 各枝冠状动脉探查命名功能 | 具备 |
| 9.32 | 显示各枝冠状动脉CPR图像 | 具备 |
| 9.33 | 冠状动脉横断面显示功能 | 具备 |
| 9.34 | 冠脉中心线编辑功能 | 具备 |
| 9.35 | 智能血管狭窄分析和测量 | 具备 |
| 9.36 | 冠脉狭窄程度评功能 | 具备 |
| 9.37 | 冠脉轮廓线显示及编辑功能 | 具备 |
| 9.38 | 冠脉直径轮廓曲线显示功能 | 具备 |
| 9.39 | 冠脉斑块定性显示功能 | 具备 |
| 9.40 | 冠脉斑块分析软件 | 具备 |
| 9.41 | 斑块透镜显示功能 | 具备 |
| 9.42 | 心功能分析软件 | 具备 |
| 9.43 | 探查各期相心肌功能 | 具备 |
| 9.44 | 血池模式心肌精确定量评估 | 具备 |
| 9.45 | 心脏收缩期和舒张期自动探查 | 具备 |
| 9.46 | 计算生成心脏时间容积曲线 | 具备 |
| 9.47 | 播放多时相心脏运动图像 | 具备 |
| 9.48 | 心脏瓣膜运动模式观察 | 具备 |
| 9.49 | 心肌质量评估软件 | 具备 |
| 9.50 | 舒张末期和收缩末期容积评估软件 | 具备 |
| 9.51 | 每博输出量评估软件 | 具备 |
| 9.52 | 射血分数评估软件 | 具备 |
| 9.53 | 个性化心功能参数评估软件 | 具备 |
| 9.54 | 心肌组织17分段牛眼图分析软件 | 具备 |
| 9.55 | 冠脉分布彩色地形图 | 具备 |
| 9.56 | 去除检查床软件 | 具备 |
| 9.57 | 去除骨软件 | 具备 |
| 9.58 | 跟踪血管软件 | 具备 |
| 9.59 | 血管中心线编辑软件 | 具备 |
| 9.60 | 钙化去除软件 | 具备 |
| 9.61 | 血管导航软件 | 具备 |
| 9.62 | 狭窄定量测量软件 | 具备 |
| 9.63 | 血管长度定量分析软件 | 具备 |
| 9.64 | 血管直径定量分析软件 | 具备 |
| 9.65 | 管腔轮廓编辑软件 | 具备 |
| 9.66 | 80kv超低剂量脑灌注成像功能 | 具备 |
| 9.67 | 80kv超低剂量灌注扫描及成像，最大管电流输出（非等效） | ≥1000mA |
| 9.68 | 神经灌注参数：BV、BF、TTP等 | 具备 |
| 9.69 | 提供神经灌注时间密度曲线 | 具备 |
| 9.70 | Auto Stroke 5min全流程卒中解决方案 | 具备 |
| 9.71 | 0键脑卒中分析软件 | 具备 |
| 9.72 | 提供80kv超低剂量体部灌注成像，最大管电流输出（非等效） | ≥1000mA |
| 9.73 | 提供80kv体型肥胖患者常规灌注成像 | 具备 |
| 9.74 | 提供肺、肝、胰腺、肾脏等全身各个部位灌注成像 | 具备 |
| 9.75 | 提供灌注图像取代三期用于诊断的方案 | 具备 |
| 9.76 | 自动减影骨去除软件 | 具备 |
| 9.77 | 手动剪辑功能 | 具备 |
| 9.78 | 剪辑容积功能 | 具备 |
| 9.79 | 高级肿瘤评估软件 | 具备 |
| 9.80 | 肿瘤分割软件 | 具备 |
| 9.81 | 淋巴结提取软件 | 具备 |
| 9.82 | 肿瘤定量测量软件 | 具备 |
| 9.83 | 跨时间点定量评估软件 | 具备 |
| 9.84 | 结肠分析软件 | 具备 |
| 9.85 | 结肠全景显示软件 | 具备 |
| 9.86 | 结肠透明化显示功能 | 具备 |
| 9.87 | 结肠内窥镜软件 | 具备 |
| 9.88 | 结肠病灶三维测量功能 | 具备 |
| 9.89 | 双能量儿科专用方案 | 具备 |
| 9.90 | 双能量全椎体骨髓成像 | 具备 |
| 9.91 | 双能量椎间盘成像 | 具备 |
| 9.92 | 双能量骨密度成像 | 具备 |
| 9.93 | 双能量最佳对比度成像软件 | 具备 |
| 9.94 | 双能量单能谱软件 | 具备 |
| 9.95 | 单能谱能谱级数 | 具备 |
| 9.96 | 双能量肺血管高对比度采集功能 | 具备 |
| 9.97 | 双能量成像碘剂分布图 | 具备 |
| 9.98 | 双能量痛风鉴别评估 | 具备 |
| 9.99 | 心肌能量灌注扫描时间分辨率 | ≤27ms |
| ★10 | 永久提供所有扫描序列权限和软件权限 | 具备 |
| ★11 | 带有双流功能高压注射器（与现有高压注射针筒匹配） | 具备 |
| 12 | 售后要求 |  |
| 12.1 | 卖方在省内设立专业的维修机构：要求卖方维修机构提供通过ISO9001及ISO13485等质量体系标准的认证证书 |  |
| 12.2 | 卖方负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由卖方承担）。卖方负责机房结构、电源、线路等技术参数的设计，并提供图纸，以符合装机要求。卖方应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过10天。 |  |
| ★12.3 | 提供整机免费保修，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1：3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。 |  |
|  | 整机免费保修期≥1年（包括球管、高压发生器、探测器等），且必须提供由制造商出具的售后服务承诺书 |  |
| ★12.4 | 保修期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告），提供具体全保一（含球管）、全保二（不含球管）、技术保、单次保报价。 |  |
|  | ＜4%投标总价（全保二） |  |
|  | ＜10%投标总价（全保一） |  |
|  | 且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款，并承诺能提供不少于10年的原厂保修服务。 |  |
| *12.5 | 设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修，且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款。 |  |
| 12.6 | 提供所有零部件清单和全国统一报价，其中球管优惠价格< 10%投标总价，其余零部件更换价格不超过该零部件全国统一报价的70%。能保障≥10年的维修配件供应。 |  |
| 12.7.1 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期内分期分批（不少于3次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。 |  |
| 12.7.2 | 随机提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具。 |  |
| *12.8 | 软件免费升级开放承诺：所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款 |  |
| 12.9 | 免费提供设备远程维修支持 |  |
| 12.10 | 维修网点分布（列出详细地址、联系电话、联系人、工程师数量）：厂商自报 |  |
| 12.11 | 国内备件库详细地址、联系电话、联系人、备件总值：厂商自报 |  |
| 12.12 | 保修期外单次维修价格：每个故障含一次报修的多个故障，三个月内该故障含一次报修的多个故障不再重复收费，厂家具体报价（零配件价格享有本次投标的优惠折扣价格） |  |