## Sheet1
一、主机及基本附件
1 | 医生控制台
1.1 | 操作手柄
1.1.1 | 数量 | 2个，左右各一个
1.1.2 | 等比例缩放运动幅度功能 | 等比例缩放运动幅度功能≥3
1.1.3 | 电缆连接方式 | 快换接口连接三个台车
1.2 | 3D立体目镜 | 提供
1.2.1 | 裸眼直视三维高清视野 | 可实现裸眼直视三维高清视野
1.2.2 | 光学视野 | 左右各一个，实现三维立体影像
1.2.3 | 清晰度（HZ） | ≥1920×1080×30
*1.3. | 力呈现功能组件 | 有
1.4 | 触摸控制面板 | 有
1.4.1 | 设定系统功能 | 提供
1.4.2 | 工具关联图标提供视觉线索 | 提供
1.5. | 电源开关键 | 提供
1.6 | 紧急停止键 | 提供
1.7 | 人体工学控制器 | ≥4组8方向，在面板上
*1.7.1 | 扶手升降独立调整 | 提供
*1.7.2 | 主控制臂高度独立调整 | 提供
1.8 | 控制踏板 | 有
1.8.1 | 主手位置调整离合踏板 | 1个
1.8.2 | 内窥镜控制踏板 | 1个
1.8.3 | 器械臂切换踏板 | 1个
1.8.4 | 智能踏板，单极、双极各两组 | 4个
1.9 | 视频输出接口 | 提供DVI，DP
2 | 患者手术平台
2.1 | 机械臂
2.1.1 | 具有4机械臂系统 | 4臂
2.1.2 | 机械臂LED指示灯 | 提供
2.1.3 | 吊杆式支持结构 | 提供
2.1.4 | 器械变化引导 | 提供
2.1.5 | 悬吊顶盘 | 有，主悬吊整体调整，子悬吊双臂调整
2.1.6 | 子悬吊盘调整 | 提供
2.2 | 控制舵
2.2.1 | 控制舵触摸板 | 提供
2.2.2 | 控制舵手柄 | 提供
2.3 | 其他功能
2.3.1 | 内置麦克风 | 提供
2.3.2 | 后备电源 | 提供≥6分钟的后备电力
2.3.3 | 智能手术平台移动驱动电机 | 提供手术平台各方向移动功能
3 | 图像平台
3.1 | 主体设备
3.1.1 | 图像处理器 | 提供
3.1.2 | 配置USB接口 | 5个USB接口，具有数据存储，数据导出功能，可连接外界存储设备，外接控制设备。
3.1.3 | 内窥镜控制器与系统电子设备（核心设备）合二为一 | 提供
3.2 | 高性能电刀系统 | 提供
3.2.1 | 单脚踏连接线 | 提供
3.2.2 | 双脚踏连接线 | 提供
3.2.3 | 整机微电脑控制 | 提供
3.2.4 | 中文操作界面 | 提供
3.2.5 | 液晶显示屏 | 提供
3.2.6 | 电切最大输出功率300W | 提供
3.2.7 | 电凝最大输出功率200W | 提供
3.2.8 | 最大输出时功率500W | 提供
3.3 | 气腹机 | 选配
3.4 | 刻录机 | 选配
3.5 | 扬声器 | 提供
3.6 | 液晶显示器 | 提供
3.6.1 | 尺寸 | ≥24英寸
3.7 | 图像台车
3.7.1 | 承重50KG | 提供
3.7.2 | 最大功率1000VA | 提供
3.7.3 | 有放置气腹机及刻录机的空间 | 提供
3.8 | 接口
3.8.1 | 能量工具接口≥2个 | 提供
3.8.2 | 视频输出接口≥3组 | 提供
3.8.3 | 网络接口 | 1个
4 | 内窥镜系统
4.1 | 光学装置
4.1.1 | 独立成像系统 | 提供
4.1.2 | 白平衡校准 | 提供
4.1.3 | 3D校准功能 | 提供
4.1.4 | 内窥镜镜头摄像头一体化设计 | 提供
4.1.5 | 内窥镜双CMOS摄像头 | 提供
4.1.6 | 内窥镜免调焦设计 | 提供
*4.1.7 | 内窥镜重量 | ≤350g
4.1.9 | 内窥镜直径≤10.5mm | 提供
4.1.10 | 具有0°和30°镜 | 提供
4.2 | 光源装置
4.2.1 | 医用内窥镜LED冷光源 | 提供
4.2.2 | 导光束 | 提供
5 | 安全联锁装置
5.1 | 医生控制台探测传感器 | 操作人员头部离开时自动锁定
5.2 | 医生控制台脚踏探测传感器 | 提供4个
5.3 | 报警锁定功能 | 有
5.4 | 紧急制动开关 | 有
5.5 | 手术部件寿命控制系统 | 有
6 | 内窥镜基本附件
6.1 | 三维电子内窥镜30°/0° | 各1支
6.2 | 内窥镜转接头（30°/0°） | 各一个
6.3 | 内窥镜标定器（50mm型） | 2个
二、手术基本配置
1 | 百例通用手术器械包
2 | 人体工程学手术椅 | 提供
三、培训器械
| ≥6种专用器械，每种1把 | 提供