## 4K+荧光 腹腔镜系统（国产）
一 | 4K全画质荧光摄像系统
(1) | 4K影像处理主机
★① | 主机输出分辨率≧4096×2160；图像帧率：60帧/秒；
★② | 主机可处理场景模式≧4种，包括：蓝色荧光、绿色荧光、暗荧光模式、黑白荧光模式等。
③ | 主机支持图像自动增益处理技术；支持数字降噪处理技术，凸显组织细节显示。
★④ | 水平分辨线≥2300线，垂直分辨线为≥1800线。
⑤ | 支持影像模式及设置≥四种，包括：标准模式、胃肠模式、肝胆模式、妇科模式等；支持通过触摸屏自定义调节图像亮度、对比度、色浓度。可兼容关节镜、宫腔镜等小镜种影像匹配。
★⑥ | 支持图像电子放大≥8倍，BT.2020色域，色深12Bit图像信噪比≥60dB。
⑦ | 主机可同时输出4K影像与1080P影像信号，可满足4K影像与1080P手术转播设备兼容，可通过主机端口实现软件升级，全数字信号输出端口包含：4K HDMI×2(HDMI 2.0标准)、DVI×1（高清1080P）、SWITCH×1、E-PORT×1、PS/2×1。
⑧ | 主机自带4K拍照与录像功能，可通过摄像头按键操作。
★⑨ | 通用主机平台，可升级扩展为同品牌4K+3D荧光系统。
(2) | 4K全画质荧光摄像头
★① | 采用原生4K Exmor R被照型 CMOS图像传感器芯片，芯片像素≥885万
★② | CMOS芯片感光波段：400nm—900nm。同时采集显示高清白光影像信号（400nm—760nm）和近红外非可见荧光信号（761nm-900nm），实时显示白光+荧光的原生荧光影像。
③ | 荧光和白光同步逐帧采集，荧光影像非主机合成，不会遮盖白光画面，而造成白光画面组织细节信息缺失。
④ | 用户可通过摄像头自由选择切换荧光颜色模式（蓝色荧光、绿色荧光），获取术中荧光组织标记差异化比对。
★⑤ | 通用主机平台，可升级摄像头，扩展为4K开放荧光手术设备，实现开放与腔镜手术兼容性需要。
⑥ | 全数字化摄像头，数字化信号传输，具备≥2倍以上光学变焦功能，配备4K定焦全屏适配器与选配4K变焦14-32mm适配器。
⑦ | 摄像头5个按键可设置不少于8种快捷操作键，可通过摄像头实现录像、拍照、白平衡调节、亮度调节、荧光选择及切换等。
二 | 医用内窥镜冷光源（具备NMPA和CE认证）
① | 双光源主机，采用LED白光和LED近红外光源。
② | 白光和近红外光连续输出，LED色温3000—7000K，光通量：2000Lm。
③ | 光谱波长范围：380nm—810nm，满足可见白光照明与ICG激发波长要求。
★④ | 待机功能，可单独关开光光源，无需频繁开机，光源寿命≥60000小时。
⑤ | 导光束插口有保护装置，意外拔出自动关闭保护，避免人眼意外伤害。
⑥ | 触摸屏调节亮度大小，实时显示光源亮度值。
三 | 4K荧光腹腔镜
① | 可同时传输可见白光和非可见近红外光，满足4K清晰度要求。
② | 规格：10mm（30°、0°）荧光腹腔镜、5mm（30°、0°）荧光腹腔镜，长度≥331 mm。
③ | 可高温高压灭菌、低温等离子灭菌。
④ | 视野角：≥75°。
四 | 医用专业监视器
① | IPS医用显示屏55寸/32寸。
② | 分辨率≥4096×2160；3840*2160P，显示屏亮度≥700cd/㎡。。
③ | 视频处理技术≥10bit，10.7亿色。
④ | 可预设置画面的Gamma、亮度、对比度、色浓度等参数 。
六 | 气腹机
① | 最大气流量40L/min，压力设置范围：5mmHg~25mmHg。
② | 具有声光报警功能。
③ | 触控屏显示控制。
④ | 接口丰富，可配备德标与日标进气插头。
⑤ | 具备CO²气体加热功能，自动加热到37°C。同时具有温度检测传感器，气体加热温度过高时会报警提示并停止加热功能。
⑥ | 具备除烟功能
七 | 专用55、32寸屏幕台车
① | 可承载26英寸至55英寸屏幕，节约手术室空间。
② | 专用55寸屏幕支架。
③ | 高度可调，360度旋转，万向支臂（32寸屏幕及以下），带储物抽屉。
八 | 配置清单 | 数量 | 备注
① | 荧光4K超高清摄像主机 | 1 | 主机包含4K刻录系统
② | 荧光腔镜摄像头 | 1
③ | 荧光超高清光学内窥镜（30°） | 1
④ | 医用内窥镜荧光光源 | 1 | 含导光束
⑤ | CO2气腹仪 | 1 | 含减压阀、低压连接管
⑥ | 32寸4K监视器 | 1 | 含底座
⑦ | 医用台车 | 1

## 超高清腹腔镜系统（进口）
序号 | 技术参数 | 规格及技术参数
一 | 名称 | 超高清摄像控制主机系统
二 | 数量 | 2套
三 | 技术要求
（一） | 主机系统
1 | 主机模块化设计 | 模块化设计，实现高清影像摄像、存录、软硬镜联合一体化控制。并可以升级软镜模块 3D模块。
2 | CCD晶片 | 3×1/3CCD 晶片，输出分辨率支持1920×1080，逐行扫描。
★3 | 光学变焦镜头 | 必须提供光学变焦镜头。摄像头一体化整合光学变焦镜头或外配光学变焦镜头。光学变焦范围至少要大于两倍。
4 | 术野画面反转功能 | 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。
5 | 中央集控功能 | 具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如气腹机，冷光源（可手动调节或实时自动调节），并可实现与一体化手术室无缝连接。
★6 | 超高清影像增强技术 | 1.术中组织深部间隙智能自动补亮照明技术: 可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。
2.组织表面积边缘血管色彩增强技术：能增强不同手术的对比度，有利于区分血管、神经等重要组织。
3.光谱染色技术：分别利用光谱过滤和光谱在粘膜和血管上表现差异性来实现两种染色识别功能，满足手术中不同染色识别需要，能满足临床寻找出血点、识别肿瘤等需求。
7 | 输出端口 | 3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。
8 | 可存储各类用户设置，并根据不同术者习惯和术式，进行个性化预设 | 是
★9 | 单平台双镜联合功能 | 可同时使用两套影像模块，实现单平台双镜联合功能，即一台显示器分屏实时显示两幅不同腹腔内动态图像。
10 | 电子放大功能 | 5级可调
11 | 图像亮度增强 | 3级可调
12 | 画中画显示 | 4种显示
13 | 具有双白平衡功能 | 是
14 | 摄像头具有遥控功能，所有功能均可用摄像头的按键实现 | 是
15 | 安全认证 | IEC、CSA、UL认证，CF一类认证。
★16 | 连接电子镜功能 | 为保障医院发展，摄像主机必须能连接同品牌电子输尿管镜。
★17 | 升级功能 | 为保障医院发展，主机必须能增加同品牌3D模块，直接升级成3D摄像系统。
18 | 带SCB接口，可与医院以后的腔镜一体化手术室系统连接 | 是
19 | 扩充性 | 主机带有空闲扩展槽用于以后升级。
20 | 信噪比 | ≥60dB
★21 | 电气安全认证 | 摄像头和摄像主机均需达到CF一类电气安全认证。提供中文说明书复印件或产品彩页证明。
（二） | 图文处理系统 | 与主机同品牌
★1 | 1080P高清图文处理系统 | 摄像主机内置1080P高清图文处理系统，主机具有4 个USB接口，可连接USB存储设备，利用摄像头记录术中高清数据（刻录1920x1080P全高清录像及抓取1920x1080P全高清图片）或外配与摄像主机同一品牌的1080P高清图文处理系统实现刻录1920x1080P全高清录像及抓取1920x1080P全高清图片。
如果外配，必须列出外配的高清图文处理系统的型号。
（三） | 氙灯冷光源 | 与主机同品牌
1 | 灯泡 | ≥300W
2 | 使用寿命 | ≥500小时（500小时内保修）
3 | 色温 | ≥6000K
★4 | 电气安全认证 | 最高等级的CF一类电气安全认证。
（四） | 高清监视器 | 与主机同品牌
1 | 显示器类别 | 全高清LED背光医用监视器
2 | 尺寸 | ≥26寸，与主机同品牌
3 | 分辨率 | 最高像素≥1920*1080
4 | 信号输入方式 | BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号。
（五） | 全自动气腹机 | 与主机同品牌
★1 | 最大流速 | ≥40升/分，与主机同品牌。提供注册证证明最大流速。≥40升/分与品牌。
2 | 气腹压力控制 | 自动检测控制，数码显示流量，流速气量不足提示等。
3 | 电源 | 100～240V
（六） | 腹腔镜配套器械
★1 | 柱状镜体30° 光学镜 | 直径10mm.光学镜分辨率≥27lp/㎜.提供国家食品药品监督管理局出具的检测报告复印件或产品彩页证明分辨率。
2 | 气腹针 2个 | 直径2.1mm，长13cm，带鲁尔锁接口，可重复使用。
3 | 穿刺器 2个 | 三菱锥头，带多功能阀门，直径11mm，长10.5cm。
4 | 穿刺器 2个 | 穿刺器：三菱锥头，带多功能阀门，直径6mm，长10.5cm。
5 | 转接器 2个 | 11/5 mm 配合穿刺器使用。
6 | 导光束 2根 | 长度250cm，直径4.8mm，耐高温高压消毒。
7 | 分离抓钳 2把 | 可旋转，直径5mm，长度 36 cm，双动钳夹。
8 | 无创抓钳 2把 | 可旋转，直径5mm，长度 36 cm，长钳口，双动钳夹。
9 | 无创肠钳 2把 | 可旋转, 直径5mm，长度 36 cm，钳口上翘，无创，单动钳夹。
10 | 直角分离抓钳 2把 | 可旋转,直径5 mm, 长度36 cm ，钳口为直角，双动钳口。
11 | 冲洗吸引管 2根 | 具有双向旋塞，表面抗反射，单手操作。
12 | 钩剪 2把 | 可旋转，直径 5 mm，长36 cm，单开钳口前端钩状可防止缝线滑落。
13 | 弯剪 2把 | 可旋转，直径 5 mm，长36 cm，用于锐性分离和剪开组织。
14 | 电钩 2把 | 直径5mm，长度 36cm L形单极分离电钩。
15 | 持针器 2个 | 左弯钳夹，直径 5 mm，长度 33 cm 直柄。
16 | 单极导线 2根 | 单极导线。

## 3D腹腔镜系统（进口）
序号 | 规格及技术参数
1 | 名称 | 超高清3D腹腔镜系统
2 | 数量 | 一套
3 | 要求 | 摄像主机系统、摄像头、冷光源、3D腹腔镜头、气腹机为同一生产厂家同一品牌
4 | 技术要求
4.1 | 主机系统
★4.1.1 | 双路分辨率均需达到1920*1080P
★4.1.2 | 最大景深≥200mm，视野角≥80度，免调焦设计，全部景深范围画面均能清晰呈现
4.1.3 | 摄像头重量≤600g，若摄像头重量大于1000g需配备本品牌的专用电动支撑臂
4.1.4 | 镜头具有防雾功能，有效防止起雾，减少擦镜子
4.1.5 | 通过摄像头可一键切换2D和3D图像
★4.1.6 | 镜子和摄像头可预真空高温高压灭菌
4.1.7 | 主机模块化设计：通过增加模块即可在一套主机上实现功能升级
4.1.8 | 暗区自动补亮功能：自动对手术黑暗部分进行补亮，且明亮部分亮度保持不变，有明确的功能菜单，并可自由选择开或关。
4.1.9 | 组织边界强化功能：增强不同组织的对比度，有利于区分血管、神经等重要组织，有明确的功能菜单，并可自由选择开或关。
★4.1.10 | 染色识别技术：利用光谱过滤及光谱在粘膜和血管上表现差异性两种方法实现两种染色识别功能，满足手术中不同染色识别需要，有明确的功能菜单，并可自由选择开或关。
4.1.11 | 功能开关、自由组合：全景照明功能、边界强化功能、光染色功能，可自由组合，自由开关
4.1.12 | 可通过摄像头按键一键切换实现术野画面上下、左右及180°翻转功能，以进行“顶部”操作
4.1.13 | 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机、电子调光光源，并可实现与一体化手术室的无缝连接
4.1.14 | 具3G-SDI数字端口≥1个，DVI接口≥2个
★4.1.15 | 主机和摄像头的医用设备电气安全认证，均需达到CF-1类
★4.1.16 | 摄像主机具备升级同品牌电子输尿管软镜、电子鼻咽喉镜等功能，满足临床不断发展需要，节约重复购置成本
★4.1.17 | 摄像主机系统与冷光源分体式设计，均独立主机，便于使用及售后维修，节约成本
4.2 | 图文工作站
4.2.1 | 主机内置高清图文工作站：1080P高清刻录系统，主机具有4 个USB接口，可连接USB存储设备，可实现1080p高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头，由术者自有控制。（提供说明书复印件或彩页证明录制的手术视频是1920*1080逐行扫描模式。）
4.3 | 显示器
4.3.1 | 3D、高清、医用
4.3.2 | 能提供高清的三维和二维图像，圆偏振3D显示技术
4.3.3 | 尺寸≥32寸
4.3.4 | 最高像素≥1920*1080，16:9
4.3.5 | BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号
4.4 | 冷光源
★4.4.1 | 独立冷光源主机，便于使用及售后维修，节约成本
4.4.2 | 灯泡≥300W 使用寿命≥500小时（500小时内保修）
4.4.3 | 色温：≥6000K
4.4.4 | 电器安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备
4.5 | 气腹机
4.5.1 | 最大流速≥40升/分
4.5.2 | 气腹压力控制：自动检测控制，数码显示流量，流速气量不足提示等
4.5.3 | 电源：100~240V
4.6 | 配置清单
4.6.1 | 3D超高清主机系统 1套
4.6.2 | 3D显示器 1台
4.6.3 | 冷光源 1台
4.6.4 | 气腹机 1台
4.6.5 | 3D 摄像头（含镜子） 2根
4.6.6 | 消毒盒， 3D镜头存放消毒 2个
4.6.7 | 3D专用导光束 2根
4.6.8 | 3D 眼镜：框架、夹片 （各6副）
4.6.9 | 台车 1辆