## 进口
序号 | 技术参数
一 | 名称 | 双气囊小肠镜系统
二 | 数量 | 1套
三 | 具体要求
（一） | 电子图像处理器 | 1台
★1 | 整体设计理念： | 最新内窥镜图像处理系统，图像处理器和冷光源为分体式
★2 | 数字信号HDTV | DVI-D, HD-SDI:1920*1080p
3 | 模拟/数字HDTV | DVI-I
4 | 模拟SDTV | RGB TV, S VIDEO, VIDEO
5 | 屏幕分辨率 | SXAG(默认)，全高清
6 | 色彩调节 | 亮度，RGB，红色色调，色度≥9档可调，
7 | 对比度 | ≥3档可调
8 | 测光模式 | 平均测光：控制普通画面亮度
峰值测光：控制高亮区域亮度
自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光
9 | 结构强调 | 具备
10 | 色彩强调 | ON/OFF
11 | 图像放大 | 兼容内镜均可电子放大2倍
★12 | 特殊光模式 | BLI或NBI
★13 | 联动成像技术 | 扩张黏膜发红附近颜色，增强颜色对比度，有利于早癌筛查，有利于早癌筛查
14 | FICE | 具备
15 | 图像类型 | Type1，Type2，Type2/Dual Mode
16 | 冻结模式 | 实时冻结，分为场冻结和帧冻结
17 | 快门速度 | 具备
18 | 切换按键 | 内镜按键（1-5），面板多功能键（1,2）
19 | 其他功能 | 电子放大功能，画中画功能，双画面功能
★20 | 兼容内窥镜 | 兼容电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，气囊式小肠镜，电子支气管镜，电子鼻咽喉镜，超声内镜等多种内镜
21 | 远程控制 | 远程控制:可远程控制打印机,输出触发信号控制外围设备
22 | 病人信息 | 病人ID，病人姓名，性别，年龄，生日，评论，医院名称，医生姓名
23 | 其他信息 | 计时器，分段计时
24 | 存储状态 | 数码打印机状态，拍摄计数，内存可存储图片数量
25 | 图像质量设定状态 | 结构强调，色彩强调，电子放大比例，IEE观察模式，放大倍数
26 | 图像压缩比率 | TIFF：无压缩，JPEG：1/5，1/10，1/20
27 | 内置存储器 | 3.5G
28 | 内存可存储图像 | 具备
29 | 外部存储设备 | USB
30 | 医生姓名 | 存储20位医生姓名
31 | 医生个人设定 | 色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储
32 | 临床过程 | 存储20条临床过程
33 | 连接控制 | 光源：1，远程：2，外围设备：2，键盘：1，读卡器：1，
数码打印机：1，脚踏开关：1，网络：1.
（二） | 内窥冷光源 | 1台
1 | 照明光源 | 4色LED光源整合技术
★2 | 灯泡使用寿命 | ≥14,000小时
3 | 照明系统 | 切换控制
4 | 光源控制 | 自动能量控制
5 | 光源冷却方式 | 强制空气冷却
6 | 特殊光观察模式 | BLI或NBI
★7 | 联动成像技术 | 扩张黏膜发红附近颜色，增强颜色对比度，有利于早癌筛查，有利于早癌筛查
8 | 自动亮度调整 | 具备
9 | 气泵 | 具备
10 | 透射照明 | 高/中/低/关
11 | 送水方式 | 可为拆卸水瓶加压,实现送水
12 | 设定值记忆 | 关闭系统电源后设定值认可保存
13 | 光照限制 | 具备
14 | 独立冷光源 | 具备
（三） | 电子小肠镜参数 | 1根
1 | 观察方向 | 直视
2 | 观察距离 | 2-100mm
3 | 视野角 | 140°
4 | 头端直径 | ≤9.4mm
★5 | 弯曲部直径 | ≤9.3mm
6 | 弯 曲 角 度 | 上、下180° 左、右160°
★7 | 钳道内径 | ≥3.2mm
8 | 有效长度 | ≥2000mm
9 | 全长 | ≥2300mm
（四） | 气囊控制器 | 1台
5 | 气泵最大流量 | 170ml/10sec
6 | 气泵出气孔 | 2个
（五） | 外套管 | 1根
1 | 插入部径 | 外径13.2 mm, 内径10 .8mm
2 | 气囊外径 | 40 mm
3 | 有效长度 | 2000mm
（六） | 头端气囊 | 1盒
1 | 气囊直径 | 35 mm
2 | 外径有效长 | 40mm
3 | 全长 | 60mm
（七） | 高清监视器 | 1台
2 | 医用液晶监视器
3 | 屏幕尺寸 | ≥27寸
4 | 监视器分辨率 | ≥1920*1080
（八） | 台车 | 1台