## Sheet1
序号 | 规格及技术参数
1 | 总体要求
1.1 | 产品用途：系统根据病人的CT影像重建三维模型以帮助医生在术前明确假体尺寸、型号、安装位置，并进行手术结果的预演。术中通过为医生提供虚拟引导界面、参数信息、机械臂系统，实现在规划范围内的手术精确磨骨以及假体安装，指导髋、膝关节周围截骨，并可进行手术结果的评估。
1.2 | 适用范围：适用于由股骨头（颈）骨折、股骨头缺血性坏死、原发性或继发性髋关节骨关节炎、类风湿性关节炎累及髋关节、强直性脊柱炎累及髋关节、髋部创伤骨折的老龄患者、血友病性关节炎及各种原因造成的膝关节退行性改变需要进行髋、膝关节置换，髋、膝关节周围截骨手术的场景。
1.4 | 产品组成：由机械臂系统、光学定位系统、导航控制系统、术前规划软件、附件工具包、膝关节应用手术工具、髋关节应用手术工具（选配）。
2 | 机械臂系统
2.1 | 机械臂类型：医用级机械臂，须提供相关技术文件佐证
2.2 | 机械臂的重复定位精度（位置重复性）≤0.5mm
2.3 | 机械臂自由度≥ 6
2.4 | 机械臂最大工作距离≥ 940mm
2.5 | 机械臂有效工作空间≥ 200mm x 200mm x 200mm
2.6 | 机械臂各关节运转范围≥50°
2.7 | 机械臂最大负载力≥8Kg
2.8 | 具备碰撞停止功能：机械臂与其他设备发生碰撞时，机械臂具有自动停止运动的功能
2.9 | 机械臂碰撞防护触发力≤65N
2.10 | 具备机械臂系统断电续航功能
2.11 | 内嵌式不间断电源满电系统续航时间≥15分钟
2.12 | 具备紧急停止功能
2.13 | 具备电驱自升降稳定支撑系统，提高设备手术操作稳定性，提高手术安全性。
3 | 光学定位系统
3.1 | 导航原理：红外光学导航
3.2 | 导航引导下的设备距离相对误差≤±1mm
3.3 | 导航引导下的设备角度相对误差≤±1°
4 | 导航控制系统
4.1 | 计算机 CPU 主频≥2.4GHz
4.2 | 计算机内存容量≥8GB
4.3 | 计算机硬盘容量≥1TB
4.4 | 导航定位系统显示屏：≥2块，显示屏尺寸≥27英寸，多屏幕设计可根据手术室环境、病人体位灵活摆放设备，减少手术室内交叉感染风险。主、副术者分别观察用监视器，方便主刀术者、助手及医护人员观察手术进程，提高手术安全性。
4.5 | 显示屏尺寸≥27英寸，监视器的分辨率≥1920*1080
4.6 | 具备急停按钮
4.7 | 支持添加、删除和更改手术规划
4.8 | 支持手术规划预览功能
4.9 | 系统能显示提示信息，显示错误信息或代码
4.10 | 系统具有抓屏功能
4.11 | 同时具有位置校准、方向校准功能
4.12 | 具备点注册方式，全自动引导注册。注册过程迅速、方便
4.13 | 具备三维空间图像重建功能，可连续显示切割图像。可显示三维冠状面，矢状面和水平切面图像
4.14 | 具有骨注册功能, 并能以大小球、颜色区别及精确数的方式提示注册结果
5 | 术前规划软件
5.1 | 资质认证：具备 CFDA（NMPA） 认证(若未取得注册证，须提供国家药品监督管理局受理通知书佐证）
5.2 | 可以适配的假体植入物厂家≥4家，须有授权文件佐证
5.3 | 膝关节应用软件有存档，从 USB 输入，输出到 USB，删除，取消，创建，打开，恢复，演示 和关闭膝关节术前计划方案的功能。
5.4 | 具备CT预览、CT数据分割重建, CT 切片有最大化, 前进/倒退, 清除, 修改, 自动关闭/打开显示
5.5 | 术前规划: 可改变,植入物尺寸, 浏览植入物,取消操作, 可对植入物进行 2D/3D 显示. 调整植入物位置, 旋转植入物，显示和设置外翻内翻角度，显示和设置后倾角度，显示和设置旋转数值。
5.6 | 具备CT预览、CT数据分割重建, CT 切片有最大化, 前进/倒退, 清除, 修改, 自动关闭/打开显示功能
5.7 | 手术中可实时显示关节力线及张力。
5.8 | 术中计划: 可以在术中调节前期计划, 具有关节平衡(可以捕获当前姿势, 删除选择的姿势, 调整姿势, 实时更新腿部的灵活度, 内外翻角度测量
6 | 髋关节应用：
6.1 | 资质认证：具备 CFDA（NMPA） 认证(若未取得注册证，须提供国家药品监督管理局受理通知书佐证，并承诺后续免费升级）
6.2 | 可以适配的假体植入物厂家≥4家，须有授权文件佐证
6.3 | 具备CT预览、CT数据分割重建, CT 切片有最大化, 前进/倒退, 清除, 修改, 自动关闭/打开显示功能
6.4 | 髋关节应用软件可以输入患者骨骼模型（骨盆，股骨），具有骨盆 CT 标记，股骨 CT 标记功能,骨注册功能
6.5 | 具有髋关节长度计划、髋臼杯计划和股柄计划功能，可选择不同的手术入路，显示参考线；调整植入物的位置
6.6 | 支持实时显示机械臂辅助下打磨髋臼的前倾角度及外展角度；支持实时显示机械臂辅助下髋臼杯安装的前倾角度及外展角度；支持髋臼杯安装精度验证
7 | 配置清单
7.1 | 机械臂系统
7.2 | 光学定位系统
7.3 | 导航控制系统
7.4 | 术前规划软件
7.5 | 膝关节应用工具包
7.6 | 髋关节应用工具包