## 进口
序号 | 技术要求
1 | 激光类型：封离式直流激励二氧化碳激光器。
2 | 激光波长：10600nm。
3 | 激光模式：TEMOO模式。
★4 | CW连续方式功率：≥30W；SP超脉冲方式功率：峰值功率≥320W。
★5 | 导光系统：七臂碳纤维导光臂。
6 | 导光臂平衡系统：内置扭力平衡。
7 | 冷却系统：氟化物冷却系统、风冷辅助系统。
8 | 指示激光：5mw半导体激光。指引激光可调性。亮度六级可调，具备闪烁指示方式。
9 | 激光输出控制：单脚闸光电开关输出控制。反应时间小于等于0.1秒。
10 | 适配器连接：显微镜激光适配器固定连接（拆卸方式简便、快捷）。
11 | 组织作用方式：切割，汽化，凝血，组织浅层剥脱扫描等。
12 | 手术激光同轴性：经显微镜视线，半导体指引激光线，10600nm手术激光线，三线同轴，同一组织作用点。
13 | 显微镜适配器工作焦距：最大400mm，最小200mm。
★14 | 适配器最小工作光斑：≤100微米。
15 | 工作光斑调节性：聚焦，离焦（10档可调离焦）。
★16 | 具有激光均匀致密扫描功能；环形光斑直径0.3-5.0mm；智能切割深度设定0.2-2.0mm。
17 | 操作界面：≧10.4英寸的触摸液晶屏。
18 | 液晶屏分辨率：≧1064*768，液晶屏视角可调。
19 | 内置设备实时自检系统：可实时检测设备状态，具备分项检测，保证设备任何时候都处于稳定的运行状态。
20 | 内置系统报错功能，工程师可远程指导处理。
21 | 美国FDA认证、欧洲CE认证、中国SFDA认证。
22 | 多角度专利设计口咽治疗手具
23 | 具备自主光束程序校准功能
★24 | 关节臂和光纤输出的激光均为CO2激光
★25 | 光纤末端输出光斑尺寸：≤295微米。
★26 | 光纤长度：≥2米。
★27 | 光纤头端具有术中更新能力，随时保证激光输出的质与量。
28 | 光纤外径≤1.04毫米，内径≤0.5毫米。