## 化学发光分析仪及配套脂蛋白磷脂酶A2测定试剂招标要求

一、仪器参数：

- 检测项目：脂蛋白磷脂酶A2（Lp-PLA2）；

- 检测原理：化学发光法；

- 标本类型：血清、血浆；

- 测试速度：≥ 50T/H ；

- 样本位：≥30个，试剂仓具备冷藏功能；

- 可使用原始管直接上机检测，单个样本出报告时间≤30分钟，急诊优先；

- 校准数据可自动备份，查询，精密度≤10%；

- 配置电脑一台。

二、试剂参数：

- 1.  试剂批间差小，新试剂或新批号试剂与旧试剂或旧批号试剂验证结果的偏倚≤1/2Tea

2.  预计年用量：3000人份。

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保≥三年。 |
| 2 | 试剂效期≥1年。 |
| 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
| ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
| 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
| ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |