低频体外膈肌起搏器技术参数

- ★脉冲频率：可调单频，30-50Hz，调整幅度≥5Hz，可选择；

- ★脉冲宽度：200us；

- ★起搏次数：5-15次/分钟，最小调整幅度1次/分钟，默认9次/分钟；

- 刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位（0-27V），可调节；

- 治疗时间：包含5、10、15、20、25、30、60、120min等，可选择，有倒计时功能；

- 开机贴片位置提示功能；

- ★内置锂电池：满电后可持续使用≥8小时；

- 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；

- 噪音 ≤60dB；

- 脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度≤30V；

二、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |