**呼吸湿化治疗仪招标参数**

一、设备技术要求

1、适用范围：儿童，成人；

2、★病人连接界面： 鼻塞、人工气道连接管、面罩连接管；

病人界面连接管具有透水不透气性能，不产生液态冷凝水；

3、流量设置范围：2 — 50升/分；

4、内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作；

5、气体温湿度设置：在31℃和34℃目标温度时>10mg/L；

在37℃目标温度时>33mg/L；

6、主机具有设置锁定功能；

7、湿化水罐自动注水功能；

8、管路螺旋加热丝，具有加热和监测功能；

9、主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材；

★10、主机支持内置消毒功能；

★11、主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)；

★12、提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

13、数量：1台。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **年用量（根）** |
| 1 | 加热呼吸管路 |  60 |
| 2 | 鼻塞导管 | 60 |
| 3 | 气管切管接头 | 60 |

二、**售后服务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **具体要求** |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7\*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |