上下肢康复踏车（2台）

- 适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；

- 数量：2台

- 支持多通道功能性电刺激模式

- 主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对患者上肢或下肢进行功能训练。

★4、结构与组成：由主机、肢体锻炼器和电刺激器组成，并且主机具有接收脉搏血氧仪设备数据的接口，是一款基于运动参数的电刺激康复踏车。

4、主要系统模块：中央控制系统、动力驱动系统、功能性电刺激系统、脉搏血氧检测反馈系统。

5、操作与显示：≥10寸显示屏，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态。

6、治疗模式：含功能性电刺激踏车模式、功能性电刺激独立模式和主被动踏车模式等

★7、肌肉测试：在治疗开始前，可测试并设定当前输出通道对应肌肉所能承受电刺激强度的最小值和最大值。

★8、在功能性电刺激模式下，肢体锻炼器与功能性电刺激器均工作，且在整个训练过程中康复踏车将根据训练者的主动发力程度适时适度进行功能性电刺激。

★9、在功能性电刺激踏车模式下，在主动期当踏车实际转速低于目标转速时，FES电刺激器从设定电刺激下限电流值开始逐步增加电刺激电流到设定电刺激上限值；当踏车实际转速超过目标转速时，功能性电刺激器从设定电刺激上限电流值开始逐步减小电刺激电流到设定电刺激下限值。

10、主被动踏车参数：

10.1、电机转速：15~55r/min可调；

★10.2、助力扭矩：1~29Nm可调；

★10.3、阻力扭矩：1~25Nm可调。

10.4、训练方式：含主动、助动及被动等训练方式。

11、功能性电刺激参数：

11.1、输出路数：≥4路；

11.2、输出电流：0~140mA可调，依肌力动态补偿；

11.3、波形类型：脉冲方波、双相平衡；

11.4、脉冲频率：10~100Hz可调；

11.5、脉冲宽度：50~500μs可调。

12、支持电极脱落报警功能。

13、痉挛保护功能提供两种处理方式：暂停和反转。

★14、设备具有“保护（脉氧）停机功能”，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。

- 具有患者治疗方案信息存储、数据导出以及信息恢复功能。

下肢床旁康复踏车（1台）

- 适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；

- 数量：1台；

- 支持多通道功能性电刺激模式。

3、主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以圆周运动模式对卧床患者下肢进行功能训练。

★4、结构与组成：由主机、肢体锻炼器和电刺激器组成，并且主机具有接收脉搏血氧仪设备数据的接口，是一款基于运动参数的电刺激康复踏车。

5、主要系统模块：中央控制系统、动力驱动系统、功能性电刺激系统、脉搏血氧检测反馈系统。

6、操作与显示：≥10寸触摸屏，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态。

7、治疗模式：包含功能性电刺激踏车模式、功能性电刺激独立模式和主被动踏车模式等

★8、肌肉测试：在治疗开始前，可测试并设定当前输出通道对应肌肉所能承受电刺激强度的最小值和最大值。

★9、在功能性电刺激踏车模式下，肢体锻炼器与功能性电刺激器均工作，且在整个训练过程中康复踏车将根据训练者的主动发力程度适时适度进行功能性电刺激。

★10、在功能性电刺激踏车模式下，在主动期当踏车实际转速低于目标转速时，功能性电刺激器从设定电刺激下限电流值开始逐步增加电刺激电流到设定电刺激上限值；当踏车实际转速超过目标转速时，功能性电刺激踏车模式电刺激器从设定电刺激上限电流值开始逐步减小电刺激电流到设定电刺激下限值。

11、主被动踏车参数：

11.1、电机转速：15~55r/min可调；

★11.2、助力扭矩：1~29Nm可调；

★11.3、阻力扭矩：1~25Nm可调。

11.4、训练方式：含主动、助动及被动等训练方式。

12、功能性电刺激参数：

12.1、输出路数：≥4路；

12.2、输出电流：0~140mA可调，依肌力动态补偿；

12.3、波形类型：含脉冲方波、双相平衡等；

12.4、脉冲频率：10~100Hz可调；

12.5、脉冲宽度：50~500μs可调。

13、支持电极脱落报警功能（提供有效证明）

14、痉挛保护功能处理方式：包含暂停和反转等。

★15、设备具有“保护（脉氧）停机功能”，当康复踏车接收到的血氧或脉率数据超出当前预置血氧或脉率限值20s内康复踏车停止工作。

- 16、超静音升降台车具备电动一键升降控制功能。

- 17、具有患者治疗方案信息存储、数据导出以及信息恢复功能。

- 二、售后服务要求：

| - 序号 | - 具体要求 |
| --- | --- |
| - 1 | - 整机质保不少于三年。 |
| - 2 | - 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| - 3 | - 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| - ★4 | - 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| - 5 | - 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
| - 6 | - 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |