彩色多普勒超声系统技术参数要求

- 设备名称：彩色多普勒超声系统

- 用途说明：

- 2.1 用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

- 2.2. 2020年或以后最新版本及最新机型，以首次注册证为准（提供注册证证明）

- 物理规格及人机交互要求

- 3.1 显示器要求：≥21.5英寸高分辨率彩色液晶显示器，≥4个显示器关节支撑臂，浏览器位置稳固适宜，显示器可以上下倾斜，左右旋转，具有显示器锁定装置

- 3.2 触摸屏要求：≥13.3英寸彩色触摸屏，亮度可对比度通过预设可调，触摸屏角度可以独立调节（独立调节角度≥30度），支持手势控制（提供手势控制证明图片），支持手写和带上橡胶手套触摸

- 3.3 支持手动触摸屏上注释和包络测量

3.4 操作面板可电动上下升降、左右旋转和前后平移功能

3.5 探头接口数量≥5个(5个探头接口均为无针式接口且大小一致）

3.6 中央刹车和直行锁功能（提供机器照片）

3.7 采用Windows 10操作系统，流畅使用体验 舒心安全保护

- 成像及技术要求

- 4.1 二维灰阶模式、M型模式、彩色M型模式、彩色多普勒成像、频谱多普勒成像

- 4.2 解剖M型模式(≥3条取样线，360度自由旋转)

- 4.3 组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、

- 组织M型模式

4.4 空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线

- 4.5 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供心脏探头扩展成像证明图片）

4.6 全域动态聚焦技术，正常图像均匀一致，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

4.7 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示

4.8 鹰眼技术或者锐眼技术，通过此技术可提高感兴趣区的图像分辨率和细节分辨率，同时实时

显示取样框和根据需要调节取样框的大小，有利于甲状腺等组织肿块的鉴别诊断

- 4.9 立体血流技术，提供更接近真实世界的三度空间视觉，呈现血流的上下、左右、前后三维关系

- 4.10 具有应变式弹性成像，具有压力提示，支持逐帧图像的压力大小查看，具有压力补偿技术，支持应变、应变率和应变直方图的测量，具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能

★4.11 标配高帧率剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，弹性定量的参数包括杨氏模量值、剪切模量值、剪切波速度，定量组织的硬度信息，具有质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式

4.12 具备应变式成像和剪切波弹性成像，都支持腔内探头和腔内双平面探头（一线一凸）

4.13 标配造影成像功能，支持腹部探头、浅表探头,支持低机械指数造影,具有双计时器，支持

向后存储≥8分钟电影，实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具

备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换，支持微血管造影增强功能；

4.14 标配造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪

感兴趣区运动，≥8个ROI

★4.15 标配高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头，凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，

帧率可达30帧/秒及以上，线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；

4.16 穿刺针增强技术，具有双屏实时对比显示，支持增强平面多角度可调

4.17 宽景成像技术，支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头（提供证明图片，

体现所有配置探头型号），具有彩色框及文字提示扫描速度过快和过慢

4.18具有2种血管标记功能，一种为专业血管图谱编辑功能，可手动编辑图谱，直观显示病变的位

置。一种通过体表体位图标记血管(提供同一部位两种血管标记功能证明图片，体现机器型号)

4.19 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

- 测量分析和报告

- 5.1 全科测量包，自动生成报告

5.2 标配血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线（提供测量数值及分析评估曲线证明图片）

5.3 可选配配血管内中膜自动实时测量功能,无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值,测量精度最小可达20um；

- 5.4 小儿髋关节自动测量功能，所有测量结果将以 Graf 图表的方式直观在主机上显示出来，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断；主机可自动识别髋关节二维信号，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型 （提供证明资料）

- 5.5 自动肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估，肝脂肪变性的定量评估提供比传统定性评估更准确的定量分析（提供证明资料）

- 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

6.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放

6.2 原始数据处理，最大可进行32项参数调节

（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）

6.3 内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行

- 系统技术参数及要求

7.1.二维灰阶模式：

7.1.1最大显示深度:≥40cm

7.1.2 TGC: ≥8段

7.1.3 LGC: ≥8段

7.2 彩色多普勒成像

7.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

7.2.2 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

7.2.3 支持B/C 同宽

7.3 频谱多普勒模式

7.3.1 最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

7.3.2 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

7.3.3 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

7.3.4 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

- 连通性要求

8.1 支持网络连接

8.2 可下载手机等移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台，支持苹果和安卓系统（提供2种系统手机APP截图证明）

8.3可下载手机等移动终端APP，进行远程病人信息管理等，支持苹果和安卓系统

- 探头规格

★9.1 探头配置（5把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、深部血管探头、单晶体相控阵探头、腔内探头

探头频率:

单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz；

线阵探头频率：4.0-15.0 MHz；

深部血管探头频率: 2.5-9.0 MHz；

单晶体相控阵探头：1.5-4.5MHZ；

腔内探头频率：3.0-11.0MHZ

- 外设和附件及其他要求

- 10.1 耦合剂加热器

- 10.2 中标后，中标人同意提供样机校验以上所有性能和参数，校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任