病床技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电动病床 | 1.床体尺寸：2230MM×1060MM±10MM; 2.背部折起角度：0-75°±5°; 3.腿部折起角度：0-35°±5°; 4.床体可承重：静态 240KG; 5.床体升降调整范围：530--910MM±10MM ; 6.防坠床保护，护栏距床面高度 400MM; 7.床体可前后倾斜角度：0-15°±2°;静音脚轮; 8.高密度防压疮海绵床垫，双层防水透气易清洁; 9.剪刀式伸缩结构，电机驱动，无噪音，易清洁，升 降平稳，四电机; 二、产品功能配置 1.电动体位功能：整体升降、背部升降、腿部升降、 特氏位、反特示位（具有 CE、FDA 认证）。 2.多种一键式体位式如：一键心脏椅位、一键特氏位 等。 ▲3.具备背部角度显示（含人性化 30°），及床垫限高人性化设计，整床角度显示（提供证明材料）。 4.电动 CPR 和手动 CPR，做紧急心肺复苏抢救。 5.125MM 脚轮，中控侧刹系统。 ▲6.护栏：HDPE 材质四片式护栏具有抗菌，抗紫外线， 护栏总长度≥1900mm，长护栏长度≥900mm，短护栏长度≥900mm, 护栏距离床面高度≥400mm，具备角度显示器（提供证明材料）。 7.操作模式：护士操作台，具备多种一键功能。 ▲8.床头床尾：PE 材质，抗菌防紫外线，吹塑工艺欧式床头尾，可快速拆卸，可做心肺复苏板使用，自带材质说明及生产日期（提供证明材料）。 9.标配蓄电池，保证断电情况下，可以使用体位功能。 10.污物袋挂钩，固定袋挂钩。 ▲11.床尾多功能翻转操作台，插拔式设计，与床尾完美组合，吹塑工艺，PE 材质，有限位设置（床尾自带）， 270°翻转，承重 25KG； 12.床面板采用 PE 材质，抗菌防紫外线，吹塑工艺三块式床面板软骨连接，防滑档杆兼具备角度显示器，具备背部回退功能。 13.具备称重和离床报警功能，误差 0.1KG，单独液晶显示模块，具备冻结功能； ▲14.护栏，床头尾，床面材质及床框架塑粉具有抑菌成份（提供证明材料）。  | 张 | 7 |  |
| 2 | 双摇床 | 规格：2160×900×500mm功能：1. 背部调节高度：0°-80°±5°
2. 腿部调节高度：0°-40°±5°。
3. 产品具备起背、屈腿功能。

材质说明：1、▲床框采用30×60×1.3㎜矩型方管，床腿采用50×50×1.5mm钢制矩管焊（提供相关材质检测证明）；床体可载重≥250kg。2、▲床面板采用1.2mm（提供床面板材质检测证明）优质冷轧钢板一体冲压成型，整床面板凹型多孔透气设计，透气性强，有效防治褥疮，具有防滑和良好的透气性。3、床头床尾板采用 ABS 材料（需提供对铅（Pb），镉（Cd），汞（Hg），六价铬（Cr（VI）），多溴联苯（PBBs），多溴二苯醚（PBDEs），邻苯二甲酸酯（DBP，BBP，DEHP，DIBP）检测报告），一次注塑成型，头高脚低设计，床头床尾板能快速拆卸，方便操作，安全可靠，床尾外侧配病历卡插座。4、护栏采用六档折叠铝合金护栏，护栏上下支架，全套模具化铁件，牢固安全，可立卧定位，方便快捷（提供铅、镉、铁、铜、铝、锡、镁、锌检测报告）。▲5、脚轮采用进口材质5寸脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；脚轮需通过ROHS环保认证标准（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）的测试，结果符合欧盟RoHS指令2002/95/EC的重订指令2011/65/EU附录的限值要求，并提供SGS检测证明）。6、床体涂装：病床整体表面涂装采用双层涂装技术，经去油除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落、不生锈、防静电。7、病床属于健康环保产品，静电喷塑塑粉需通过RoHS检测报告（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP），必须通过欧盟RoHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863）的要求( 需提供原件或加盖公章的复印件)。8、生产厂家要求通过ISO9001：2016质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证（需提供证书原件或加盖公章的复印件）。标准配置： | 张 | 270 |  |
| 3 | 床垫 | 规格：1950\*900\*80mm，（适合病床大小）材质说明：1. 外套面料：防水防污,透气耐磨材料。

3、内褥：4cm天然椰棕加4m高密度高弹性记忆海绵，使用舒适，久用弹力恢复自如；4、床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮，床垫外套易清洁，带拉链，可拆洗及消毒。5、床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮；6、床垫外套易清洁，带拉链，可拆洗及消毒。（床垫需提供无甲醛、除螨、抗菌检测报告）。 | 张 | 270 |  |
| 4 | 床头柜 | 规格：480×480×800（mm）（长×宽×高）功能：1、柜体为ABS材质注塑成型，结实耐用。2、柜身两侧带隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、拉板（托物板）、抽屉、储物柜等。3、抽屉上面为隐藏式拉板，板上有放筷子及水杯的凹位，患者用餐时，能够有效防止筷子及水杯移位和滑落。4、储物柜内中间隔板可调节高度，灵活运用；弧线型柜门设计，美观大方。材质说明：柜体采用ABS全新纯正工程塑料材料（需提供对铅（Pb），镉（Cd），汞（Hg），六价铬（Cr（VI）），多溴联苯（PBBs），多溴二苯醚（PBDEs），邻苯二甲酸酯（DBP，BBP，DEHP，DIBP）检测报告），加厚板材注塑成形、结实、耐用，不变形、不变色、耐腐蚀、防潮防水，表面纹理细腻、平滑易清洁，特别适用于医院清洁、消毒的工作环境。可承受≥50kg压力。 | 台 | 270 |  |