关节镜手术系统技术参数

一、设备技术要求：

★1、总体要求：动力系统主机、等离子射频汽化主机为同一品牌。要求与医院现有史赛克摄像系统匹配。

2、动力系统

★（1）液晶屏显示，可以实时显示关节腔内压力、刨削机头转速、模式、方向等；

（2）手柄：扭矩≥23 oz-in，最高转速≥8000rpm，可调，具有刨刀自动识别默认转速功能，可高温高压灭菌消毒；手柄可脚控、手控,并带有吸引阀门；

★（3）手柄具有正转、反转、往复转等控制功能；

（4）刨削手柄控制术中操作，刨削手柄可接髋关节、肩关节、膝关节等术式的刨削刀头和磨头；重量≤250g。人体工学设计的手控按钮，实现手柄开关、方向和转速等控制。

（5）主机有自动匹配转速和识别刀头功能，可实现简单错误的自我诊断。直接显示刨削手柄参数及工作状态。

（6）动力系统具备一键止血功能，可定时增加流速和压力，控制血流并清理视野；且脚踏及手柄上均有一键止血按键即迅速清除止血并同时控制关节腔内压力；

（7）刨削主机拥有三个接口，分别可拔接动力刨削手柄、远程控制器、五向脚踏；

（8）脚踏符合人体工程学设计,具有防水功能，包括左转,右转,往复转三种模式；

（9）自动识别多种手柄模式及自动匹配转速，支持同时连接手柄及脚踏；

2、等离子射频汽化系统

（1）实现软组织消融、修复、切割和止血功能；

（2）支持等离子工作原理；

（3）主机有液晶显示屏，可实时显示参数设置温控模式：控制范围：45-95℃，显示范围：10-99℃；超过设定温度>8℃报警；

（4）具备混合消融模式，可调，可分别在消融模式和凝血（止血）模式之间进行切换；

★（5）无缝电流保护功能：电极接触金属端自动停止工作，不再接触后立即自动恢复工作；

（6）具有刀头自动识别功能，并默认最适功率；

（7）刀头具有低温脉冲技术；

（8）消融功率≥380w；

★（9）脚踏控制术中操作，可提供无线脚踏，可提供手控刀头型号；

（10）支持多种不同长度、角度、直径和电极结构，满足膝、肩、髋和小关节不同部位的手术需要；

（11）可供主机自动识别以及自动设定最佳能量档位；

（12）适合在关节镜和开放骨科手术中用于软组织切除、消融和凝固以及血管止血。具备汽化、切割、消融、韧带挛缩、软骨成形、止血等多种功能。

3、关节镜及入路系统

★（1）工作距离：≥170mm；

★（2）蓝宝石镜面;

（3）4.0mm×175mm，30°、广角；

（4）4.0mm 镜鞘，2 个旋转活塞，直径 6.0mm，30°；

（5）钝形穿刺锥；

（6）可高温高压灭菌；

（7）镜面有防眩防雾处理，视野≥75°；

4、配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30°4.0关节镜（含镜鞘穿刺锥） | 1 |
| 2 | 动力系统主机（含脚踏） | 1 |
| 3 | 动力手柄 | 1 |
| 4 | 等离子系统（含脚踏） | 1 |

二、耗材用量

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刨刀 | 50个/年 | 各规格 |
| 2 | 等离子刀头 | 50个/年 | 各规格 |
| 3 | 磨头 | 50个/年 | 各规格 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |