## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 参考参数 | 使用科室
1 | 一次性脑科手术用球囊导管套件 | QKS-0050005、QK-08S50、QKS-1800007等 | 一.用途：用于三叉神经球囊压迫术、各种颅内脑出血、颅内脑肿瘤的柔性辅助牵开手术以及第三脑室的造瘘术；二.主要功能：1、产品组件包括但不限于预定位牵开球囊、柔性牵开球囊、脑压板； 2.产品规格及尺寸要求：预定位球囊的牵开直径6-8mm,长度18-50cm，柔性牵开球囊（牵开直径18±2mm，牵开长度±5mm），脑压板规格(远端内径10-15mm，长度50-70mm)； 3、有三年内安徽省内三甲医院至少三家以上合同销售业绩，以确保产品性能得到验证； 4、可根据临床需要赠送同厂家生产刺探针用于球囊压迫术穿刺时使用； *5、须根据临床需要赠送同厂家生产带注册证球囊扩充压力泵（因球囊压迫术的临床效果主要与球囊在三叉神经半月节内扩张时的压力和时间呈正相关，需对球囊压迫术测量扩张压力，以确保球囊对三叉神经半月节压迫效果）。 6、球囊导管上有刻度标识可显影，便于实时观察穿刺深度 *7、球囊导管含独立的内芯针设计，术中便于抽吸血肿、降低颅内压，增加安全性 8、球囊可以充盈不同直径，方便与各种规格的脑压板进行有效配合，形成尖端完美的弧形穿刺形状三.主要材质：包括但不限于天然乳胶、PVC、PC、304不锈钢、PP。 | 神经外科、介入疼痛科