婴幼儿、儿童专用肺功能测试系统技术参数

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 常规肺功能测定功能 |
| 1.1 | 肺通气功能检查，包括：VT 潮气量； BF 呼吸频率；VC MAX最大肺活量； FVC 用力肺活量；FEV1 一秒量；FEV2二秒量；FEV3三秒量；FEV1%VC一秒率；FEV1*30；FEV1%F；FEV3%F；FEV3%VC；MV通气量；MEF25/50/75； MMEF；IC 深吸气量；ERV补呼气量； IRV补吸气量； PIF吸气峰值流速；PEF呼气峰值流速； VC IN吸气肺活量； VC EX呼气肺活量；MVV最大通气量等 |
| 1.2 | 潮气环分析：（适合0至14周岁儿童） 婴幼儿、儿童潮气呼吸环测定，仪器具备伪差识别系统，会自动提出不合格的原始资料，使潮气呼吸环的分析结果更加可靠。主要参数：VT潮气量；BF呼吸频率；MV分钟通气量；Ti/Te吸呼比；峰流速容量（时间）/呼气容量（时间）；Vpef, Vex, Vpeg%Tex, Tin, Tin/Tex, Tptef, tef, VE,TE…. |
| 1.3 | 支气管药物舒张试验功能测定包括：药物试验规程设置；吸药前后肺功能对比；药物使用效果评定等 |
| 1.4 | 流速传感器技术指标（适合于4岁以上患者使用） |
| 1.4.1 | 数字积分双向筛网压差式传感器 |
| 1.4.2 | 手柄式结构 |
| *1.4.3 | 金属材料，带电加热系统。 |
| 1.4.4 | 可不借助任何工具拆卸，可直接消毒液浸泡消毒 |
| 1.4.5 | 阻力＜0.05Kpa/L/S |
| 1.4.6 | 流速范围：0－正负20L／S |
| 1.4.7 | 分辨率：10ML／S |
| 1.4.8 | 测量误差：＜2％ |
| 1.4.9 | 系统死腔：0.07L |
| 1.4.10 | 具备≥3升容积定标桶 |
| 1.4.11 | 单个流速传感器正常使用寿命五年以上 |
| 1.4.12 | 流速传感器具备容积定标系统 |
| 1.5 | 流速传感器技术指标（适合于适合0至14周岁患者使用）： |
| 1.5.1 | 数字积分双向筛网压差式传感器 |
| 1.5.2 | 金属材料，带电加热系统。 |
| 1.5.3 | 方便拆卸，可直接消毒液浸泡消毒 |
| 1.5.4 | 阻力＜0.05Kpa/L/S |
| 1.5.5 | 流速范围：0－正负15L／S |
| 1.5.6 | 流速分辨率：1ML／S |
| 1.5.7 | 测量误差：＜2％，系统死腔＜2mL |
| 1.5.8 | 流速传感器具备容积定标系统 |
| 1.5.9 | 具备≥0.1升容积定标桶 |
| 1.5.10 | 单个流速传感器正常使用寿命≥五年 |
| 1.6 | 采用专用商用计算机系统， 4000M内存，500G硬盘；彩色喷墨打印机，DVDROM,≥19彩色液晶显示器,中文Windows操作系统 |
| 1.7 | 带环境参数自动测量模块，可自动测量气压、环境温度、相对湿度、自动对病人测量结果进行BTPS校正，从而保证仪器测量数据的精确、可靠。 |
| 1.8 | 模块化设计 |
| 1.9 | 具有中国人预计值系统，并可根据需要写入自己本地区的相关预计值。输入病人的性别、体重、身高后可自动产生该病人的预计值。可同时保存十万以上的病人测试资料，并可随时调出并按不同要求打印； |
| 2 | 其他要求 |
| 2.1 | 仪器工作条件及安全性符合中国及国际有关标准或规定 |
| *2.2 | 仪器可测定患者年龄段在0岁及以上，主机可升级支气管药物激发试验模块、连续频率脉冲振荡法(IOS) 肺功能测定功能、体积描记检查等模块. |

3.配套耗材：

| 序号 | 名称 | 年用量（个） | 预计单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 一次性呼吸过滤器 | 2000 | 30元 |
| 3.2 | 一次性呼吸面罩 | 1000 | 30元 |