## Sheet1
序号 | 名称 | 参考规格 | 项目概况 | 参数
1 | 脉搏血氧传感器 | 探头：MC-FA-1 连接线：MC-F1 | 1.功能：1. SpO2测试范围及精度，SpO2测试范围为：70%-100%；SpO2测试精度为：70%-89%±3%，90%-100%±2%。 2 .脉搏速率测试范围及精度，探头脉搏速率测试范围为：30bpm-245bpm；脉搏速率测试精度为：30bpm-59bpm±1bpm、60bpm-149bpm±2bpm、150bpm-245bpm±3bpm。3. 安全性应符合GB9706.1-2007的要求。4.电磁兼容性应符合YY0505-2012中规定的要求。 2.使用范围：该产品与兼容的脉搏血氧监测设备配套，用于采集和传递患者的血氧饱和度及脉率信号。 | 1.用途：该产品与兼容的脉搏血氧监测设备配套，用于采集和传递患者的血氧饱和度及脉率信号。 2.主要功能：1. SpO2测试范围及精度，SpO2测试范围为：70%-100%；SpO2测试精度为：70%-89%±3%，90%-100%±2%。 2 .脉搏速率测试范围及精度，探头脉搏速率测试范围为：30bpm-245bpm；脉搏速率测试精度为：30bpm-59bpm±1bpm、60bpm-149bpm±2bpm、150bpm-245bpm±3bpm。3. 安全性应符合GB9706.1-2007的要求。4.电磁兼容性应符合YY0505-2012中规定的要求。 3.主要材质：产品主要由插头、电缆线、探头和延长线（MC-F1）组成。