等离子电切镜系统技术参数

概况：适用于泌尿外科开放式手术，腔镜下和内镜手术，满足手术各类等离子电切治疗。

一、等离子主机技术要求:

★1、主机单极、双极、生理盐水等多种模式，可用于开放式手术，腔镜下和内镜手术，满足手术的各种需求；

3、单极最大输出功率：纯切≥300W、混切≥200W、电凝≥200W；

4、普通双极最大输出功率：电切≥100W、电凝≥120W；

5、等离子（生理盐水）最大输出功率：纯切≥320W、电凝≥200W；

6、高频频率：430KHZ±20%；

7、可根据不同组织的阻抗自动调节功率输出；

8、持续的等离子激发，手术更高效；

9、有环形、斜环形、滚球形、针形等多种电极可选。具有纽扣形剜除电极；

10、彩色触摸屏调节，通用插口，即插即用，具有器械识别功能；

11、自动生理盐水检测；

12、具有自动启动功能、自动排烟功能及器械识别功能；

13、插口：单极、双极、通用插口、中性电极插口；

二、手术器械技术要求

1、12°高清光学内窥镜（带HD标志），直径4mm，可高温高压消毒；

2、工作手件自带可旋转持续灌流系统；

3、工作把手：双极主动式工作把手1个，人体工程学设计；

4、内管鞘1个，外管鞘用，含标准闭孔器；

5、外管鞘1个，26Fr，≥190mm加长工作部，双旋阀，可旋转；

6、具有防堵塞系统；

7、单触锁定结构，轻松装卸；

8、高强度陶瓷尖端，增加耐用度；

★9、等离子电切环和连线分体式设计；

10、配转24Fr外鞘灌流器；

★11、轻质设计，总重量≤250克；

★12、投标的等离子主机和手术器械为同一品牌。

三、配置要求：

1、主机                   1台

2、脚踏开关               1个

3、高清光学内窥镜         1根

4、工作手件               1把

5、内鞘                   1个

6、闭孔器                 1个

7、双旋阀外鞘管，可旋转   1个

8、24Fr外鞘灌流器         1个

8、艾力克                 1套

9、双极高频导线           1根

10、单极高频连线	         2根

11、电切环                1根

四：耗材用量：

电切环：2个/年。

五：售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |