## DSA【进口】
序号 | 数字减影血管造影机参数
一 | 名称：全数字化通用型平板血管造影系统
二 | 数量：壹套
三 | 功能：主要用于心、脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部、四肢、神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。
★四 | 构成：多轴C臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器≧38cm*29cm，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备等。
五 | 技术要求
1. | 机架系统：
★1. 1 | 全自动悬吊式 C 臂。
1.2 | 机架多位置预设, 存储位置≧ 50 种。
1.3 | 可智能控制机架和导管床的运动。
1.4 | CRA≥ 90°。
1.5 | CAU≥ 90°。
1.6 | RAO≥ 180°。
1.7 | LAO≥ 150°。
★1.8 | C 臂旋转采集速度（正位）≥60 度/秒。
1.9 | C 臂旋转采集速度（侧位）≥45 度/秒。
1.10 | C 臂旋转速度（非旋转采集）≥20 度/秒。
1.11 | SID 范围可调，最小范围≥90cm。
1.12 | SID 范围可调，最大范围≥120cm。
1.13 | 机架可移动至抢救位，即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗。
1.14 | C 臂纵向可移动距离≥270cm。
1.15 | 等中心（ISO Center）离地高度≥108cm。
1.16 | C 臂弧深≥92cm。
1.17 | 准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论 C 臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转。
2 | 导管床：
2.1 | 碳纤维浮动床面。
2.2 | 床长≥280cm（不包含延长板的长度）。
2.3 | 床宽≥45cm。
2.4 | 床的最大承重≥250KG 病人 + 100KG（CPR）。
2.5 | 床的最大物理承重≥360KG。
2.6 | 床的纵向运动范围≥125cm。
2.7 | 床面的升降范围≥32cm。
2.8 | 床面升降最高≥108cm。
2.9 | 床面升降最低≥76cm。
2.10 | 床面的旋转≥±120°。
2.11 | 床面的横向运动≥±16 cm。
2.12 | 配备导管床手臂支架，床垫，输液支架、头托。
3 | 液晶触摸控制屏：
3.1 | 检查床旁具备液晶触摸控制屏。
3.2 | 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求。
3.3 | 液晶触摸控制屏上可进行采集条件、对比度、亮度、边缘增强、电子遮光器等参数设置。
3.4 | 配备立体三键鼠标手柄。
4 | X 线高压发生器装置：
4.1 | 发生器功率≥100KW。
4.2 | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW 时）。
4.3 | 高频逆变频率≥100KHz。
4.4 | 最小管电压≤40KV。
4.5 | 最大管电压≥125KV。
4.6 | 最短曝光时间≤0.5ms。
4.7 | 最小管电流≤0.5mA。
4.8 | 无需测试曝光进行自动曝光控制。
5 | X 线球管：
5.1 | 最大连续透视功率≥3500W。
5.2 | 最大透视管电流≥250mA。
5.3 | 球管阳极连续高速旋转，转速≥10000 转/分，包括透视及采集。
★5.4 | 阳极热容量≥5 MHU。
5.5 | 管套热容量≥7 MHU。
★5.6 | 阳极最大散热功率≥18000W。
★5.7 | 球管焦点数≥3 个。
★5.8 | 最小焦点≤0.3mm。
5.9 | 最小焦点功率≥26KW。
5.10 | 为提升连续透视功率，要求所有焦点均采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术。
5.11 | 为提升透视图像质量，要求所有焦点可实现标准正方形。
5.12 | 中焦点≤0.4mm。
5.13 | 中焦点功率≥40KW。
5.14 | 最大焦点≥0.9mm。
★5.15 | 最大焦点功率≥90KW。
5.16 | 球管阳极靶面直径≤160mm。
5.17 | 球管带有防碰撞保护装置。
5.18 | 球管采用油冷加水冷的冷却方式。
5.19 | 球管采用液态金属轴承技术。
5.20 | 球管具备焦点熔断技术，允许 1 个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中焦点熔断依然出线不影响正常使用。
6 | 数字化平板探测器：
6.1 | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术。
★6.2 | 平板有效探测面积≥29cmx38cm。
★6.3 | 平板空间分辨率≥3 LP/mm。
6.4 | 平板像素尺寸≤160 μm。
★6.5 | 像素矩阵≥2480x1920 矩阵，灰阶≥16bit。
★6.6 | 视野≥6 视野。
6.7 | 最小视野≤8x8cm，最小视野对角线≤11cm。
6.8 | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。
6.9 | 平板检测器光子转换效率≥77% DQE。
6.10 | 平板上具备控制机架及平板运动的开关。
6.11 | 平板探测器冷却方式为液态水冷。
6.12 | 平板内具备可抽取滤线栅。
6.13 | 平板四侧均有智能调节按键，保证了手术操作的便利性，平板每一侧面按键不少于 3 组。
7 | 图像采集及处理系统：
7.1 | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作。
7.2 | 标准 DR 模式，速率：≥0.5-7.5 帧/秒。
7.3 | 标准 DSA 模式，速率：≥0.5-7.5 帧/秒，并具有实时 DSA 功能。
7.4 | 动态心脏模式，速率：≥7.5，10，15，30 幅/秒。
7.5 | 高速 DSA 模式，速率：≥30 帧/秒，并具有实时 DSA 功能。
7.6 | 数字脉冲透视 0.5-30 幅/秒。
7.7 | 数字脉冲透视≥8 档。
7.8 | 外周采集模式有高压注射器的联动。
7.9 | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能。
7.1 | 具有实时动态范围管理功能。
8 | 智能二维路径导航功能：
8.1 | 可实现传统 Roadmap 功能。
8.2 | 可使用 DSA 采集序列中任意一副减影图像作为路径图。
8.3 | 可使用 DR 采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图。
8.4 | 路径导航功能可用于心脏介入。
8.5 | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像。
8.6 | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要。
9 | 图像采集及处理及优化技术软件包：
9.1 | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚。
9.2 | 由被投照部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的 X 线穿透性。
9.3 | 由 C 型臂的角度自动计算 X 线穿越人体的路径。
9.4 | 动态图像优化降噪。
9.5 | 适应性边缘增强。
9.6 | 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节。
10 | 图像显示系统：
10.1 | 采用医用高分辨率 TFT 显视器。
★10.2 | 检查室壹台≥ 58英吋 TFT 显视器，分辨率3840×2160，高清显示。一至四分屏任意切换，可以接入手术影像、患者病例、示教实况、监护体征等多路信源；控制室两台≥ 19 英吋 TFT 显示器，分别用于主机操作、实时图像和参考图像显示。
10.3 | TFT 显视器亮度≥400 cd/m2。
10.4 | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170°。
10.5 | 显视器分辨率≥1280*1024。
10.6 | 配有监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾。
10.7 | 监视器悬吊架可纵向及旋转运动。
11 | 图像存储及图像分析系统：
11.1 | 主机硬盘图像存储：1024x1024 矩阵，12bit，容量≥50000 幅。
11.2 | 主机硬盘图像可存储在 CD/DVD 光盘上，同时 CD/DVD 光盘上的图像可回传至主机硬盘。
11.3 | 自动回放采集序列。
11.4 | 回放序列的速度及方向可调。
11.5 | 可进行减影及非减影切换。
11.6 | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。
12 | 实时旋转 DSA 功能：
12.1 | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集。
12.2 | 头位机架旋转采集最快速度≥60 度/秒。
12.3 | 侧位机架旋转采集最快速度≥60 度/秒。
12.4 | 侧位机架旋转采集范围≥200 度。
12.5 | 最快采集速率 60 帧/秒。
13 | 三维重建及分析工作站：
13.1 | CPU 2.8GHz以上 ，双核。
13.2 | RAM：≥4GB。
13.3 | 图像硬盘容量：≥300GB。
13.4 | 其中控制室一台工作站，配备≥19 英寸 TFT 彩色医用显视器可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换。配备全兼容性的 CD/DVD 刻录系统，可制作标准DICOM 3.0 血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用 AVI 文件输出完整图像。光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析。
13.5 | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档
13.6 | 最短重建时间：≤30 秒
13.7 | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理：3D 多平面重建MPR）、最大密度投影重建（MIP）、3D 容积再现重建（VRT）
13.8 | 床旁可实现对三维图像采集、重建及后处理等操作
14 | 双容积重建功能
14.1 | 能够区分两种具有事实上一样对比度的高密度 3D 结构，并且能够将一个低密度结构和高密度三维结构同时显示在一幅图像里
14.2 | 能够清楚地将对比剂充盈的血管、骨骼、支架和弹簧圈区分开来，还能将肿瘤的解剖结构和滋养血管结合起来深入观察
14.3 | 重建模式可用于血管、骨骼、金属夹和弹簧圈
14.4 | 重建结果可以为减影或非减影
14.5 | 可以用增加阴影或亮光以增强 3D 显示效果
15 | 血管机类 CT 成像功能：
15.1 | 能完成 CT 断层图像重建和显示
15.2 | 机架最快旋转速度≥60 度/秒，旋转角度≥200 度
15.3 | 常规类 CT 扫描协议：最快扫描速率：≥30 帧/秒
15.4 | 高级类 CT 扫描协议：最快扫描速率：≥75 帧/秒
15.5 | 重建矩阵 256x256，512x512 可选
15.6 | 最短传输及重建时间：≤60 秒
15.7 | 密度分辨率：≤5Hu
15.8 | 可实现 CT 图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系
15.9 | 床旁可实现对血管机类 CT 图像采集、重建及后处理等操作
16 | 三维路图功能：
16.1 | 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行
16.2 | 三维路图能够自动追踪 C 臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID 位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程
17 | 多模态影像融合功能：
17.1 | 功能模块原厂原装，支持将来自所有品牌的 CT、MR 及 PET 的三维影像与血管机三维图像相融合
17.2 | 功能模块原厂原装，支持将来自所有品牌的 CT、MR 及 PET 的三维影像与血管机二维实时透视图像相融合
17.3 | 可以提取 3D 容积图像解剖轮廓和参考点并投射到二维实时透视图上进行融合
17.4 | 3D 和透视的融合图像随机架摆位、升降床、前后及左右移动床时，实时自动调整 3D 与透视图像的精确匹配，不需手动纠正位移
18 | 射线剂量防护技术：
★18.1 | 所投机型提供高端完整版低剂量高清平台。例如：西门子提供 CARE &CLEAR 平台，飞利浦提供 ClarityIQ 平台, GE 提供DoseSense 平台，其它品牌提供同等档次的低剂量平台。
18.2 | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预
18.3 | 自动插入铜滤片数≥5 片
18.4 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000 幅
18.5 | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥60s,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上
18.6 | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值
18.7 | 具有床下防护铅帘、悬吊式防护铅屏各一套（原装）
18.8 | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置
18.9 | 无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置
18.1 | 可以提供低剂量的采集协议
18.11 | 脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数
18.12 | 可以提供 DICOM 格式的剂量报告
19 | 高级图像后处理工作站
19.1 | 主机部分：
19.2 | 3.1GHz 以上 CPU，四核，500G 硬盘
19.3 | ≧19 英吋高分辨率液晶彩色监视器一台，用于患者信息查询以及图像浏览、分析、处理
19.4 | 图像后处理基本功能包括：窗宽、窗位调节；ROI 调窗；缩放；放大镜；漫游；翻转；图像剪切；伪彩；反白、旋转和恢复操作等功能
19.5 | 配备全兼容性的 CD/DVD 刻录系统，可制作标准 DICOM3.0 血管造影光盘的同时还可以制作 AVI 等制式电影光盘，支持国际规范 PDI 格式，无需专用软件就可在浏览器下阅读光盘内容
19.6 | 心室功能分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定等
19.7 | 血管定量分析软件。测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量功能、长度及面积测量功能
19.8 | 具备导管校正软件，可进行长度、面积、标准差、平均值测量
19.9 | 动态图象显示，速率≥ 60 幅/秒
19.1 | 具有中文报告书写模块(含常用模板)，可自动双显示器展开报告和图像
20 | 支架精显功能, 例如：飞利浦提供 StentBoost Substract, 西门子提供 ClearStent,GE 提供 Stent Viz，其他品牌提供保证设备支架精显功能。
20.1 | 具备冠脉内支架精细成像技术。
20.2 | 具备冠脉支架的增强精细显示功能。
20.3 | 具备床旁一键控制支架的增强精细显示功能。
20.4 | 可实现无造影剂冠脉支架精显功能。
20.5 | 可实现造影剂下冠脉支架精显功能。
20.6 | 既可实时采集新图像，也可采用之前存储的既往图像，实现支架精显。
20.7 | 既往静态的支架精显图像可以叠加在实时透视图像上。
20.8 | 血管边缘或支架重叠影像的动态淡进淡出，可以更加方便的验证支架的位置。
21 | 血管跟踪 DSA:
21.1 | 步进或连续血管实时 DSA 采集，无需后台减影
21.2 | 机架步进功能，即无需移动检查床，有效降低运动伪影
21.3 | 速率可变，全自动曝光控制
22 | 三维血管狭窄测量
22.1 | 可实现三维血管狭窄测量分析
22.2 | 可模拟血管支架长度、直径等数据
22.3 | 自动定义血管中心线
22.4 | 可全程显示血管冠状切面的内部形态
23 | 去金属伪影功能
23.1 | 可去除类 CT 图像上的高密度伪影，如：弹簧夹、碘油
23.2 | 无需提前预设扫描参数，扫描前后均可对图像进行处理
23.3 | 对于支架辅助弹簧圈治疗动脉瘤术后提供不受放射状伪影影响的支架形态的清晰影像
24 | 三维立体穿刺引导
24.1 | 具备独立的三维立体定位穿刺引导系统
24.2 | 可实现在血管机类 CT 三维图像引导下的立体定位穿刺
24.3 | 可通过影像融合功能，融合 CT/MR/PET-CT 等影像，引导立体定位穿刺
24.4 | 具有独立、完整的穿刺引导软件系统
24.5 | 可通过标记肿瘤以及体表位置，一键规划多条穿刺路径
24.6 | 可模拟穿刺路径，避免穿刺过程中损伤重要血管
25 | 精微显示技术
25.1 | 可实现≤22cmFOV 采集
25.2 | 可实现探测器 1x1 Binning 采集重建
25.3 | 可提高三维细节分辨率≥40%
25.4 | 空间分辨率是传统类 CT 的 4 倍
25.5 | 可清晰显示密网支架的网格结构
26 | 彩色血流编码成像功能
26.1 | 可通过血流动力学评估：以不同色彩标记造影剂在血管内不同时相流动的全过程
26.2 | 可手动调整及自动匹配
26.3 | 可用于栓塞前后效果的对比评估
26.4 | 可对比 ROI 区域术前术后血流的 MTT、PT 数值，以评价治疗效果
26.5 | 可量化 ROI 区域内造影剂时间-浓度曲线及量化数值，以判断血管内血流情况
26.6 | 可量化评估闭塞血管开通前后，血管内血流达峰时间变化
26.7 | 可量化评估支架植入术前术后，血管内血流达峰时间变化
26.8 | 在巨大动脉瘤手术中，可间接进行动脉瘤内血液动力学评估
26.9 | 间接捕捉巨大动脉瘤瘤壁剪切力最大位置，为手术栓塞决策提供影像支持
27 | 其他高级功能
27.1 | 血管分析软件：床旁可进行血管狭窄测量及分析，包括：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量等
27.2 | 二维路径导航功能，参考图像直接叠加于透视影像，形成带有骨性标志及血管影的图像
27.3 | 实时旋转 DSA/DR
27.4 | 3D 工作站动态回看 DSA 序列
27.5 | 智能机架存储功能
28 | 其他：
28.1 | 高压注射器接口
28.2 | 激光相机接口
28.3 | DICOM 发送
28.4 | DICOM 印刷
28.5 | DICOM 查询/检索
28.6 | 原装双向对讲通话系统（一套）
28.7 | 悬吊式手术灯（一个）
29 | 第三方附属设备
29.1 | 提供 DSA 专用高压注射器（进口）一套
29.2 | 提供 一体式配套心电监护系统一套
30 | 技术服务：
30.1 | 提供对机房及电源的要求
30.2 | 开机率≥95%
30.3 | 现场免费培训操作人员
30.4 | 免费负责设备的安装调试
30.5 | 如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场
预算 | 600万元
推荐品牌 | GE、Philips、SIEMENS