64 排 CT

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| （一） | 项目概述 |
| 1 | 各公司提供符合标书要求的 CT 设备（CFDA 首次注册时间在 2018 年 1 月 1 日之后）； |
|  | 各公司必须提供 CFDA 证书。各厂家维修密码须开放；所有软件须终身免费升级。 |
| （二） | 主要技术规格要求及配置 |
| 1.1 | 机架系统 |
| 1.1.1 | 机架孔径：≥70cm |
| 1.1.2 | 机架内置一体化心电门控装置，具有显示功能（或外配） |
| 1.1.3 | 驱动方式：电磁直接驱动或者气垫轴承或者钢带驱动 |
| 1.1.4 | 机架倾斜螺旋扫描功能：具备 |
| 1.1.5 | 机架倾斜扫描角度：≥±30 度 |
| 1.1.6 | 机架控制面板：≥2 套 |
| 1.1.7 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷。如需水冷机，含在总价中 |
| 1.1.8 | 机架激光定位系统 |
| *1.1.9 | 探测器类型：集成化探测器等，各厂家具体说明。 |
| *1.1.10 | 探测器物理排数≥64 排 |
| *1.1.11 | 探测器 Z 轴方向总宽度≥3.8cm |
| 1.1.12 | 最小探测器单元：≤0.625mm |
| 1.1.13 | 每排探测器物理探测单元总个数：≥672 个 |
| 1.1.14 | 探测器物理单元总个数：≥43008 个 |
| *1.1.15 | 每 360 度数据采集层数：≥128 层 |
| 1.1.16 | 数据最大采样率：≥2496 次/360 度 |
| 1.1.17 | 探测器数据传输方式：高速射频 |
| 1.2 | 扫描床 |
| 1.2.1 | 最大水平可移动范围：≥1600mm |
| 1.2.2 | 最大无金属可扫描范围：≥1600mm |
| 1.2.3 | 床面最大水平移动速度：≥200mm/秒 |
| 1.2.4 | 最大垂直移床速度：≥50mm/秒 |
| 1.2.5 | 床面最大承重：≥225KG |
| 1.2.6 | 最大承重下的移床精度：≤±0.25mm |
| 1.2.7 | 扫描床最低高度≤58cm |
| 1.2.8 | 扫描床最高高度≥90cm |
| 1.2.9 | 扫描床垂直移动距离：≥40cm |
| 1.2.10 | 扫描附件：包括衬垫、头部/臂膀支撑，膝部/腿部支撑、床面延长板、床垫 |
| 1.2.11 | 扫描床控制脚踏开关：提供 |

- 具备隔室操作功能，在新冠肺炎等检查中保护医护人员和患者安全

| 1.2.12.1 | 无需出入扫描间进行所有部位定位设置，操作台直接控制扫描定位，实现操作室 |
| --- | --- |
|  | 与扫描间的完全隔离 |
| 1.2.12.2 | 扫描操作室内即可升降床，进出床，与患者零接触 |
| 1.2.12.3 | 操作室内主控台同步显示机架参数，包括床高，进床位置等参数。避免盲目升降 |
|  | 进出扫描床 |
| 1.3 | X 线系统 |
| *1.3.1 | 高压发生器总功率≥70KW |
| *1.3.2 | 球管阳极热容量：≥7.0MHU 或者性能相当的低热容量高散热率球管 |
| 1.3.3 | 球管冷却原理：油冷和或风、水冷 |
| *1.3.4 | 球管阳极最大散热率：≥1000KHU/分 |
| *1.3.5 | 球管小焦点：≤0.7×0.8mm |
| 1.3.6 | 球管大焦点：≤1.0×1.0mm |
| 1.3.7 | 最小球管电流：≤20mA |
| *1.3.8 | 最大球管电压：≥140KV |
| 1.3.9 | 最小球管电压：≤70KV |
| 1.3.10 | 管电压可调节档数：≥4 档，请详细列出 |
| 1.3.11 | 球管可连续曝光时间：≥80 秒 |
| *1.3.12 | 球管、高压发生器和 CT 主机为同一品牌 |
| 1.4 | 扫描参数 |
| *1.4.1 | 最快扫描速度：≤350 毫秒/360° |
| 1.4.2 | 单次扫描最大可扫描范围：≥170cm |
| 1.4.3 | 图像重建速度：≥16 幅/秒（512×512 矩阵） |
| 1.4.4 | 最大扫描 FOV≥50 厘米 |
| 1.4.5 | 最小扫描 FOV≤5 厘米 |
| 1.4.6 | 扫描野 FOV 备选种类：≥2 种，请详细列出 |
| 1.4.7 | 图像重建矩阵：≥1024×1024 |
| 1.4.8 | 图像重建最小视野：≤5 厘米 |
| 1.4.9 | 图像显示矩阵：≥1024×1024 |
| 1.4.10 | 螺旋扫描螺距最大值：≥1.375 |
| 1.4.11 | 定位像最大扫描长度：≥150cm |
| 1.4.12 | 扫描层厚选择模式种类：≥7 种 |
| 1.5 | 图像质量及剂量 |
| 1.5.1 | 空间分辨率（X,Y 轴）（标准测试条件下）：≥16LP/cm( 10%MTF 条件下) |
| 1.5.2 | 密度分辨率：≤5mm，密度差 0.3%，CTDIvol 剂量≤5mGy |
| 1.5.3 | Z 轴空间分辨率：≤0.3mm， |
| *1.5.4 | 各投标人出具书面承诺提供最新迭代技术 |
| 1.6 | 控制台 |
| 1.6.1 | 主控制台满足扫描与重建同步操作 |
| 1.6.2 | 主计算机：提供计算机型号 |
| 1.6.3 | 计算机内存：≥6GB |
| 1.6.4 | 主频 CPU：≥四核 CPU |
| 1.6.5 | 主机硬盘总容量：≥500G |
| 1.6.6 | 图像存档系统(DVD 等) |
| 1.6.7 | 医学专用液晶超薄平面显示器 19 寸 2 台： 分辨率≥1280X1024 |
| 1.6.8 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |

- 可以独立完成 MPR,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能

| 1.6.10 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输，用户可录制定制指令。 |
| --- | --- |
| 1.6.11 | 具备独立拍片功能，分别执行单一数据流工作，同步工作相互不受影响，在进行 |
|  | 扫描工作的同时可以进行原始数据的重建 |
|  | DICOM3.0 接口 |
|  | DICOM SEND/RECEIVE(存储） |
|  | Dicom query/retrieve（查询） |
| 1.6.12 | Dicom Basic Print（打印） |
|  | Dicom Storage Commitment（通信） |
|  | MPPS，SR 报告， |
|  | DICOM Modality Worklist （工作列表） |
| *1.7 | 提供原厂原装最新版本的最高端独立后处理工作站 |
| 1.7.1 | 主计算机：提供计算机型号 |
| 1.7.2 | 主频 CPU：≥四核 CPU |
| 1.7.3 | 内存：≥24GB |
| 1.7.4 | 硬盘：≥1 TB |
| 1.7.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器 24 寸或 2 个 19 寸 |
| 1.7.6 | 所有接口（DICOM3.0）与主机一致 具备实现数据和信息的保存 打印、查询、检 |
|  | 索等 |
| 1.7.7 | DVD 光盘刻录数据储存系统 具备 |
| 1.7.8 | 图像格式转换功能 具备所有后处理图像均可转为 JPEG、 BMP AVI 文件并传输到 |
|  | PC 机上使用 |
| 1.8 | 除扫描有关功能外，基本临床应用软件主机或工作站均具备 |
| 1.8.1 | 多平面重建成像（MPR）： 具备 |
| 1.8.2 | 自动多平面成像功能： 具备 |
| 1.8.3 | 最大密度投影成像（Max-IP）： 具备 |
| 1.8.4 | 最小密度投影成像（Min-IP）： 具备 |
| 1.8.5 | 多平面容积重建成像（MPVR）： 具备 |
| 1.8.6 | 三维容积重建成像(VRT) ： 具备 |
| 1.8.7 | 高级容积漫游软件： 具备 |
| 1.8.8 | 容积再现技术（SVR）： 具备，并可实时密度转换 |
| 1.8.9 | 透明化显示技术或 4D 技术： 具备 |
| 1.8.10 | CT 血管造影软件： 具备 |
| 1.8.11 | 自动去骨软件： 具备 |
| 1.8.12 | 模拟手术刀技术： 具备 |
| 1.8.13 | 器官融合、拆分技术： 具备 |
| 1.8.14 | 三维测量软件： 具备，能实现距离、角度、体积、面积等测量 |
| 1.8.15 | 三维处理软件： 具备，能实现缩放、层次、层面、背景、亮度、色彩等灵活处理 |
|  | 和调整 |
| 1.8.16 | 金属伪影消除技术： 具备 |
| 1.8.17 | 运动伪影消除技术： 具备 |
| 1.8.18 | 后颅窝伪影校正软件： 具备 |
| 1.8.19 | 肩臂、骨盆条状伪影消除技术： 具备 |
| 1.8.20 | 扫描降噪软件： 具备 |
| 1.8.21 | 全器官动态容积重建技术： 提供 |

- 动态扫描分析评价软件： 提供

| 1.8.23 | 动态电影： 具备 |
| --- | --- |
| 1.8.23.1 | 动态电影显示速度： ≥20 幅/秒显示 |
| 1.8.23.2 | 实时三维电影浏览功能： 具备 |
| 1.8.23.3 | 多层面电影浏览功能： 具备 |
| 1.8.23.4 | 同步多期相电影浏览功能： 具备 |
| 1.8.24 | 肺部成像优化软件： 提供 |
| 1.8.24.1 | 肺纹理增强软件： 具备 |
| 1.8.24.2 | 肺函数成像种类： 具备 |
| 1.8.24.3 | 肺低剂量普查软件：具备 |
| 1.8.25 | 实时智能剂量调控软件： 提供 |
| 1.8.25.1 | 三维方向自动调整曝光剂量： 具备 |
| 1.8.25.2 | 具备个性化设置模式： 具备 |
| 1.8.25.3 | 自动或手动选择功能： 具备 |
| 1.8.25.4 | 适合多种扫描模式： 具备 |
| 1.8.26 | 一次注药自动触发造影跟踪软件： 具备 |
| 1.8.26.1 | 适用全身任何血管 CT 造影检查（包括冠脉造影成像）： 具备 |
| 1.8.26.2 | 为保证数据准确，对感兴趣区 CT 值测量频率： ≥12 次/秒 |
| 1.8.26.3 | 可同时监测感兴趣区数目： ≥2 个 |
| 1.8.26.4 | 监测扫描常用剂量： ≤20mA |
| 1.8.26.5 | 为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式： 具备自动或手动 |
| 1.8.27 | 高级血管自动分析软件： 提供 |
| 1.8.27.1 | 自动探测分析血管： 具备 |
| 1.8.27.2 | 自动评价和测量分析血管功能： 具备 |
| 1.8.27.3 | 分析数据至少含： 血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积、 |
|  | 血管最大曲率、官腔截面角度测量等 |
| 1.8.28 | CT 仿真内窥镜显示软件： 提供 |
| 1.8.28.1 | 多角度显示腔道器官内部和外部结构： 具备 |
| 1.8.28.2 | 动态内窥镜和动态三维评价： 具备 |
| 1.8.28.3 | 一键式内窥镜成像和浏览功能： 具备 |
| 1.8.29 | CT 血管内窥镜漫游软件： 提供 |
| 1.8.30 | CT 结肠造影软件包：提供 |
| 1.8.30.1 | 结肠分离功能： 具备 |
| 1.8.30.2 | 结肠全景浏览软件： 具备 |
| 1.8.30.3 | 结肠自动透明化软件： 具备 |
| 1.8.30.4 | 结肠病灶三维测量评价软件： 具备 |
| 1.8.31 | 肺结节分析软件包：提供 |
| 1.8.31.1 | 结节分离功能：具备 |
| 1.8.31.2 | 结节自动个性化容积成像： ≥5 种 |
| 1.8.31.3 | 全自动分析测量和评价结节功能：具备 |
| 1.8.31.4 | 同一患者同一病灶不同时期结节对照分析评价功能：具备 |
| 1.8.31.5 | 自动产生评价报告：具备 |
| 1.8.32 | 血管内斑块分析软件：具备 |
| 1.8.32.1 | 软斑块识别：具备，能自动识别软斑块，自动测量软斑块体积 |
| 1.8.32.2 | 软斑块分析功能：具备，能自动区分脂质斑块、钙化斑块及纤维性斑块，并对其 |
|  | 所占比例进行分析计算 |

- 评估分析报告：提供

- 高级临床应用软件

- 心脏成像功能

- 心脏扫描每圈覆盖范围≥38.4mm

1.9.1.2

心电门控扫描系统（含心电门控装置）：具备，如为外置，须提供心电监护仪 1

套

- 心脏扫描参数自动平衡系统：具备，所有扫描参数能自动匹配最佳

- 心电门控扫描曝光剂量期相调控软件：提供

- 病人呼吸自动训练技术：具备

- 心电门控最佳期相自动选择功能：具备

- 心电门控重建系统（有多扇区重建）：具备

- 心脏多扇区重建节段数：≥4 节段

*1.9.1.9	轴面心脏图像最小时间分辨率(单扇区)≤175ms

- 回顾性门控扫描技术：具备

- 心脏成像软件包

- 心脏自动分离提取功能： 具备

- 单点冠脉自动分析功能： 具备

- 冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能： 具备

- 冠脉多维分析功能： 具备

- 冠脉狭窄率自动测量评价功能： 具备

- 冠脉树自动分离提取软件： 具备

- 冠脉多背景显示： 具备，≥5 种

- 心脏四腔位自动成像功能： 具备

- 心脏容积动态评价功能： 具备

心功能分析软件包： 提供心功能分析参数,评价左心室射血分数 EF、舒张末期容

- 量 EDV、收缩末期容量 ESV、每搏射血量 SV、射血指数 SI、心输出量 CO、心输入 量 CI、心肌质量 MM、心脏指数 MI、心脏容积 MV 等参数

- 冠脉软斑块自动化定量分析软件：提供

- 冠脉钙化定量分析软件：具备，含自动生成评价报告

- 脑灌注成像功能

1.9.3.1

灌注数据分析：能提供 CBV、CBF、MTT、TTP、Delay 等灌注数据，能提供全脑横 断位、冠状位、矢状位灌注影像

- 体部灌注成像软件：提供

- 灌注成像部位要求：包括肺、肝脏、肾脏、胰腺、前列腺等器官

- 人工智能定位扫描系统

- 机架旁可以选择扫描协议，与主控台实时同步，或具备类似功能

- 具备 3D 传感器，可以通过识别扫描定位点识别扫描范围，或具备类似功能

- 提供患者朝向错误提示功能，或具备类似功能

- 扫描床可以自动升床，自动升床到孔径等中心，或具备类似功能

- 提供患者手臂放置错误提示功能，或具备类似功能

售后要求

1

卖方在省内设立专业的维修机构:要求卖方维修机构提供通过 ISO9001 及 ISO13485 等质量体系标准的认证证书

卖方负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由卖方承担）。卖方负责机

- 房结构、电源、线路等技术参数的设计，并提供图纸，以符合装机要求。卖方应 派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标

|  | 准。装机时间不超过 10 天。 |
| --- | --- |
|  | 提供整机免费保修，保修期自设备安装完毕，双方签署本次集中采购统一格式的 |
|  | 验收报告后开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按 365 |
| *3 | 天/年计算)不低于 95%，如达不到此标准，需按 1：3（停机一天延长三天）天数 |
|  | 延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。 |
|  | 整机免费保修期≥1 年（包括球管、高压发生器、探测器等），且必须提供由制 |
|  | 造商出具的售后服务承诺书 |
|  | 保修期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4 次，并向买方 |
|  | 提供标准维护保养报告），提供具体全保一（含球管）、全保二（不含球管）、 |
| *4 | 技术保、单次保报价。 |
|  | ＜4%投标总价（全保二） |
|  | ＜10%投标总价（全保一） |
|  | 且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款 |
|  | 设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师 2 小时内响应， |
| 5 | 6 小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程 |
|  | 师到达现场维修。 |
|  | 提供所有零部件清单和全国统一报价，其中球管优惠价格< 10%投标总价，其余零 |
| 6 | 部件更换价格不超过该零部件全国统一报价的 70%。能保障≥10 年的维修配件供 |
|  | 应。 |
| 7.1 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期内分期分批（不少于 3 次）的正 |
|  | 规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。 |
| 7.2 | 随机提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具。 |
|  | 软件免费升级开放承诺：所投设备终身免费软件升级，保修期内免费提供所有软 |
| *8 | 件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，且必须在 |
|  | 由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款 |
| 9 | 免费提供设备远程维修支持 |
| 10 | 维修网点分布（列出详细地址、联系电话、联系人、工程师数量）：厂商自报 |
| 11 | 国内备件库详细地址、联系电话、联系人、备件总值：厂商自报 |
|  | 保修期外单次维修价格：每个故障含一次报修的多个故障，三个月内该故障含一 |
| 12 | 次报修的多个故障不再重复收费，厂家具体报价（零配件价格享有本次投标的优 |
|  | 惠折扣价格） |