C型臂技术参数

功能需求：适用于高难度复杂骨科成像。

| 一 | 主要技术规格和要求 |
| --- | --- |
| 1 | C型臂架构 |
| 1.1 | 垂直升降≥420mm |
| 1.2 | 水平移动≥200 mm |
| 1.3 | 沿轨道旋转≥130° (- 40°to + 90°) |
| 1.4 | 轴向旋转≥±190° |
| 1.5 | 左右摆角≥±12° |
| 1.6 | 影像增强器到焦点距离≥1030mm |
| 1.7 | C臂开口径≥810mm |
| ★1.8 | C臂深度≥730mm |
| 1.9 | 平板侧有手柄可辅助摆位 |
| 1.10 | 色彩引导运动控制 |
| 2 | X线发生器 |
| ★2.1 | 最大输出功率≥2.3KW |
| 2.2 | 发生器频率≥44KHZ高频/多脉冲处理器控制 |
| 2.3 | 最大电压≥110KV |
| 2.4 | 连续透视最大电流≥13mA |
| 2.5 | 脉冲透视最大电流≥24mA |
| 2.6 | 最大脉冲频率≥30帧/秒 |
| ★2.7 | 最小脉冲频率≤0.5帧/秒 |
| 2.8 | 单幅点片最大电流≥24mA |
| 2.9 | 连续曝光时间≥60min |
| 3 | 球管 |
| ★3.0 | 球管双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm |
| 3.1 | 阳极热容量≥101KHU |
| 3.2 | 阳极靶角≤9º |
| 3.3 | 球管热容量≥1.1MHU |
| 3.4 | 阳极滤过片≥3mmAl，0.1mmCu |
| 4 | 平板探测器 |
| 4.1 | 平板成像大小≥21cm*21cm |
| 4.2 | 平板探测器材料:非晶硅碘化铯 |
| 4.3 | 图像采集灰阶≥16bit |
| 4.4 | 平板放大等级≥3级 |
| ★4.5 | 量子的探测效率≥80% |
| 5 | 准直器及滤线栅 |
| 5.1 | 矩形准直器 |
| 5.2 | 狭缝准直器 |
| 5.3 | 狭缝准直器非对称调节 |
| 5.4 | 无射线数字图像旋转 |
| 5.5 | 滤线栅栅比≤1/17 |
| 5.6 | 滤线栅密度≥70线/厘米 |
| 6 | 监视器 |
| 6.1 | ≥19”TFT高分辨率医用显示器2台 |
| 6.2 | 最大分辨率≥1280 × 1024 |
| 6.3 | 最大亮度≥700cd/cm2 |
| 6.4 | 可视角度≥±178° |
| 6.5 | 对环境光亮度自动补偿功能 |
| 6.6 | 配备原厂显示器台车 |
| 7 | 数字图像处理 |
| 7.1 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转功能 |
| 7.2 | 实时边缘增强功能 |
| 7.3 | 实时自动、手动窗位调整功能 |
| 7.4 | 实时动态降噪功能 |
| 7.5 | 实时去除运动伪影功能 |
| 7.6 | 实时金属修正功能 |
| 7.7 | 实时软组织修正功能 |
| 7.8 | 窗位调节功能≥6个自定义窗位调节范围 |
| 7.9 | 边缘增强功能≥3个自定义边缘增强范围 |
| 7.10 | 图象同屏显示≥16幅 |
| 7.11 | 剂量智能管理系统 |
| 7.12 | 图像剂量三级可调 |
| 7.13 | 最后一幅图像自动冻结功能 |
| 7.14 | 窗口操作界面 |
| 7.15 | 图形化显示按键 |
| 7.16 | 光盘刻录功能 |
| 7.17 | UPS不间断电源 |
| 7.18 | Win10系统，64bit处理器，≥4G内存 |
| 7.19 | 台车工作站与C臂之间单根线连接 |
| 7.20 | 台车工作站与C臂之间连接线长度≥7m |
| 8 | 图像资料存储系统 |
| 8.1 | CD/DVD刻录功能 |
| 8.2 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥2T |
| 8.3 | 具备USB导出DICOM格式图像功能 |
| 9 | 操控部件 |
| 9.1 | 触摸屏控制面板尺寸≥10英寸 |
| 9.2 | 具备同屏触控登记功能 |
| 9.3 | 具备同屏触控登记新病人功能 |
| 9.4 | 具备同屏触控急诊登记功能 |
| 9.5 | 具备同屏触控预登记功能 |
| 9.6 | 具备曝光参数设定 |
| 9.7 | 具备同屏触控图像后处理功能 |
| 9.8 | 具备手动开关 |
| 9.9 | 具备标准脚踏开关 |
| 9.10 | 具备触摸屏上可与台车显示器同步显示图像 |
| 9.11 | 具备C臂上具备同屏触摸控制装置 |
| 9.12 | 具备显示器推车上具备同屏触摸控制面板 |
| 10 | 其他 |
| ★10.1 | 设备主机,球管、高压发生器等主要部件为同一品牌 |
| 10.2 | 曝光剂量显示功能 |

| 二 | 售后服务要求： |
| --- | --- |
| 序号 | 具体要求 |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |