胆胰成像系统技术参数

用途：用于普外科ERCP胆道系统诊断与治疗

一、设备技术要求：

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求 |
| 二 | 主机技术要求 |
| 主机 | 1.影像处理系统：电子数字成像处理系统； |
|  | ★2.可适配11Fr、9Fr等≥2种规格一次性胰胆成像导管； |
|  | ★3.具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥2档； |
|  | 4.具备图像冻结/解除冻结模式； |
|  | 5.具备图像显示边框调节模式，可调节≥6种模式； |
|  | 6.具备手动调节白平衡功能； |
|  | 7.输出光源：LED光源； |
|  | 8.LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关； |
|  | 9.可调节光亮强度，调节档位数≥5档； |
|  | 10.视频输出格式≥2，至少要求具备：DVI和CVBS格式； |
|  | 11.具备中国标准要求的PAL制式标准。 |
| 胰胆成像导管 | ★1.导管前端可调节方向≥4向，手柄旋钮≥2个；旋钮带锁定功能； |
|  | 2.插入部外径≥9Fr； |
|  | 3.导管工作长度≥400mm； |
|  | ★4.对进液的防护程度：前端摄像头IPX4，其他IPX0； |
|  | ★5.具备一体式吸引控制阀； |
|  | 6.可实现注水和负压吸引同时进行； |
|  | 7.视野角度120°±18°； |
|  | 8.视向角：0°(直视)； |
|  | 9.具备独立注水通道。 |
| 一次性无菌胰胆组织取样钳 | 1.直径满足1.0mm和1.6mm常规型号， |
|  | ★2.可过最小钳道1.2mm-2.0mm |
|  | 3.工作长度≥1200mm |
| 一次性使用内镜下取石网篮 | 1.网篮形状为螺旋型 |
|  | ★2.网篮开幅10mm-20mm |
|  | 3.工作长度≥1200mm |
|  | 4.通道直径≥1.2mm |
| 三 | 显示器技术要求 |
| 医用监视器 | 1.全高清手术医用显示器； |
|  | 2.支持全屏、画中画（PIP），side by side显示模式，其中：画中画模式窗口的大小，可以根据用户需要自定义；side by side模式：用户可以根据需要进行16：9，5：4，4：3，自定义缩放，缩放以后形成POP模式； |
|  | 3.内置数字信号均衡技术； |
|  | 4.屏幕亮度≥600 cd/m2； |
|  | 5.采用全贴合工艺； |
|  | 6.医用级LCD显示器； |
|  | 7.屏幕尺寸≥24英寸； |
|  | 8.视频输入信号：DVI-D，VGA，CVBS，S-VIDEO，YPBPR/RGBS，3G-SDI； |
| 四 | 视频高清录制盒技术要求 |
| 视频高清录制盒 | 1.具备可视化屏幕，尺寸≥7英寸； |
|  | 2.具备2路HDMI输入，1路HDMI输出； |
|  | 3.具备支持电脑USB采集接口；SD卡/U盘/移动硬盘存储接口 |
|  | 4.录制文件格式：MP4、JPG等； |
|  | 5.需采用先进的图像采集卡，保证高清晰同步显示实时动态录像，数字化采集； |
| 五 | 台车技术要求 |
| 台车 | 1.能放置整个直视系统 |
|  | 2.配备监视器支臂 |
|  | 3.内窥镜挂架 |
|  | 4.理线槽 |
|  | 5.带脚刹功能 |
| 六 | 设备配置清单 |
| 设备配置清单 | 1.显示器 |
|  | 2.成像控制器 |
|  | 3.台车 |
|  | 4.视频高清录制盒 |
|  | 5.一次性胰胆成像导管2根；胰胆成像系统取石网篮2根，胰胆成像系统活体取样钳2根 |

二、耗材使用量：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰胆成像导管 | 各规格 | 15 |
| 2 | 一次性无菌胰胆组织取样钳 | 各规格 | 15 |
| 3 | 一次性使用内镜下取石网篮 | 各规格 | 40 |

三、售后服务要求：

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机质保不少于三年。 |
| 2 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
| 3 | 安装调试后完成进行性能验证，并提供验证报告。 |
| ★4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
| 5 | 故障报修响应时间≤0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，需提供备用机（提供承诺函）。 |
| 6 | 服务期内每年开展至少一次免费检测、校准，并提供检测、校准报告（提供承诺函）。 |