大孔径多排螺旋CT模拟定位机

| 序号 | ### 招标技术规格与要求 |
| --- | --- |
|  | ### 设备概况 |
|  | ### 设备型号：放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机 |
|  | ### 提供国家医疗器械注册证（CFDA/NMPA） |
|  | ### 本次招标的货物为医院所需的一套先进的放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机。以上货物要求具有技术先进、功能齐全、操作简单、运行维护成本低、与相关放疗产品兼容性好的特点。 |
| - * | ### 提供英文原版技术白皮书 |
|  | ### 主要技术规格要求与配置 |
|  | ### 机架系统 |
|  | ### 滑环类型：低压滑环 |
| - * | ### 机架孔径：≥850mm |
|  | ### 扫描架倾角：≥±30° |
|  | ### 每旋转360°采集：≥16层 |
|  | ### 冷却方式：风冷或水冷 |
| 2.1.5.1* | ### 冷却方式如果采用水冷方式，需提供两套进口水冷机组，注明品牌、型号，并负责安装和调试 |
|  | ### 高压发生器：≥ 80kW |
|  | 设计方式：对称式设计，将两套正负极的高压发生器放置于机架对称位置，无需额外配重 |
|  | ### 球管 |
|  | ### 球管小焦点：≤0.5×1.0mm |
|  | ### 球管大焦点：≤1.0×1.0mm |
| - * | ### 球管阳极热容量（非等效）：≥8MHU |
|  | ### 最大阳极冷却率：≥1600kHU/min |
|  | ### 球管阳极靶面直径：≥200mm |
|  | ### 最大管电流：≥665mA |
|  | ### 最小管电流：≤20mA |
|  | ### 最大管电压：≥140kV |
|  | ### 提供球管标准保修方案：保用时间1年 |
|  | ### 探测器 |
|  | ### 探测器材料：固态稀土陶瓷材料 |
|  | ### 每排探测器实际物理个数：≥800 |
|  | ### 探测器物理宽度：≥24mm |
|  | ### 探测器物理排数：≥24排 |
|  | ### 传输速度：≥2.5GB/s |
|  | ### 扫描床系统 |
|  | ### 扫描床Z轴定位精度：≤±0.25mm |
| - * | ### 扫描床需满足AAPM-TG66标准并在白皮书中注明 |
|  | ### 扫描床垂直升降与床纵向运动必须实现分开操作 |
|  | ### 床面垂直运动范围（从地面算起）： ### 最低≤580mm 最高≥1010mm |
| - * | ### 最大载重量：≥295kg |
|  | ### 提供放疗定位专用全碳纤维平床板，注明厂家，床面需具有放疗专用床面定位索引系统 |
| - * | ### 提供放疗专用扫描床系统，不能以诊断扫描床系统代替。 |
|  | ### 扫描参数 |
|  | ### 定位像角度：90°，180°； ### 长度：≥1800mm，宽度：≥600mm |
| - * | ### 最大真实扫描视野(SFOV)：≥600mm |
|  | ### 最大显示（扩展）视野(EFOV)：≥700mm |
|  | ### 扫描时间：螺旋扫描≤0.44s/360° |
|  | ### 最大单次连续螺旋扫描时间 ≥ 120s |
|  | ### 最小扫描层厚 ≤ 0.6mm |
|  | ### 最大连续轴向扫描范围 ≥1840mm |
|  | ### 最大连续螺旋扫描范围 ≥1730mm |
|  | ### 扫描床最高位置距离地面：≥1000mm |
|  | ### 最小螺距因子≤ 0.04 |
|  | ### 最大螺距因子≥1.65 |
|  | ### 提供自动曝光控制功能，减少患者受照剂量 |
|  | ### 图像质量 |
|  | ### 空间分辨率：≥16 p/cm |
|  | ### 低密度分辨率：≤4.0 mm @0.3% |
| - * | ### 噪声：≤0.27% |
|  | ### CT值范围：-1024～＋3071HU |
|  | ### CT值误差不超过±4HU |
|  | ### 计算机系统 |
|  | ### 操作系统：Windows系统，不低于Windows10 |
|  | ### 处理器：四核≥3.6GHz |
|  | ### 硬盘容量：≥480GB |
|  | ### 内存：≥16GB |
|  | ### 提供包含GPU芯片的控制台计算机，保证系统稳定性 |
|  | ### 提供包含GPU芯片的图像系统处理计算机，保证图像重建稳定性 |
|  | ### 图像系统处理计算机处理器：八核≥1.8GHz |
|  | ### 硬盘存储容量： ≥700,000幅512×512无压缩的图象 |
|  | ### LCD彩色显示器：≥19″，分辨率≥1280X1024，2台，具备双屏显示功能 |
|  | ### 支持中文字符显示和输入 |
|  | ### 支持中文字符导出到医院的HIS系统 |
| - * | ### 重建矩阵：≥1024×1024 |
| - * | ### 具备768×768 重建方式 |
|  | ### 显示矩阵：≥1024×1024 |
| - * | ### 提供厂家最新微辐射影像重建算法，Philips提供iDose4，GE提供ASIR2，Siemens提供Safire, Canon提供AIDR 3D |
|  | ### 该算法可实现低剂量成像 |
|  | ### 该算法可实现低造影剂剂量强化 |
|  | ### 具备降低噪声能力 |
|  | ### 具备去伪影功能 |
|  | ### 提供智能化量体成像操作平台 |
|  | ### 要求该平台可综合考虑包括临床表现,身体状态(从婴儿到病态肥胖的成年人)、扫描区域、年龄、生理和解剖因素后优化CT扫描条件，保证图像质量和低剂量扫描。 |
|  | ### 要求该操作平台可实现曝光条件智能化管理，操作员输入参数与传统操作系统比较可减少点击一半以上，保证临床工作效率。 |
|  | ### 要求该操作系统可以保证不同操作员扫描结果的一致性 |
|  | ### 要求该操作系统调整曝光条件时不改变KV值 |
|  | ### 要求该系统在降低辐射剂量的同时保证图像质量的优化和提升 |
|  | ### 重建速度：≥30幅/s |
|  | ### 图像存储: DVD-RAM |
|  | 计算机同步处理能力：可实现在扫描状态下的图像实时同步重建并行处理图像 |
| - * | ### 质控模体 |
|  | ### 提供原厂CT模拟定位设备校准专用模体 |
|  | ### 模体需要分别针对头部和体部设计 |
|  | 可校准CT值准确性 |
|  | ### 可测试CT影像质量 |
|  | ### 可校准内置激光灯和扫描平面一致性 |
|  | ### 可测试外部定位激光精度 |
|  | ### 可测试治疗床水平度 |
|  | ### 可测试治疗床扫描图像时的走位精度 |
|  | ### 提供原厂CT质控软件，并可自动生成检测报告 |
|  | 放射诊断附件 |
|  | 提供患者固定装置包 |
|  | 提供床面延长板 |
|  | 提供标准头托 |
|  | 提供床板 |
|  | 提供输液架 |
|  | 提供臂托 |
|  | 提供垫子 |
|  | ### 其它应用软件 |
|  | ### CTA |
|  | ### 造影剂自动跟踪软件 |
|  | ### 实时三维软件 |
|  | ### 动态剂量调制 |
|  | ### 最大密度投影MIP |
|  | ### 最小密度投影MinIP |
|  | ### 多平面体积投影MPR |
|  | ### 薄块浏览 |
|  | ### 多平面重建 |
|  | ### 智能循迹切割 |
|  | ### 自动层面相关显示 |
|  | ### 图像智能优化显示软件 |
|  | ### 容积三维重建 |
|  | ### 婴幼儿专用扫描方案 |
|  | ### 肿瘤专用扫描方案 |
|  | ### 自动毫安选择功能 |
|  | ### 自动语音系统及双向语音传输 |
|  | ### 齿科软件 |
|  | ### 多任务并行处理功能 |
|  | ### 具备激光相机DICOM接口功能 |
|  | ### 自动照相技术 |
|  | ### 提供30分钟不间断电源 |
|  | ### 提供整机保修一年 |