## 沉降式全自动液基制片染色系统及配套试剂技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉降式全自动制片染色系统 | 1套 | 1、制片方式：自然沉降； 2、样本前处理设备和制片染色设备各台； 3、制片染色为单片独立滴染，染液一次性使用，每批制片染色可处理≥48片，制片染色时间≤55分钟/48片； 4、制片染色全过程通过液晶触摸屏监控，实时显示实验进度； 5、制片染色机采用不少于4支取管头同时转移样本和试剂（非单取管头设计）； ★6、制片染色机使用一次性吸嘴方式滴加染液，染液不经过管道； 7、制片染色采用隔膜泵去除废液； 8、具备样本和试剂余量自动检测功能； 9、支持预约运行功能； 10、制片染色机具有封闭外壳； 11、通过样本前处理设备转移样本，妇科标本和痰标本实验全过程无需样本开盖操作； 12、样本前处理设备自动加注分离提取液至离心管，无需手工加注，可根据使用需求设定加注量； ★13、样本前处理设备实现标本批量处理、转移、离心分离一体化； 14、样本前处理设备每批次可进行样本前处理≥24个，处理时间≤25分钟/24个； ★15、提供实视镜下视野共享系统，手机连接WIFI电子目镜后，可使多人同时连接获取清晰的镜下图像，可实时视频通话、同步标记，实现远程病理咨询及厂家制片质控在线售后服务； |
| 2 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 8000人份/年 | 1、提供宫颈细胞（6400份/年）、痰细胞（200份/年）、浆膜腔积液（1000份/年）、尿液细胞（约200份/年）、针吸细胞（约200份/年）系列等5种独立细胞保存瓶； 2、宫颈细胞试剂耗材组成包含：细胞保存液、提取液、巴氏染色液（苏木素染色剂、EA/OG染色剂）、缓冲液、一次性取样宫颈刷、粘附载玻片、盖玻片、移液注射器、离心管、制片染色室； 3、所有种类试剂耗材均需提供原厂生产的巴氏染色液； ★4、试剂产品质量稳定，产品有效期不少于3年。（提供产品注册证或第一类医疗器械备案凭证证明） 5、生产厂家对医院制片效果免费提供质控服务不少于2次/年，并递交附有镜下图解的质控报告。（提供厂家以往的附有镜下图解的质控报告一份） |
| 3 | 售后服务 | 序号 | 具体要求 |
|  |  | 1 | 整机质保≥三年。 |
|  |  | 2 | 试剂效期≥1年。 |
|  |  | 3 | 提供全年原厂7*24小时技术支持，软件系统终身免费升级（提供承诺函）。 |
|  |  | 4 | 质保期外易损件需报价，如不报价视为免费赠送。质保期外维修、检测、升级等均免上门服务费（提供承诺函）。 |
|  |  | 5 | 响应时间0.5小时，接到维护电话2小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机（提供承诺函）。 |
|  |  | 6 | 按要求免费提供仪器投入使用前的性能验证所需的所有试剂，校准品，质控品，耗材和服务，性能验证包括精密度，携带污染率，可报告范围，生物参考区间验证等。 |
|  |  | ★7 | 合作期内免费提供质控品和校准品及耗材（提供承诺函）。 |
|  |  | 8 | 每年开展至少一次免费校准，提供校准报告，安装后完成性能验证（提供承诺函）。 |
|  |  | ★9 | 投标人承担与院方LIS对接、安装调试的费用并负责协助完成联接工作（提供承诺函）。 |